*Приложение № 2*

 *к извещению о проведении электронного запроса котировок*

**Описание объекта закупки**

**на поставку кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) в целях социального обеспечения граждан в 2024 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2), позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Кол-во, (шт.) |
| 1. | 7-01-02.Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица.Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию.Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и стульчика.Кресло-коляска складывается и раскладываться без применения инструмента.Посадочное место на жестком основании имеет возможность установки по направлению движения.Кресло-коляска оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица.Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.Спинка сиденья, регулируется по углу наклона и высоте.В оснащение спинки входит подголовник и регулируемые упоры для туловища.Сиденье регулируется по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом.Сиденье регулируется по углу наклона.Сиденье оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех-/пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине.Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра.Подножка регулируется по углу наклона до горизонтального положения. Подножка оснащена единой опорой для стоп.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Поворотные колеса имеют пневматические/цельнолитые покрышки и имеют диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм.Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса.Задние колеса съемные и имеют пневматические/цельнолитые покрышки.Диаметр задних колес не менее 210 мм и не более 290 мм.Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски оснащена амортизаторами.Задние колеса кресла-коляски оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. - ширина сиденья регулируется в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм;- глубина сиденья регулируется в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм;- высота спинки регулируется в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм;- высота подлокотников регулируется в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм;- длина подножки регулируется в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; - угол наклона спинки регулируется не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45°;- угол наклона сиденья регулируется в диапазоне не менее 20°;- габаритная ширина кресла-коляски не более 690 мм;- вес кресла-коляски без дополнительного оснащения не более 29 кг.В комплект поставки кресла-коляски входит:- столик;- поясничный валик;- набор инструментов (при наличии);- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Срок службы 6 лет.**Маркировка кресла-коляски должна содержать:**- наименование производителя (товарный знак предприятия- производителя) и адрес производителя;- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-коляски (при наличии);- дату изготовления кресла-коляски (месяц, год);- артикул модификации (при наличии) кресла-коляски;- рекомендуемую массу пользователя.**Кресла-коляски соответствуют требованиям следующих стандартов:** Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».ГОСТ Р 58522-2019 «Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования».ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса».ГОСТ Р ИСО 7176-8-201 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»ГОСТ Р 51083-2021№ «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия». | 2 |
| 2 | 7-02-02.Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях улицы при помощи сопровождающего лица.Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию.Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и стульчика.Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструмента.Посадочное место на жестком основании имеет возможность установки по направлению движения.Кресло-коляска оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица.Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.Спинка сиденья регулируется по углу наклона и высоте.В оснащении спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.Сиденье регулируется по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом.Сиденье регулируется по углу наклона.Сиденье оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех-/пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине.Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра.Подножка регулируется по углу наклона до горизонтального положения. Подножка оснащена единой опорой для стоп.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Поворотные колеса имеют пневматические/цельнолитые покрышки и диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм.Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса.Задние колеса съемные и имеют пневматические/цельнолитые покрышки.Диаметр задних колес не менее 210 мм и не более 290 мм.Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски оснащена амортизаторами.Задние колеса кресла-коляски оснащены единым/раздельным стояночным тормозом.Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики:- ширина сиденья регулируется в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм;- глубина сиденья регулируется в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм;- высота спинки должна регулироваться в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм;- высота подлокотников должна регулироваться в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм;- длина подножки регулируется в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; - угол наклона спинки регулируется не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45°;- угол наклона сиденья регулируется в диапазоне не менее 20°;- габаритная ширина кресла-коляски не более 690 мм;- вес кресла-коляски без дополнительного оснащения не более 29 кг.В комплект поставки кресла-коляски входит:- капюшон;- поясничный валик;- набор инструментов (при наличии);- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Срок службы 4 года.Маркировка кресла-коляски содержит:- наименование производителя (товарный знак предприятия- производителя) и адрес производителя;- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-коляски (при наличии);- дату изготовления кресла-коляски (месяц, год);- артикул модификации (при наличии) кресла-коляски;- рекомендуемую массу пользователя. **Кресла-коляски соответствуют требованиям следующих стандартов:** ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».ГОСТ Р 58522-2019 «Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования».ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса».ГОСТ Р ИСО 7176-8-201 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»ГОСТ Р 51083-2021№ «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия». | 7 |

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год[[4]](#footnote-4) | Количество(шт.) |
| 1 | 7-01-02.Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта | 2 |
| 2 | 7-02-02.Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта | 7 |
| ИТОГО: | 9 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "05" декабря 2024.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»,* ***а именно: Кресло-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов)*** [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц или количество дней с даты заключения Контракта), количество Товара.* [↑](#footnote-ref-4)