Техническое задание

Предмет закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения граждан в 2024 году

Способ определения: запрос котировок в электронной форме.

Объем закупки: Объем подлежащих выполнению работ определить невозможно в соответствии с ч. 1 ст. 42 и ч. 24 ст. 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Максимальное значение цены контракта: 2 663 871 (Два миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят один рубль) рублей 91 копейка.

| Наименование объекта закупки, код ОКПД2, код КТРУ (при наличии) | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- |
| ОКПД2- 32.50.22.121 Протезы внешние 8-07-04 Протез голени для купания | Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальная, материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Пробная приемная гильза из термолина. Вкладной элемент чехол полимерный гелевый. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют по весу пациента, водостойкие. Крепление протеза голени водостойкое с использованием замка для полимерных чехлов. Стопа бесшарнирная монолитная полиуретановая с рифлёной подошвенной поверхностью. Тип протеза – специальный. |
| ОКПД2- 32.50.22.121 Протезы внешние 8-07-05 Протез бедра для купания | Протез бедра для купания. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы или вакуумное с использованием бандажа. Коленный модуль полицентрический. Стопа с высоким противоскользящим эффектом, обеспечивающим сцепление с поверхностью с использованием специального покрытия препятствующего попаданию воды. Регулировочно-соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу инвалида. Тип протеза по назначению: специальный. |
| ОКПД2- 32.50.22.121 Протезы внешние 8-07-01 Протез стопы | Протез на культю стопы, должен состоять из жесткой несущей культеприемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (ортоакрила). Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Косметическая оболочка – чулок перлоновый. Педилиновый вкладыш индивидуального изготовления. Энергосберегающая стопа обеспечивает высокие технические и функциональные требования, имеет небольшой вес и рассчитана на нагрузку до 135 кг. Крепление протеза осуществляется за счет специальной формы культеприемной гильзы и крепежных ремней (застежка - велькро). В комплект одного протеза входят чехлы шерстяные, хлопчатобумажные, полиамидные (по выбору Получателя) - 8 штук. |
| ОКПД2- 32.50.22.121 Протезы внешние 8-07-09 Протез голени модульный , в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный 1 уровня активности. Приемная гильза индивидуальная, материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Пробная приемная гильза из термолина - 2 шт. Вкладной элемент из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Крепление протеза голени с использованием кожаных полуфабрикатов или наколенника. Косметическая облицовка мягкая модульная (поролон), покрытие облицовки - чулок перлоновый. Стопа для инвалидов с низким уровнем активности: стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная или стопа шарнирная полиуретановая монолитная. Чехлы шерстяные, хлопчатобумажные, полиамидные (по выбору Получателя) - 8 штук. Тип протеза постоянный. |
| ОКПД2- 32.50.22.121 Протезы внешние 8-07-09 Протез голени модульный , в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный 2 уровня активности с силиконовым чехлом. Приемная гильза индивидуальная, материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Пробная приемная гильза из термолина - 2 шт. Вкладной элемент чехол силиконовый. Регулировочно- соединительные устройства соответствуют по весу пациента. Крепление протеза голени с использованием замка для полимерных чехлов или крепление вакуумное с герметизирующим коленным бандажом. Косметическая облицовка мягкая модульная (поролон), покрытие облицовки - чулок перлоновый. Стопа со средним уровнем энергосбережения, легко компенсирует неровности опорной поверхности. Чехлы шерстяные, хлопчатобумажные, полиамидные (по выбору Получателя) - 8 штук. Тип протеза - постоянный. |
| ОКПД2- 32.50.22.121 Протезы внешние 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный 1 уровня активности. Приемная гильза индивидуальная, материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Пробная приемная гильза из термолина - 2 шт. Мягкая вкладная гильза по слепку из вспененных материалов или отсутствует (по медицинским показаниям). Регулировочно-соединительные устройства соответствуют по весу пациента. Коленный шарнир многоосный с независимым механическим регулированием фазы сгибания и разгибания или одноосный замковый. Крепление протеза бедра с использованием кожаных полуфабрикатов или бандаж. Косметическая облицовка мягкая модульная (поролон), покрытие облицовки - чулок перлоновый. Стопа бесшарнирная полиуретанова монолитная или стопа шарнирная полиуретановая монолитная. Чехлы шерстяные, хлопчатобумажные, полиамидные (по выбору Получателя) - 8 штук. Тип протеза - постоянный. |
| ОКПД2- 32.50.22.121 Протезы внешние 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный 2 уровня активности. Приемная гильза индивидуальная, материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Пробная приемная гильза из термолина - 2 шт. Вкладной элемент чехол полимерный гелевый. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют по весу пациента. Коленный модуль пневматический четырехзвенный с независимым пневматическим регулированием фазы сгибания и разгибания. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Косметическая облицовка мягкая модульная (поролон), покрытие облицовки - чулок перлоновый. Стопа углепластиковая со средним уровнем энергосбережения. Поворотное регулировочно-соединительное устройство, обеспечивающее возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Чехлы шерстяные, хлопчатобумажные, полиамидные (по выбору Получателя) - 8 штук. Тип протеза - постоянный. |

Объем выполнения работ определяется в ходе исполнения государственного контракта по мере необходимости в обеспечении изделиями

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезом нижних конечностей должны производиться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности.

Выполнение работ по обеспечению инвалида протезом нижних конечностей должно осуществляться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки при его применении пользователями

Протез должен выдерживать ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность.

Индивидуальная схема построения протеза должна обеспечивать устойчивость пользователя в сагиттальной (подкосоустойчивость) и фронтальной плоскостях в состояниях статики и динамики.

Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Протез должен быть устойчивы к воздействию средств дезинфекции и санитарно – гигиенической обработки.

Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения инвалидов правилам пользования протезами.

При наличии в конструкции протеза металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Упаковка протеза нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и, при необходимости, транспортировки к месту использования по назначению.

Протез должен быть ремонтопригодным в течение всего срока службы.

Срок службы протеза бедра и голени для купании, должен составлять не менее 3 лет, на протез голени модульного, в том числе при недоразвитии и протез бедра модульного, в том числе при недоразвитии, должен составлять не менее 2 лет.

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок на протез бедра и голени для купания устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет 1 год.

Гарантийный ремонт протеза или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должна осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Требования к качеству работ:

При изготовлении протезов нижних конечностей инвалиду должен быть осуществлен контроль при примерке на соответствие изделия антропометрическим показателям Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья получателя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу получателя при его эксплуатации

Требования к качеству и функциональным характеристикам:

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара:

Упаковка протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к порядку выполнения работ: осмотр врача, снятия слепков, замера, подбора и выбора конструкции протезно-ортопедических изделий осуществляется на территории Исполнителя последующим изготовлением изделия в условиях предприятия. выполнение работ осуществляется в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня получения направления (направлений), выдаваемого Заказчиком.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Место выполнения работ: Российская Федерация по месту нахождения исполнителя, по направлениям, выданным заказчиком.

В случае выбора Получателем способа получения Изделия через пункт выдачи Изделия: обеспечить передачу Изделия Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Изделия, включая работу в один из выходных дней.

Срок выполнения  с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "30" октября 2024 года.