*Приложение № 2*

*к Извещению о запросе*

*котировок в электронной форме*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание объекта закупки**  **(Техническое задание)**  Поставка кресел-колясок с ручным приводом с жестким сидением и спинкой в 2024 году | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/  КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция  по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наименование технического средства реабилитации в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000 | 27 | Шт. | Описание закупаемого Товара | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения в условиях помещения лиц с ограниченными возможностями самостоятельно и с помощью сопровождающих лиц.  Рама кресло-коляски изготовлена из металлических материалов. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции.  Кресло-коляска складываться и раскладываться без применения инструмента. |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка и сидение | качественная | Жесткое основание |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подножки | качественная | Съемные, откидные, регулируемые по высоте |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Съемные и/или откидные |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Регулируемые стояночные тормоза | качественная | Наличие |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Антиопрокидывающиее устройство | качественная | Наличие |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Задние колеса | качественная | Быстросъемные с цельнолитыми шинами |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Передние колеса | качественная | Самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | 38 см +/- 1 см,  40 см +/- 1 см,  43 см +/- 1 см,  45 см +/- 1 см,  48 см +/- 1 см,  50 см +/- 1 см  и поставляются в 6 типоразмерах | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика | качественная | Да |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресло коляски | качественная | ≤ 23 | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Максимально допустимая нагрузка | качественная | ≥ 120 | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Комплект поставки | качественная | кресло-коляска,  набор инструментов,  инструкция по эксплуатации на русском языке,  гарантийный талон с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия и устранения неисправностей |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 | Наименование технического средства реабилитации в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000 | 27 | Шт. | Описание закупаемого Товара | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения в условиях помещения лиц с ограниченными возможностями самостоятельно и с помощью сопровождающих лиц.  Рама кресло-коляски изготовлена из металлических материалов. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции.  Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструмента. |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка и сидение | качественная | Жесткое основание |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подножки | качественная | Съемные и/или откидные |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подлокотники | качественная | Съемные и/или откидные |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Регулируемые стояночные тормоза | качественная | Наличие |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Антиопрокидывающиее устройство | качественная | Наличие |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Задние колеса | качественная | Быстросъемные с цельнолитыми шинами |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Передние колеса | качественная | Должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми или пневматическими шинами |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Светоотражающие устройства | качественная | Наличие |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | 38 см +/- 1 см,  40 см +/- 1 см,  43 см +/- 1 см,  45 см +/- 1 см,  48 см +/- 1 см,  50 см +/- 1 см  и поставляются в 6 типоразмерах | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика | качественная | Да |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресло коляски | качественная | ≤ 23 | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Максимально допустимая нагрузка | качественная | ≥ 120 | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Комплект поставки | качественная | кресло-коляска,  набор инструментов,  насос для пневматических шин, инструкция по эксплуатации на русском языке,  гарантийный талон с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия и устранения неисправностей |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  | Итого | | 54 | Шт. |  | | | | |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии: так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и индивидуальной программой реабилитации или реабилитации.

Классификация кресел-колясок различных модификаций представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

**Технические требования**

Кресла-коляски соответствуют требованиям:

-  [ГОСТ Р 51632-2021](https://docs.cntd.ru/document/1200179197) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

**Общие требования к техническим характеристикам и безопасности кресел-колясок**

Эргономика кресла-коляски обеспечивает удобное размещение и свободу движений Получателя при перемещениях.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержит ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействует на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которым контактируют различные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; разрешена к применению Минздравом России.

Кресло-коляска отвечает требованиям безопасности для Получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с Получателем в неподвижном состоянии, снижение скорости движения и полную остановку кресла-коляски.

Кресло-коляска исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой и падением Получателя на сидение, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке и отгрузке**

На каждом кресле-коляске присутствует маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», на которой указано:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемая максимальная масса получателя.

Упаковка кресла-коляски обеспечивает его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Кресла-коляски имеют установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»:

- кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная не менее 6 лет;

- кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная не менее 4 лет.

Поставка Товара осуществляется при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).

**Гарантийные обязательства (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара)**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня выдачи товара Получателю, но не менее сроков, установленных изготовителем.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре Поставщиком обеспечена замена Товара на Товар той же модели надлежащего качества либо безвозмездное устранение недостатков Товара (гарантийный ремонт).

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресел-колясок во время гарантийного срока. В гарантийном талоне обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресел-колясок или устранения неисправностей.

Поставщик обеспечивает получателю возможность гарантийного ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при выполнении контракта по обеспечению инвалидов креслами-колясками в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не превышает 15 рабочих дней.

Срок осуществления замены Товара не превышает 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Гарантийный срок на результат гарантийного ремонта составляет 3 месяца