Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): поставка слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления в целях социального обеспечения граждан в 2025 году (далее также – товар, Товар, Получатели).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ (наименование по КТРУ) КОЗ | Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, комплектность | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощ-ный Код ТСР по Приказу Минтруда России № 86н: 17-01-05 | 26.60.14.120/ 26.60.14.120 – 00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводи-мости / 01.28.17.01.05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления. -диапазон частот: не более 0,1 и не менее 6,0 кГц.; -количество каналов цифровой обработки звука: не менее 12 и программ прослушивания не менее 4-х ; -максимальный ВУЗД 90: не более 142 дБ; -максимальное усиление: не менее 82 дБ; Товар должен иметь: -кнопку переключения программ - регулятор громкости - акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; - In-situ аудиометрия; -экспансию (подавление тихих звуков); -дневник регистрации данных по результатам ношения СА; -компрессию широкого динамического диапазона; - подавление обратной связи без снижения усиления; - систему подавления собственных шумов микрофона и окружающих шумов; -систему направленных микрофонов; -нанопокрытие корпуса и внутренних элементов, предохраняющее СА от воздействия факторов внешней среды; -стандартный ушной вкладыш. - ушной вкладыш индивидуального изготовления (по желанию Получателя) | Опреде-лить невоз-можно |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный Код ТСР по Приказу Минтруда России № 86н: 17-01-06 | 26.60.14.120/ 26.60.14.120 – 00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости / 01.28.17.01.06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления -диапазон частот не более 0,1 и не менее 7,0 кГц.; -количество каналов цифровой обработки звука; не менее 12 и программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД 90: не менее 135 дБ. Максимальное усиление: не более 70 дБ. Товар должен иметь: -нанопокрытие корпуса и внутренних элементов, предохраняющее СА от воздействия факторов внешней среды; -подавление шума ветра; -кнопку переключения программ - регулятор громкости - акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; - In-situ аудиометрия; -экспансия (подавление тихих звуков); -дневник регистрации данных по результатам ношения СА; - подавление обратной связи без снижения усиления; - систему подавления собственных шумов микрофона и окружающих шумов; -систему направленных микрофонов; -стандартный ушной вкладыш. - ушной вкладыш индивидуального изготовления (по желанию Получателя) | Опреде-лить невоз-можно |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности Код ТСР по Приказу Минтруда России № 86н: 17-01-07 | 26.60.14.120/ 26.60.14.120 – 00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости / 01.28.17.01.07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления: -диапазон частот: не более 0,1 кГц и не менее 6,2 кГц, -количество каналов цифровой обработки звука не менее 7 и программ прослушивания не менее 4-х.; -максимальный ВУЗД 90: не более 128 дБ. -максимальное усиление: не менее 60 дБ. Товар должен иметь: -нанопокрытие корпуса и внутренних элементов, предохраняющее СА от воздействия факторов внешней среды; -подавление шума ветра; - регулятор громкости; - акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; - In-situ аудиометрия; -экспансия (подавление тихих звуков); -компрессия широкого динамического диапазона; - подавление обратной связи без снижения усиления; -стандартный ушной вкладыш. - ушной вкладыш индивидуального изготовления (по желанию Получателя) | Опреде-лить невоз-можно |

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара, к качеству и безопасности товара, сроку службы и гарантийному сроку: При использовании товара по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Соответствие требованиям: ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3, 4), ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Системы оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51024-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Материалы, применяемые для производства Товара, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.

Поставщик обязан не позднее дня осуществления проверки Товара предоставить Заказчику копии регистрационных удостоверений на Товар, выданных федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также копии паспортов (инструкций по эксплуатации) на Товар, предоставленный Поставщиком для проверки (планируемый к предоставлению для проверки).

При поставке Товара обязательно наличие сертификатов соответствия (если выданы до вступления в силу  «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), либо деклараций о соответствии (если выданы после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

На момент передачи Получателю товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (товаром, который не прошел ремонт, в том числе модернизацию или восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеющим дефектов сборки, дефектов формирования и крепления деталей, некачественных комплектующих и материалов), свободным от прав третьих лиц.

Требования к упаковке, отгрузке Товара: Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении согласно ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4). Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88 или клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87. Условия хранения товара в упаковке изготовителя и транспортирование товара должны соответствовать нормам ГОСТ 15150-69. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ.

Хранение Товара должно осуществляться в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортирование производится крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида.

На Товар должны быть нанесены товарный знак (при его наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества:

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта приема-передачи товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Товаром, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

При передаче Товара получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Получателю Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) Товара, выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Срок безвозмездного устранения недостатков Товара (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания Товара, устранение недостатков осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если в период гарантийного срока будет выявлено, что Товар не соответствует требованиям контракта, Поставщик обязан за свой счет в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя заменить Товар Товаром, соответствующим требованиям контракта, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

При исполнении государственного контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в контракте.

По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи товара, по месту нахождения Поставщика или иное).

Требования к поставке товара:

При поставке Товара Поставщик (Соисполнитель) обязан осуществить следующие действия:

-извещение, прием и регистрацию Получателя;

-проведение осмотра Получателя врачом-сурдологом;

-настройка слухового аппарата со стандартным вкладышем ушным - изготовленным вкладышем ушным индивидуального изготовления (по желанию Получателя), и выдачу Получателю;

- обучение Получателя пользованию слуховым аппаратом.

Поставка Товара должна осуществляться при наличии у Поставщика, либо Соисполнителя лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии или при осуществлении Поставщиком, либо Соисполнителем деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 226н от 10.05.2016 года.

Место поставки товара: Амурская область Российской Федерации.

По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи товара, по месту нахождения Поставщика или иное).

Срок поставки товара: поставка товара Получателю не должна превышать 30 рабочих дней, а в отношении Получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей Товара по 29 августа 2025 года (включительно).