Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупок

Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению граждан протезами для купания

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

Описание функциональных и технических характеристик:

Выполнение работ по обеспечению граждан протезами для купания (далее – протезы, изделия).

Для наиболее полного удовлетворения потребностей Получателей, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, учитывая рекомендации медико-технического заключения, выполняемые работы должны включать в себя обеспечение протезами со следующими характеристиками:

| Номер вида ТСР, наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018г. /наименование по коду ОКПД2/ ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Наименование характеристики | Значение характеристики* | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-07-04 Протез голени для купания ОКПД2: 32.50.22.121- Протезы внешние | Протез голени для купания (комплектация 1) | Описание объекта закупки 1 | Протез нижней конечности - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восстановления косметического и (или) функционального дефекта. Протез – это наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента нижней конечности. | 11 |
|  |  | Описание объекта закупки 2 | Работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 3 | Выполняемые работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей должны производиться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности гражданина, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 4 | Разновидности модулей (узлов, элементов) и конструктивные особенности модулей (узлов, элементов), в том числе вкладных элементов приемной гильзы, стопы, крепления, отделочных косметических элементов, изготавливаемых протезов, указываются в направлениях Заказчика. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 5 | Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пользователя, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 6 | Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки при его применении пользователями. Протезы должны выдерживать ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность. Индивидуальная схема построения протеза должна обеспечивать устойчивость пользователя в сагиттальной (подкосоустойчивость) и фронтальной плоскостях в состояниях статики и динамики. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 7 | Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Протезы должны быть устойчивы к воздействию средств дезинфекции и санитарно – гигиенической обработки. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 8 | Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. При наличии в конструкции протезов металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Работы по обеспечению граждан протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протезы должны быть ремонтопригодными в течение всего срока службы. |  |
|  |  | Упаковка протезов | Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и, при необходимости, транспортировки к месту использования по назначению. |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень ампутации) | По Пирогову и/ или по Сайму; вычленение в голеностопном суставе; нижняя треть голени; средняя треть голени; верхняя треть голени; врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (состояние культи) | Функциональная; малофункциональная |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень активности) | 1-2 |  |
|  |  | Приемная гильза (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Наличие |  |
|  |  | Вкладные элементы (наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Вкладная гильза из вспененного полимера/ вкладная гильза из вспененного полиэтилена |  |
|  |  | Стоп протеза для купания (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Стопа бесшарнирная |  |
|  |  | Стоп протеза для купания (функциональные особенности) | Влагозащищенная; противоскользящее покрытие |  |
|  |  | Крепление (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Бандаж-наколенник силиконовый |  |
|  |  | Крепление (функциональные особенности) | Влагозащищенное |  |
|  |  | Отделочные косметические элементы (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Жесткая облицовка |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ | ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 |  |
| 8-07-04 Протез голени для купания ОКПД2: 32.50.22.121- Протезы внешние | Протез голени для купания (комплектация 2) | Описание объекта закупки 1 | Протез нижней конечности - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восстановления косметического и (или) функционального дефекта. Протез – это наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента нижней конечности. | 1 |
|  |  | Описание объекта закупки 2 | Работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 3 | Выполняемые работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей должны производиться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности гражданина, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 4 | Разновидности модулей (узлов, элементов) и конструктивные особенности модулей (узлов, элементов), в том числе вкладных элементов приемной гильзы, стопы, крепления, отделочных косметических элементов, изготавливаемых протезов, указываются в направлениях Заказчика. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 5 | Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пользователя, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 6 | Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки при его применении пользователями. Протезы должны выдерживать ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность. Индивидуальная схема построения протеза должна обеспечивать устойчивость пользователя в сагиттальной (подкосоустойчивость) и фронтальной плоскостях в состояниях статики и динамики. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 7 | Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Протезы должны быть устойчивы к воздействию средств дезинфекции и санитарно – гигиенической обработки. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 8 | Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. При наличии в конструкции протезов металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Работы по обеспечению граждан протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протезы должны быть ремонтопригодными в течение всего срока службы. |  |
|  |  | Упаковка протезов | Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и, при необходимости, транспортировки к месту использования по назначению. |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень ампутации) | По Пирогову и/ или по Сайму; вычленение в голеностопном суставе; нижняя треть голени; средняя треть голени; верхняя треть голени; врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (состояние культи) | Функциональная; малофункциональная |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень активности) | 1-2 |  |
|  |  | Приемная гильза (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Наличие |  |
|  |  | Вкладные элементы (наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Вкладная гильза из вспененного полимера |  |
|  |  | Стоп протеза для купания (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Стопа бесшарнирная |  |
|  |  | Стоп протеза для купания (функциональные особенности) | Влагозащищенная; противоскользящее покрытие |  |
|  |  | Крепление (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Бандаж-наколенник силиконовый и вакуумный клапан/ бандаж-наколенник силиконовый и замок полимерного чехла |  |
|  |  | Крепление (функциональные особенности) | Влагозащищенное |  |
|  |  | Отделочные косметические элементы (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Жесткая облицовка |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ | ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 |  |
| 8-07-04 Протез голени для купания ОКПД2: 32.50.22.121- Протезы внешние | Протез голени для купания (комплектация 3) | Описание объекта закупки 1 | Протез нижней конечности - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восстановления косметического и (или) функционального дефекта. Протез – это наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента нижней конечности. | 1 |
|  |  | Описание объекта закупки 2 | Работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 3 | Выполняемые работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей должны производиться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности гражданина, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 4 | Разновидности модулей (узлов, элементов) и конструктивные особенности модулей (узлов, элементов), в том числе вкладных элементов приемной гильзы, стопы, крепления, отделочных косметических элементов, изготавливаемых протезов, указываются в направлениях Заказчика. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 5 | Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пользователя, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 6 | Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки при его применении пользователями. Протезы должны выдерживать ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность. Индивидуальная схема построения протеза должна обеспечивать устойчивость пользователя в сагиттальной (подкосоустойчивость) и фронтальной плоскостях в состояниях статики и динамики. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 7 | Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Протезы должны быть устойчивы к воздействию средств дезинфекции и санитарно – гигиенической обработки. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 8 | Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. При наличии в конструкции протезов металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Работы по обеспечению граждан протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протезы должны быть ремонтопригодными в течение всего срока службы. |  |
|  |  | Упаковка протезов | Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и, при необходимости, транспортировки к месту использования по назначению. |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень ампутации) | По Пирогову и/ или по Сайму; вычленение в голеностопном суставе; нижняя треть голени; средняя треть голени; верхняя треть голени; врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (состояние культи) | Функциональная |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень активности) | 3-4 |  |
|  |  | Приемная гильза (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Наличие |  |
|  |  | Вкладные элементы (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Вкладная гильза из вспененного полимера |  |
|  |  | Стопа протеза для купания (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Стопа бесшарнирная |  |
|  |  | Стопа протеза для купания (функциональные особенности) | Влагозащищенная; противоскользящее покрытие |  |
|  |  | Крепление (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Бандаж-наколенник силиконовый |  |
|  |  | Крепление (функциональные особенности) | Влагозащищенное |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ | ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 |  |
| 8-07-04 Протез голени для купания ОКПД2: 32.50.22.121- Протезы внешние | Протез голени для купания (комплектация 4) | Описание объекта закупки 1 | Протез нижней конечности - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восстановления косметического и (или) функционального дефекта. Протез – это наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента нижней конечности. | 1 |
|  |  | Описание объекта закупки 2 | Работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 3 | Выполняемые работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей должны производиться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности гражданина, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 4 | Разновидности модулей (узлов, элементов) и конструктивные особенности модулей (узлов, элементов), в том числе вкладных элементов приемной гильзы, стопы, крепления, отделочных косметических элементов, изготавливаемых протезов, указываются в направлениях Заказчика. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 5 | Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пользователя, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 6 | Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки при его применении пользователями. Протезы должны выдерживать ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность. Индивидуальная схема построения протеза должна обеспечивать устойчивость пользователя в сагиттальной (подкосоустойчивость) и фронтальной плоскостях в состояниях статики и динамики. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 7 | Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Протезы должны быть устойчивы к воздействию средств дезинфекции и санитарно – гигиенической обработки. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 8 | Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. При наличии в конструкции протезов металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Работы по обеспечению граждан протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протезы должны быть ремонтопригодными в течение всего срока службы. |  |
|  |  | Упаковка протезов | Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и, при необходимости, транспортировки к месту использования по назначению. |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень ампутации) | По Пирогову и/ или по Сайму; вычленение в голеностопном суставе; нижняя треть голени; средняя треть голени; верхняя треть голени; врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (состояние культи) | Функциональная |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень активности) | 3-4 |  |
|  |  | Приемная гильза (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Наличие |  |
|  |  | Вкладные элементы (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Чехол из полимерного материала (силиконовый) |  |
|  |  | Стопа протеза для купания (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Стопа бесшарнирная |  |
|  |  | Стопа протеза для купания (функциональные особенности) | Влагозащищенная; противоскользящее покрытие |  |
|  |  | Крепление (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Замок для полимерного чехла; бандаж-наколенник силиконовый |  |
|  |  | Крепление (функциональные особенности) | Влагозащищенное |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ | ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 |  |

| 8-07-05 Протез бедра для купания ОКПД2: 32.50.22.121- Протезы внешние | Протез бедра для купания (комплектация 1) | Описание объекта закупки 1 | Протез нижней конечности - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восстановления косметического и (или) функционального дефекта. Протез – это наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента нижней конечности. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание объекта закупки 2 | Работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 3 | Выполняемые работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей должны производиться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности гражданина, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 4 | Разновидности модулей (узлов, элементов) и конструктивные особенности модулей (узлов, элементов), в том числе вкладных элементов приемной гильзы, стопы, крепления, отделочных косметических элементов, изготавливаемых протезов, указываются в направлениях Заказчика. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 5 | Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пользователя, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 6 | Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки при его применении пользователями. Протезы должны выдерживать ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность. Индивидуальная схема построения протеза должна обеспечивать устойчивость пользователя в сагиттальной (подкосоустойчивость) и фронтальной плоскостях в состояниях статики и динамики. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 7 | Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Протезы должны быть устойчивы к воздействию средств дезинфекции и санитарно – гигиенической обработки. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 8 | Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. При наличии в конструкции протезов металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Работы по обеспечению граждан протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протезы должны быть ремонтопригодными в течение всего срока службы. |  |
|  |  | Упаковка протезов | Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и, при необходимости, транспортировки к месту использования по назначению. |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень ампутации) | Вычленение в коленном суставе; нижняя треть бедра; средняя треть бедра; верхняя треть бедра; врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедра |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (состояние культи) | Функциональная; малофункциональная |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень активности) | 1-2 |  |
|  |  | Приемная гильза (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Наличие |  |
|  |  | Вкладные элементы (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Вкладная гильза из вспененного полимера/ вкладная гильза из силикона |  |
|  |  | Стопа протеза для купания (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Стопа бесшарнирная/стопа шарнирная |  |
|  |  | Стопа протеза для купания (функциональные особенности) | Влагозащищенная; противоскользящее покрытие |  |
|  |  | Коленный модуль протеза для купания (конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности |  |
|  |  | Коленный модуль протеза для купания (функциональные особенности) | Влагозащищенный |  |
|  |  | Крепление (конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Бандаж/кожаное крепление/вакуумный клапан |  |
|  |  | Крепление (функциональные особенности) | Влагозащищенное/влагонезащищенное |  |
|  |  | Отделочные косметические элементы (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Нет/Мягкая облицовка/Жесткая облицовка, влагостойкая разъемная |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ | ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 |  |
| 8-07-05 Протез бедра для купания ОКПД2: 32.50.22.121- Протезы внешние | Протез бедра для купания (комплектация 2) | Описание объекта закупки 1 | Протез нижней конечности - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восстановления косметического и (или) функционального дефекта. Протез – это наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента нижней конечности. | 1 |
|  |  | Описание объекта закупки 2 | Работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 3 | Выполняемые работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей должны производиться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности гражданина, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 4 | Разновидности модулей (узлов, элементов) и конструктивные особенности модулей (узлов, элементов), в том числе вкладных элементов приемной гильзы, стопы, крепления, отделочных косметических элементов, изготавливаемых протезов, указываются в направлениях Заказчика. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 5 | Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пользователя, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 6 | Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки при его применении пользователями. Протезы должны выдерживать ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность. Индивидуальная схема построения протеза должна обеспечивать устойчивость пользователя в сагиттальной (подкосоустойчивость) и фронтальной плоскостях в состояниях статики и динамики. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 7 | Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Протезы должны быть устойчивы к воздействию средств дезинфекции и санитарно – гигиенической обработки. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 8 | Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. При наличии в конструкции протезов металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Работы по обеспечению граждан протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протезы должны быть ремонтопригодными в течение всего срока службы. |  |
|  |  | Упаковка протезов | Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и, при необходимости, транспортировки к месту использования по назначению. |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень ампутации) | Вычленение в коленном суставе; нижняя треть бедра; средняя треть бедра; верхняя треть бедра; врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедра |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (состояние культи) | Функциональная |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень активности) | 1-2 |  |
|  |  | Приемная гильза (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Наличие |  |
|  |  | Вкладные элементы (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Вкладная гильза из вспененного полимера |  |
|  |  | Стопа протеза для купания (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Стопа бесшарнирная |  |
|  |  | Стопа протеза для купания (функциональные особенности) | Влагозащищенная |  |
|  |  | Коленный модуль протеза для купания (конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | одноосный замковый, влагозащищенный |  |
|  |  | Коленный модуль протеза для купания (функциональные особенности) | Влагозащищенный |  |
|  |  | Крепление (конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Силиконовый наколенник |  |
|  |  | Крепление (функциональные особенности) | Влагозащищенное |  |
|  |  | Отделочные косметические элементы (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Нет |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ | ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 |  |
| 8-07-05 Протез бедра для купания ОКПД2: 32.50.22.121- Протезы внешние | Протез бедра для купания (комплектация 3) | Описание объекта закупки 1 | Протез нижней конечности - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восстановления косметического и (или) функционального дефекта. Протез – это наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента нижней конечности. | 1 |
|  |  | Описание объекта закупки 2 | Работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 3 | Выполняемые работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей должны производиться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности гражданина, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 4 | Разновидности модулей (узлов, элементов) и конструктивные особенности модулей (узлов, элементов), в том числе вкладных элементов приемной гильзы, стопы, крепления, отделочных косметических элементов, изготавливаемых протезов, указываются в направлениях Заказчика. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 5 | Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пользователя, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 6 | Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки при его применении пользователями. Протезы должны выдерживать ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность. Индивидуальная схема построения протеза должна обеспечивать устойчивость пользователя в сагиттальной (подкосоустойчивость) и фронтальной плоскостях в состояниях статики и динамики. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 7 | Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Протезы должны быть устойчивы к воздействию средств дезинфекции и санитарно – гигиенической обработки. |  |
|  |  | Описание объекта закупки 8 | Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. При наличии в конструкции протезов металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Работы по обеспечению граждан протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протезы должны быть ремонтопригодными в течение всего срока службы. |  |
|  |  | Упаковка протезов | Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и, при необходимости, транспортировки к месту использования по назначению. |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень ампутации) | Вычленение в коленном суставе; нижняя треть бедра; средняя треть бедра; верхняя треть бедра; врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедра |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (состояние культи) | Функциональная |  |
|  |  | Функционально-антропометрические данные (уровень активности) | 2-3 |  |
|  |  | Приемная гильза (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Наличие |  |
|  |  | Вкладные элементы (наименование разновидности модуля (узла, элемента)) | Вкладная гильза из вспененного полимера/ вкладная гильза из силикона |  |
|  |  | Стопа протеза для купания (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Стопа бесшарнирная/стопа шарнирная |  |
|  |  | Стопа протеза для купания (функциональные особенности) | Влагозащищенная; противоскользящее покрытие |  |
|  |  | Коленный модуль протеза для купания (конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности |  |
|  |  | Коленный модуль протеза для купания (функциональные особенности) | Влагозащищенный |  |
|  |  | Крепление (конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Вакуумный клапан |  |
|  |  | Крепление (функциональные особенности) | Влагозащищенное |  |
|  |  | Отделочные косметические элементы (конструктивные особенности модуля (узла, элемента)) | Нет/Жесткая облицовка, влагостойкая разъемная |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ | ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 |  |

*Знак «/» означает «или».

В случае невозможности  выполнения работ по  обеспечению граждан протезами нижних конечностей в соответствии с комплектациями, указанными в направлении Заказчика, по причине их несоответствия анатомическим дефектам нижних конечностей,  физическому состоянию и индивидуальным особенностям гражданина, Исполнитель к работам не приступает  и направляет Заказчику заключение, в котором указывает выявленные несоответствия  и разновидности и особенности  модулей (узлов, элементов), которые необходимо предусмотреть в конструкции протеза для выполнения им своих технических, качественных и функциональных характеристик. Указанное заключение может быть использовано Заказчиком (с согласия гражданина) или гражданином для обращения в МСЭ в целях уточнения характеристик рекомендуемого средства реабилитации.

Выполнение работ по обеспечению граждан протезами нижних конечностей должно осуществляться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

В соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТ Р 59542-2021 Исполнитель обязан предоставить возможность обучения Получателей правилам пользования протезами.

В соответствии с требованиями п. 4.6 ГОСТ Р 59542-2021 после окончания пациентом курса по обучению пользованию протезом нижней конечности Исполнитель оформляет заключение о проведенном курсе и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте в трех экземплярах - один экземпляр передается получателю, второй экземпляр остается у Исполнителя, третий экземпляр передается Заказчику с актом приема-передачи изделия Получателю.

Срок службы протезов нижних конечностей, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять:

– протез голени для купания не менее 3 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

– протез бедра для купания не менее 3 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года).

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок Изделия должен составлять:

- протеза голени для купания 1,5 лет;

- протеза бедра для купания 1,5 лет со дня подписания Получателем акта сдачи – приемки работ.

Гарантийный ремонт протезов или замена изделий в связи с обеспечением изделиями ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должны осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Место выполнения работ: Алтайский край, в пункте приема Получателей по адресу, указанному Исполнителем.

Пункт выдачи Изделия, организованный Исполнителем, должен соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Изделий Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Исполнителя для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Изделий. Пункты выдачи Изделий должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Вход в каждый пункт приема должен быть обозначен надписью (например, «Пункт выдачи ТСР для инвалидов»), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема.

Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей (в случае необходимости, пункты приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения Получателей и соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2020). Исполнителем должна быть обеспечена возможность самостоятельного передвижения Получателей по территории пункта (пунктов) приема, в том числе с помощью его работников, а также сменного кресла-коляски.

На территории пункта (пунктов) приема должны иметься туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями в соответствии с п. 5.22. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания», со свободным доступом Получателей. При чем не менее 1 (одной) оборудованной для посещения Получателями в соответствии с п. 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9 СП 59.13330.2020).

Пункты приема должны иметь отдельный вход с улицы, зону ожидания Получателей, оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Изделия должны находиться на складе пункта (пунктов) приема, обеспечивающем его надлежащее хранение. Изделия не должны находиться в зоне ожидания, в зоне обслуживания, в проходах, на путях эвакуации и других помещениях, не предназначенных для хранения.

Пункт (пункты) приема должны иметь следующие условия доступности в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 года № 527 н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение Получателей, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

- содействие Получателям при входе в объект и выходе из него, информирование Получателей о доступных маршрутах общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа Получателей к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386 н.

Требования к порядку выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней со дня получения направления, выдаваемого Заказчиком, в местах выполнения работ.

При выполнении работ необходимо: осуществлять индивидуальное изготовление Получателям Изделий. Осуществлять прием Получателей или их представителей при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.