Техническое задание

на оказание услуг по обеспечению слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления в пользу граждан с целью их социального обеспечения

| Наименование по КОЗ (для заказчика)/ Наименование по КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 01.28.17.01.05 / Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Нижняя граница диапазона частот | не более 0,1 кГц. | 55 |
|  | Верхняя граница диапазона частот | не менее 5,0 кГц. |  |
|  | Максимальный ВУЗД 90 | не менее 140 дБ. |  |
|  | Максимальное усиление | не более 82 дБ. |  |
|  | Количество каналов цифровой обработки | не менее 24 |  |
|  | Количество программ прослушивания | не менее 4 |  |
|  | Дополнительные параметры | Адаптивная АРУ по выходу; система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью, автоматическая программа, адаптирующая слуховой аппарат под различные изменения текущей акустической ситуации, подавление шума ветра, подавление импульсных звуков, частотную компрессию (перенос неслышимых высокочастотных звуков в низкочастотную область), звуковая индикация переключения программ; звуковая индикация разряда источника питания; система снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня; аудиовыход, адаптивное многополосное шумоподавление; телефонная катушка; система динамического подавления обратной связи; дневник регистрации данных о ношении слухового аппарата, In-sutu аудиометрия, функция AutoPhone – автоматическое переключение в режим разговора по телефону, Тиннитус-маскер, цифровой регулятор громкости с возможностью отключения, дневник регистрации данных пользователя. |  |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный 01.28.17.01.06 /Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Нижняя граница диапазона частот | не более 0,1 кГц | 65 |
|  | Верхняя граница диапазона частот | не менее 6,1 кГц. |  |
|  | Максимальный ВУЗД 90 | не менее 135 дБ. |  |
|  | Максимальное усиление | не более 79 дБ. |  |
|  | Количество каналов цифровой обработки звука | не менее 24 |  |
|  | Количество программ прослушивания | не менее 4 |  |
|  | Дополнительные функции | Адаптивная АРУ по выходу; система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью, автоматическая программа, адаптирующая слуховой аппарат под различные изменения текущей акустической ситуации, подавление шума ветра, подавление импульсных звуков, частотную компрессию (перенос неслышимых высокочастотных звуков в низкочастотную область), звуковая индикация переключения программ; звуковая индикация разряда источника питания; система снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня; аудиовыход, адаптивное многополосное шумоподавление; телефонная катушка; система динамического подавления обратной связи; дневник регистрации данных о ношении слухового аппарата, In-sutu аудиометрия, функция AutoPhone – автоматическое переключение в режим разговора по телефону Тиннитус-маскер, цифровой регулятор громкости с возможностью отключения, дневник регистрации данных пользователя. |  |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности 01.28.17.01.07 /Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Нижняя граница диапазона частот | не более 0,1 кГц | 4 |
|  | Верхняя граница диапазона частот | не менее 7,0 кГц. |  |
|  | Максимальный ВУЗД 90 | не более 128 дБ. |  |
|  | Максимальное усиление | не менее 55 дБ. |  |
|  | Количество каналов цифровой обработки звука | не менее 20 |  |
|  | Количество программ прослушивания | не менее 4 |  |
|  | Дополнительные функции | Адаптивная АРУ по выходу; система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью, автоматическая программа, адаптирующая слуховой аппарат под различные изменения текущей акустической ситуации, подавление шума ветра, подавление импульсных звуков, частотную компрессию (перенос неслышимых высокочастотных звуков в низкочастотную область), звуковая индикация переключения программ; звуковая индикация разряда источника питания; система снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня; адаптивное многополосное шумоподавление; система динамического подавления обратной связи; дневник регистрации данных о ношении слухового аппарата, In-sutu аудиометрия, функция AutoPhone – автоматическое переключение в режим разговора по телефону, цифровой регулятор громкости с возможностью отключения, дневник регистрации данных пользователя, тиннитус-маскер |  |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный 01.28.17.01.02 /Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Нижняя граница диапазона частот | не более 0,1 кГц | 1 |
|  | Верхняя граница диапазона частот | не менее 6,5 кГц. |  |
|  | Максимальный ВУЗД 90 | не более 135 дБ. |  |
|  | Максимальное усиление | не менее 72 дБ. |  |
|  | Количество программ прослушивания | не менее 2 |  |
|  | Дополнительные функции | Наличие регулировки ТНЧ, АРУ и телефонной катушки. - Настройка с помощью триммеров - Регулятор громкости - Телефонная катушка - Регулировка низких частот - Регулировка АРУ по выходу |  |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный 01.28.17.01.01 /Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Нижняя граница диапазона частот | не более 0,1 кГц | 2 |
|  | Верхняя граница диапазона частот | не менее 6,0 кГц. |  |
|  | Максимальный ВУЗД 90 | не более 138 дБ. |  |
|  | Максимальное усиление | не менее 76 дБ. |  |
|  | Количество программ прослушивания | не менее 2 |  |
|  | Дополнительные функции | - Настройка с помощью триммеров - Регулятор громкости - Телефонная катушка - Регулировка низких частот - Регулировка АРУ по выходу |  |
| Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) 03.28.17.01.16/ Вкладыш ушной, изготовленный индивидуально 26.60.14.120-00000005 | 1. Описание функциональных и технических характеристик | Ушной вкладыш индивидуального изготовления, предоставляемый в рамках услуги, по форме и размеру полностью соответствует анатомии уха и способствует улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартным слуховым вкладышем. Ушной вкладыш индивидуального изготовления: осуществляет проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; изготавливается со слепка слухового прохода; прочный (не откалывается в случае изготовления из твердого материала и не растрескивается в случае изготовления из мягкого материала); имеет форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; устойчив к воздействию влаги и ушной серы; комфортный в эксплуатации; не имеет акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата); соответствует токсикологическим и гигиеническим требованиям. | 127 |
|  | 2. Описание функциональных и технических характеристик | Материал, используемый для изготовления ушного вкладыша отвечает требованиям безопасности. Материал не образует воздушных пузырьков и не вызывает аллергических реакций. Предусмотрено использование различных материалов (твердых, мягких). Выбор материала зависит от степени снижения слуха, особенностей строения слухового прохода и модели используемого слухового аппарата. |  |
| Итого |  |  | 254 |

Каждый слуховой аппарат должен иметь ушной вкладыш индивидуального изготовления.

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Список технических характеристик и функций, приведенных в ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», не является исчерпывающим, поскольку в соответствии с пунктом 4.6 данного ГОСТа установлено, что в технических условиях на слуховые аппараты конкретных типов дополнительно к перечисленным в ГОСТе приведены другие параметры в соответствии с функциональными особенностями и назначением слуховых аппаратов.

Слуховые аппараты соответствуют требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 (р.3.4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Слуховые аппараты заушные – аппараты, носимые за ушной раковиной для усиления звука (ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»).

*Потребность заказчика была определена на основании рекомендаций и заключений врачей-сурдологов, выданных инвалидам для целей реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. Предусмотренные технические и функциональные характеристики необходимы конечным пользователям для достижения максимального реабилитационного эффекта в части компенсации утраченного естественного слуха, а также для защиты остаточного слуха от резких воздействий шумов.

Требованиями к безопасности

Слуховые аппараты соответствуют требованиям стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Порядок оказания услуг

Слуховые аппараты должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Оказание услуг по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами, включает в себя в том числе, осмотр инвалида специалистом сурдологом – оториноларингологом с целью определения у него степени и характера нарушения слуха, для осуществления подбора и настройки слухового аппарата, индивидуальную настройку и выдачу рекомендованного индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида слухового аппарата, изготовление ушного вкладыша индивидуального изготовления, замену неисправного и/или бракованного слухового аппарата в период оказания услуги и в период гарантийного срока на слуховой аппарат, настройка слухового аппарата, выданного взамен, а также обучение инвалида пользованию слуховым аппаратом.

Исполнитель (в случае привлечения соисполнителя - соисполнитель) должен обладать лицензией на осуществление медицинской деятельности по: сурдологии – оториноларингологии. Основание: Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и др. организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.06.2021г. № 852).

Место осуществления лицензируемого вида деятельности - Новгородская область

Требования к сроку предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации слухового аппарата 12 месяцев с даты подписания Получателем Акта Сдачи-приемки работ, услуг (Товара- технического средства реабилитации). Данный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации изделия.

При передаче результата услуг (изделий) Получателям Исполнитель предоставляет информацию о гарантийных обязательствах в период действия гарантийного срока на осуществление гарантийного обслуживания изделия (об адресах и режиме работы пунктов приема (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия).

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена изделия на аналогичное надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены изделия не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем результата услуг (изделия) на гарантийный ремонт или для замены Исполнитель выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного изделия Исполнителем.

Слуховой аппарат имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду, равный сроку пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. N 107н.

Место оказания услуг - Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Новгородской области.

Срок оказания услуг – не позднее 10 декабря 2024 года (включительно) (в отношении каждого конкретного Получателя в срок не превышающий 10 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением).

*Обоснование изложенных требований в Техническом задании.

Бинауральная координация кнопки-переключателя - Функция позволяет синхронизировать переключение программ при бинауральном протезировании, сохраняя баланс слушания. (Необходимо бинауральное протезирование)

- Автоматическая Адаптивная направленность, (в любой программе по предпочтениям пользователя будет настроен в одном из 5-ти режимов направленности) - Функция автоматического выбора типа направленности микрофонов в зависимости от окружающей акустической ситуации. (Необходима при активном образе жизни, большом многообразии звуковых обстановок, например, работа, учеба, дом и дорога между ними).

- Бинауральная двойная система подавления обратной связи (включая динамическое подавления обратной связи без снижения усиления) - Бинауральная система подавления обратной связи существенно снижает искажения и улучшает качество звучания при бинауральном слухопротезировании, а также позволяет бороться с возможной обратной связью (свистом аппарата) более эффективно, по сравнению с обычными системами подавления обратной связи.

- Защита от шума ветра - Одной из наиболее беспокоящих пациента на улице проблем является проблема мешающего шума ветра. Борьба с этой проблемой – основная цель этой функции. (Показана часто бывающим на улице).

- Беспроводное соединение с внешними источниками (ТV&PC) и возможность управлять слуховым аппаратом с пульта ДУ - обеспечивает свободное и удобное общение по мобильному телефону, просмотр телевизора, связь с компьютером или с навигатором в автомобиле.  Пульт ДУ позволяет управлять слуховыми аппаратами, не привлекая к ним внимания (при повышенной стигме) и имеет более крупные элементы управления, чем на слуховом аппарате (нарушения мелкой моторики рук, тремор).

- FM совместимость - Совместимости слухового аппарата с беспроводными системами обучения (радиоклассами), FM-совместимость.

- Общее усиление, усиление тихих, средней громкости, громких звуков в каждом из каналов, параметры компрессии в каждом из каналов, ограничение ВУЗД (АРУ по выходу) - Определение нелинейной (WDRC) компрессии. Система АРУ по входу, с несколькими коэффициентами для разных входных уровней. Необходима всем пациентам с сенсоневральной составляющей потери слуха.

-Система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью и интегрированным алгоритмом подавления; шума ветра – наличие;

Функция автоматического выбора типа направленности микрофонов в зависимости от окружающей акустической ситуации. (Необходима при активном образе жизни, большом многообразии звуковых обстановок, например, работа, учеба, дом и дорога между ними).

Одной из наиболее беспокоящих пациента на улице проблем является проблема мешающего шума ветра. Борьба с этой проблемой в процессе использования направленных микрофонов – основная цель этой функции. (Показана часто бывающим на улице).

- Многополосная система подавления шума - Система шумоподавления, работающая независимо в разных частотных полосах. Многополосная система позволяет снижать шум не затрагивая речь.

- Подавление шума ветра - Одной из наиболее беспокоящих пациента на улице проблем является проблема мешающего шума ветра. Борьба с этой проблемой – основная цель этой функции. (Показана часто бывающим на улице).

- Возможность открытого протезирования - Возможность использовать метод открытого протезирования (протезирования с специальным вкладышем с большим вентильным отверстием) для пациентов с крутонисходящей аудиограммой.

- Регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале - Позволяет защитить пациента от дискомфортно громких звуков только в том канале, где это необходимо, не затрагивая соседние, не нуждающиеся в такой защите. Сохраняет пациенту доступный динамический диапазон.

- Раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - Определение нелинейной (WDRC) компрессии. Система АРУ по входу, с несколькими коэффициентами для разных входных уровней. Необходима всем пациентам с сенсоневральной составляющей потери слуха.

- Дневник регистрации данных по результатам ношения слухового аппарата - Функция, позволяющая оценить качество протезирования и повысить удовлетворенность пациента настройкой слухового аппарата по итогам дополнительных подстроек.

- Значение компрессии в каждом канале - Функция, позволяющая точно контролировать WDRC компрессию.

- Диапазон регулятора громкости - Позволяет программным образом изменять доступный диапазон оперативной регулировки усиления (громкости).

- Автоматическое переключение в режим разговора по телефону - Позволяет слуховому аппарату автоматически переключаться в программу для разговора по телефону, при поднесении телефона к слуховому аппарату. Функция повышающая удовлетворенность пациента.

- Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ - Предупреждает о необходимости заменить использованный элемент питания, подсказывает выбранную программу прослушивания.

- Динамическая обработка звука, близкая к естественной - Ещё одно определение многоканальной нелинейной (WDRC) компрессии. Система АРУ по входу, с несколькими коэффициентами для разных входных уровней. Необходима всем пациентам с сенсоневральной составляющей потери слуха.

- Адаптивная направленность с интегрированным подавлением шума ветра и Автоматическое переключение режимов направленности - Функция автоматического выбора типа направленности микрофонов в зависимости от окружающей акустической ситуации. (Необходима при активном образе жизни, большом многообразии звуковых обстановок, например, работа, учеба, дом и дорога между ними). Одной из наиболее беспокоящих пациента на улице проблем является проблема мешающего шума ветра. Борьба с этой проблемой в процессе использования направленных микрофонов – основная цель этой функции. (Показана часто бывающим на улице).

- Система шумоподавления, основанная на спектральном и модуляционном анализе - Система шумоподавления, работающая независимо в разных частотных полосах. Многополосная система позволяет снижать шум не затрагивая речь.

- Экспансия - необходима так как у пациента болезненное восприятие тихих шумов.

- Мониторинг общего использования слухового аппарата, применения программ и регулятора громкости - Функция, позволяющая оценить качество протезирования и повысить удовлетворенность пациента настройкой слухового аппарата по итогам дополнительных подстроек.

- Динамическое подавление обратной связи без снижения усиления раздельное для каждого из микрофонов - Две независимые системы подавления обратной связи для каждого из системы направленных микрофонов. Позволяет более эффективно бороться с обратной связью (свистом) в режиме направленности.

- Дополнительная система контроля свиста - Дополнительная система подавления обратной связи в критических режимах.

- In-situ аудиометрия (верификация порогов для уточнения аудиограммы) - Возможность провести верификацию порогов слуха с использованием системы Слуховой аппарат-Вкладыш-Слуховой проход. Дает возможность персонализировать настройку и добиться большей удовлетворенности.

- Общее усиление, раздельное усиление тихих и громких звуков в каждом из шести независимых частотных каналов - Определение нелинейной (WDRC) компрессии. Система АРУ по входу, с несколькими коэффициентами для разных входных уровней. Необходима всем с сенсоневральной составляющей потери слуха.

- Система шумоподавления, выявляющая и устраняющая фоновые шумы - Система шумоподавления, обеспечивающая комфорт в шумной обстановке. Необходима пациентам использующих слуховой аппарат в шумных обстановках (например, в транспорте).

- Компрессия широкого динамического диапазона - Определение нелинейной (WDRC) компрессии. Система АРУ по входу, с несколькими коэффициентами для разных входных уровней. Необходима всем пациентам с сенсоневральной составляющей потери слуха.

- Возможность переконфигурации слухового аппарата в линейный режим (мягкое\ сильное пикклиппирование) - Функция необходимая для настройки слухового аппарата при протезировании глубоких потерь слуха. Позволяет настраивать слуховой аппарат как для пациентов, предпочитающих компрессию, так и для пациентов, нуждающихся в линейном усилении, что невозможно предсказать до момента настройки конкретного слухового аппарата конкретному пациенту.

- Умный старт - Задержка включения. Позволяет пациенту разместить слуховой аппарат за ухом до его включения, чтобы избежать подсвистывания

- Звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ - Мультитональные сигналы позволяют не считать к-во бип-сигналов для идентификации программы, а определять ее по первым нотам мелодии – применяется при количестве программ более 2-х и при проблеме временным разрешением (нейро-сенсорная тугоухость).

-Не менее трёхпозиционная автоматическая система смешения программ - Позволяет инвалиду комфортно ощущать себя в любой акустической ситуации. Обеспечивает оперативное автоматическое переключение программ и комфорт при ношении слухового аппарата в зависимости от звуковой окружающей ситуации для быстрого и плавного переключения между разными акустическими ситуациями. Необходимо для детей и взрослых. Ребенок не может самостоятельно управлять слуховым аппаратом.

- Частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом - Необходимо для пациентов с очень глубоким нарушением слухом, когда не сохранен весь частотный речевой диапазон слуха.  Повышает способность пользователя слухового аппарата слышать недостающие звуки. Отсутствие восприятия частот не позволит обучаться пониманию и восприятию речи.  Позволяет наиболее полно использовать остаточный динамический диапазон пациента. Отсутствие данной функции приведет в возможности обучаться ребенку только жестами, без слухового восприятия. Позволяет более полно использовать остаточный слух пациента, позволяя получать максимальный эффект по разборчивости речи и качеству звучания слухового аппарата, особенно при восходящих аудиограммах

- Система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления - Устраняет свист (обратную связь) и обеспечивает восприятие звуков без артефактов

- Возможность беспроводного программирования - Позволяет протезировать подвижных пациентов (детей и т.д.), пациентов боящихся проводного подключения (боязнь удара током), ускоряет процесс сложной настройки.

- Нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет слуховой аппарат от воздействия факторов внешней среды - Нанопокрытие корпуса – защита от воздействия внешних факторов. Слуховой аппарат находится в зоне повышенного влияния агрессивной среды (ушная сера, потоотделения, частицы эпидермиса, пыль, влага и т.д.).

- Регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале - Позволяет защитить пациента от дискомфортно громких звуков только в том канале, где это необходимо, не затрагивая соседние, не нуждающиеся в такой защите. Сохраняет пациенту доступный динамический диапазон.

- Звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ - Мультитональные сигналы позволяют не считать к-во бип-сигналов для идентификации программы, а определять ее по первым нотам мелодии – применяется при количестве программ более 2-х и при проблеме временным разрешением (нейро-сенсорная тугоухость).

- Трехуровневое цифровое шумоподавление - Система шумоподавления, работающая независимо в разных частотных полосах. Различные режимы подавления шума позволяют обеспечить максимальный комфорт в различных звуковых обстановках, различающихся требованиями к шумоподавлению. (Необходима при активном образе жизни, большом многообразии звуковых обстановок, например, работа, учеба, дом и дорога между ними).

- Аналоговый регулятор громкости с функцией заглушения - Требование консервативных пациентов (протезированных с детства) и многих родителей, связанные с удобством внешнего управления или привычкой.

- Световой индикатор состояния работы аппарата - Необходим для контроля слухового аппарата третьими лицами (родителями, учителями, ухаживающими за пожилыми соцработниками и т.д.)

- Программа авто-телефона - Позволяет слуховому аппарату автоматически переключаться в программу для разговора по телефону, при поднесении телефона к слуховому аппарату. Функция повышающая удовлетворенность пациента.

- Возможность беспроводной настройки - Позволяет протезировать подвижных пациентов (детей и т.д.), пациентов боящихся проводного подключения (боязнь удара током), ускоряет процесс сложной настройки.