Описание объекта закупки

Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела комнатных, прогулочных

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Наименование товара, работ, услуг по КТРУ | Кол-во (шт.) | Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара |
| 1 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | - | 10 | 1.Описание Товара. Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Рама изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Посадочное место на жестком основании имеет возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья регулируется по углу наклона и высоте. В оснащении спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. Сиденье регулируется по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом, а также по углу наклона. Сиденье оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех/ пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра. Высота подлокотников регулируется. Подножка, регулируется по углу наклона до горизонтального положения. Длина подножки, регулируемая. Подножка оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Поворотные колеса имеют пневматические/цельнолитые покрышки. Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса съемные и имеют пневматические/цельнолитые покрышки. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструмента. 2.Комплектация: столик; поясничный валик; набор инструментов (при наличии); инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Диаметр поворотных колес не менее 170 мм и не более 240мм; Диаметр задних колес не менее 210 мм и не более 290мм; Диапазон регулирования ширины сиденья менее 230 мм и не более 440мм; Диапазон регулирования глубины сиденья не менее 230 мм и не более 440 мм; Диапазон регулирования высоты спинки не менее 430 мм и не более 780 мм; Диапазон регулирования высоты подлокотников не менее 130 мм не более 270 мм; Диапазон регулирования длины подножки не менее 120 мм и не более 450мм; Количество положений регулировки угла наклона спинки не менее чем в 4х; Диапазон угла наклона спинки в градусах не менее 45º; Диапазон регулирования угла наклона сиденья в градусах не менее 20°; Габаритная ширина кресла-коляски не более 690 мм; Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения не более 29 кг. Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). |
| 2 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | - | 10 | 1.Описание Товара. Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Рама изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Посадочное место на жестком основании имеет возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья регулируется по углу наклона и высоте. В оснащении спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. Сиденье регулируется по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом, а также по углу наклона. Сиденье оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех/ пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра. Высота подлокотников регулируется. Подножка, регулируется по углу наклона до горизонтального положения. Длина подножки, регулируемая. Подножка оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Поворотные колеса имеют пневматические/цельнолитые покрышки. Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса съемные и имеют пневматические/цельнолитые покрышки. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструмента. 2.Комплектация: капюшон; поясничный валик; набор инструментов (при наличии); инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Диаметр поворотных колес не менее 170 мм и не более 240 мм. Диаметр задних колес не менее 210 мм и не более 290 мм Диапазон регулирования ширины сиденья не менее 230 мм и не более 440 мм; Диапазон регулирования глубины сиденья не менее 230 мм и не более 440 мм; Диапазон регулирования высоты спинки не менее 430 мм и не более 780 мм; Диапазон регулирования высоты подлокотников не менее 130 мм не более 270 мм; Диапазон регулирования длины подножки не менее 120 мм и не более 450мм; Количество положений регулировки угла наклона спинки не менее чем в 4-х Диапазон угла наклона спинки в градусах не менее 45º; Диапазон регулирования угла наклона сиденья в градусах не менее 20°; Габаритная ширина кресла-коляски не более 690 мм; Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения не более 29 кг. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). |
|  | Итого |  | 20 |  |  |

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.  Кресло-коляска должна иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все Товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021.

Гарантийный срок эксплуатации креслом-коляской 12 месяцев со дня выдачи Товара получателю и подписания Поставщиков и Получателем акта приема-передачи Товара Получателем или получения Товара получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

На кресло-колясках должны быть указаны: товарный знак предприятия-изготовителя; адрес производителя, обозначение типа (модели) кресла – коляски (в зависимости от модификации); обозначение технических условий; дата изготовления (год, месяц); артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; серийный номер данного кресла-коляски; рекомендуемую максимальную массу пользователя; надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель; знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Кресло – коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресло-коляски должны быть исправны в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла - коляски с барьером, опрокидыванием кресла - коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

В комплект поставки кресло - коляски должна входить руководство пользователя (паспорт) на русском языке, насос (для кресел-колясок с пневматическими колесами), гарантийный талон на сервисное обслуживание.

Упаковка кресла - коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Место поставки товара:

Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах границ Удмуртской Республики право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

- обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Поставка товара Получателям, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи, осуществляется по месту жительства Получателя.

Срок поставки товара до Получателя:

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 26.11.2024г.

Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.