Описание объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации — слуховых аппаратов в 2024 году.

ОКПД 26.60.14.120

КТРУ – 26.60.14.120-00000004

Предмет государственного контракта — поставка технических средств реабилитации — слуховых аппаратов в 2024 году, в количестве 94 штуки.

Наименование товара в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»).

Номер вида технического средства реабилитации (товара):

| Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| 17-01-02 Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный ОКПД 26.60.14.120 | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных- не менее 131 дБ Максимальное акустическое усиление - не менее 55 дБ Частотный диапазон- не менее 0,1 кГц и не более 6,20 кГц Регулировка ТНЧ- наличие Регулировка АРУ- наличие Телефонная катушка- наличие Глубина регулировки ВУЗД- не менее 15 дБ | 1 |
| 17-01-04 Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности ОКПД 26.60.14.120 | Должен иметь: - диапазон частот: не менее 100 Гц - не более 7000 Гц; - максимальный ВУЗД 90 должен быть не более 125 дБ; - максимальное усиление не менее 55 дБ; - регулировка ТНЧ (тембра низких частот). | 1 |
| 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный ОКПД 26.60.14.120 | диапазон частот------------------ Не уже 0,1 кГц - 7,1 кГц количество каналов цифровой обработки звука------------------ не менее 8-х программ прослушивания ----- не менее 2-х Должны иметь следующие дополнительные параметры: - система направленных микрофонов с адаптивной направленностью; - динамическое подавление обратной связи; - адаптивное шумоподавление; - подавление шумов микрофона (тихих шумов). - адаптивная автоматическая регулировка усиления; - дневник регистрации данных. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть ----------- не менее 140 дБ Максимальное усиление должно быть -------- не менее 80 дБ | 5 |
| 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный ОКПД 26.60.14.120 | диапазон частот----------------------------- Не уже 0,1 - 6,1 кГц количество каналов цифровой обработки звука ---------------------------------------------------------------------------- не менее 6 программ прослушивания-------------------------- не менее 3х Должны иметь следующие дополнительные параметры: - система направленных микрофонов с адаптивной направленностью; - динамическое подавление обратной связи; - адаптивное шумоподавление; - подавление шумов микрофона (тихих шумов). - адаптивная автоматическая регулировка усиления; - дневник регистрации данных. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть------------------------------------- не менее 136 дБ Максимальное усиление------------------------ не менее 67 дБ | 36 |
| 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности ОКПД 26.60.14.120 | диапазон частот---------- не уже 0,1 – 6,2 кГЦ количество каналов цифровой обработки звука-Не менее 6 программ прослушивания----- не менее 3х Должны иметь следующие дополнительные параметры: - система направленных микрофонов с адаптивной направленностью; - динамическое подавление обратной связи; - адаптивное шумоподавление; - подавление шумов микрофона (тихих шумов). - адаптивная автоматическая регулировка усиления; - дневник регистрации данных. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть-------- не менее 125 дБ Максимальное усиление ------ не менее 55 дБ | 50 |
| 17-01-08 Слуховые аппараты заушные слабой мощности ОКПД 26.60.14.120 | должны иметь диапазон частот------- Не уже 0,1 - 7,7 кГц количество каналов цифровой обработки звука----------- не менее 8 программ прослушивания------ не менее 2-х Должны иметь следующие дополнительные параметры: - система направленных микрофонов с адаптивной направленностью; - динамическое подавление обратной связи; - адаптивное шумоподавление; - подавление шумов микрофона (тихих шумов). - адаптивная автоматическая регулировка усиления; - дневник регистрации данных. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов слабой мощности должен быть---------не менее 120 дБ Максимальное усиление------- не менее 50 дБ | 1 |

Слуховые аппараты – электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком и предназначенные для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Требования к качеству товара

Слуховой аппарат должен быть технологически совершенным: самостоятельно (автоматически) адаптироваться к изменяющейся окружающей звуковой обстановке в самых сложных акустических условиях, обеспечивая максимальную разборчивость речи, в то же время сохраняя комфортное восприятие остальных звуков.

Требования к безопасности товара

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 51024-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", ГОСТ Р 52770-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности"

Слуховой аппарат должен иметь — в целях безопасности — только самые необходимые внешние регуляторы и переключатели.

Он должен предотвращать возникновение свиста (так называемая обратная связь), во избежание излишней нагрузки на ухо.

Слуховые аппараты – изделия, подлежащие обязательной сертификации.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества слуховых аппаратов

Гарантийный срок эксплуатации должен быть 12 месяцев с даты подписания Получателем Акта приема-передачи Товара. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к комплектации, упаковке и отгрузке товара

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: слуховой аппарат -1 шт., вкладыши ушные стандартные - 2 шт., элементы питания – 2 шт., инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт., футляр -1 шт., гарантийные талоны с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы.

Транспортировка слуховых аппаратов должна осуществляться крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.

При отправке изделий в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Хранение слуховых аппаратов должно осуществляться в упаковке изготовителя.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Место, условия и сроки поставки

Поставка осуществляется по месту проживания Получателя или, по месту нахождения Поставщика (его Представителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения Товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

При передаче Получателю слухового аппарата обязательно должна производиться его настройка специалистом, имеющим лицензию на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингогологии   или осуществление деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)». Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также представить инструкцию или правила эффективного и безопасного использования на русском языке.

В случае, если Поставщик поставил Товар, характеристики которого не соответствуют требованию Технического задания, то Товар должен быть заменен на товар с соответствующими техническими характеристиками, установленными контрактом. Замена производится в пределах срока поставки товара, и не может выходить за рамки действия контракта.

Срок поставки Товара в Камчатский край не должен превышать 45 дней со дня заключения государственного контракта. Срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.12.2024 г.