*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение работ в целях социального обеспечения (выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (3) для обеспечения в 2024 году)

1. **Перечень, характеристики и количество протезов (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия\* | Характеристики Изделия | Количество штук |
| 1 | 8-07-09  Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии  *(для получателей всех уровней двигательной активности)* | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии должен иметь:  - приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя;  - постоянную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;  - пробные гильзы из термопласта;  - стопу для получателей всех уровней двигательной активности, с расщепленной носочной частью и пяточной частью, которая должна позволять комфортно, плавно, динамично передвигаться по наклонным поверхностям, пересеченной местности, как пациентам с низким уровнем двигательной активности, так и при быстрой ходьбе, пациентам с высоким уровнем двигательной активности;  - регулировочно-соединительные устройства, которые должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя.  Крепление на получателе должно быть с использованием силиконового чехла и замка.  Косметическая облицовка должна быть модульная полужесткая. Покрытие косметической облицовки – чулки ортопедические перлоновые. | 1 |
| 2 | 8-07-09  Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии должен иметь:  - приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя;  - постоянную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;  - пробные гильзы из термопласта. Допускается изготовление вкладного элемента в гильзу из вспененного сополимера полиэтилена (по назначению врача травматолога-ортопеда);  - регулировочно-соединительные устройства, которые должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя;  - стопу из углепластика для получателей умеренного и повышенного уровней двигательной активности, с расщепленной носочной частью и пяточной частью.  Крепление на получателе должно быть с использованием силиконового чехла и замка.  Косметическая облицовка должна быть модульная полужесткая, покрытие косметической облицовки - чулки ортопедические перлоновые. | 1 |
| 3 | 8-07-10  Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен иметь:  - постоянную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;  - пробные гильзы из термопласта;  - поворотное устройство, обеспечивающее поворот коленного модуля и стопы относительно приемной гильзы на 360° (с целью увеличения самообслуживания пациентов в быту).  - полицентрический пневматический коленный модуль с функцией геометрического замка с независимой регулировкой фаз сгибания-разгибания, угол сгибания 170°.  - стопу, для получателей всех уровней двигательной активности, с расщепленной носочной частью и пяточной частью, которая должна позволять комфортно, плавно, динамично передвигаться по наклонным поверхностям, пересеченной местности, как пациентам с низким уровнем двигательной активности, так и при быстрой ходьбе, пациентам с высоким уровнем двигательной активности.  - регулировочно-соединительные устройства, которые должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя.  Крепление на получателе должно быть вакуумное, с использованием силиконового чехла с интегрированной прорезиненной мембраной  Косметическая облицовка должна быть модульная, мягкая пенополиуретановая, покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические перлоновые. | 1 |
| Изготовленные Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» | | | |
| **ИТОГО** | | | **3** |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта** |
| С даты заключения государственного контракта по 27.12.2024. |
| 1. **Срок выполнения работ** |
| Не более 60 календарных дней с даты предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями.». |
| 1. **Место поставки товара, выполнения работ (услуг)** |
| Передача изготовленных Изделий Получателям осуществляется в городе Москве или Московской области в стационарном пункте выдачи, оборудованном с учетом установленных требований доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», или должна осуществляться адресная доставка Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя). |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ** |
| Выполнение работ по изготовлению Изделий должно включать:  - прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в стационарном пункте, организованном Исполнителем в городе Москве или Московской области, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в Московской области в случае невозможности (по состоянию здоровья) его приезда в пункт (по заявлению Получателя);  - индивидуальное изготовление Изделия;  - передачу Изделия Получателю в стационарном пункте выдачи, организованном Исполнителем в городе Москве или Московской области, или осуществить адресную доставку изготовленного Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя);  - ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Исполнителя;  - консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе** |
| Срок пользования Изделием должен быть в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».  Гарантийный срок на изготовленные Изделия устанавливается предприятием-изготовителем и должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Получателем акта приемки Изделия.  Ремонт или замена Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия должны осуществляется за счет Исполнителя.  Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.  В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):  - прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия;  - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта;  - выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в городе Москве или Московской области для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема (по заявлению Получателя). |