Приложение №1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки*

КТРУ: 26.60.14.120-00000004 – Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости

ОКПД2: 26.60.14.120 – Аппараты слуховые

КОЗ: 01.28.17.01.07 - Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности

КТСР: 17-01-07

Единица измерения – штука

Количество – 120 штук

| Наименование характеристики** | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный ВУЗД 90 слухового аппарата | Количественная |  | дБ | ≥ 128 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное акустическое усиление | Количественная |  | дБ | ≥ 61 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала | Количественная |  | шт | ≥ 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество программ прослушивания | Количественная |  | шт | ≥ 3 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подавление шума микрофона | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система направленных микрофонов | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Программируемый регулятор громкости | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Аудиовход | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Запирающийся батарейный отсек | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с беспроводными и мобильными телефонами | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с обычными FM-системами | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Акустический сигнал, предупреждающий о разрядке батарейки | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подавление обратной связи | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Защитное нанопокрытие, защищающее аппарат от влаги и грязи | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ушной вкладыш – стандартный*** | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером оказываемых услуг, потребностями получателей.

**Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что в «Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее каталог) указано только «Наименование товара, работы, услуги», при этом отсутствует их описание, Заказчиком, в соответствии пунктом 5 Правил использования каталога, было принято решение установить требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительно, исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных получателями индивидуальных программ реабилитации.

*** Термин «стандартный» ушной вкладыш используется для более точного описания объекта закупки и обусловлен наличием данного понятия в руководствах пользователя производителей слуховых аппаратов.

Требования к качеству Товара

Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми, строго соответствовать указанным характеристикам, соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Получателям должны быть переданы новые слуховые аппараты, пригодные для использования по назначению в течение гарантийного срока их эксплуатации.

Обязательно наличие регистрационного удостоверения, сертификаты соответствия или декларации о соответствии на изделия предоставляются при наличии

Несоответствие качества будет определяться на основании письменного обращения получателя.

Требования к безопасности Товара

- Требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024- 2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Технические требования и методы испытаний. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, Общие технические условия, ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2см для измерения параметров слуховых аппаратов с ушными вкладышами.

- При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни, здоровья потребителя, не должен быть причинен вред его имуществу (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

- Требования к упаковке и отгрузке Товара

Упаковка слуховых аппаратов должна осуществляться в соответствии с требованиями п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Маркировка слуховых аппаратов – по ГОСТ 50444-2020 пункт 11.1.1. должна содержать товарный знак изготовителя, обозначение модели, номер слухового аппарата по системе нумерации изготовителя.

Транспортирование слуховых аппаратов должно проводится крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

В соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его получателю, и составляет 4 года.

Поставщик должен гарантировать надлежащее качество слуховых аппарата, отсутствие в них дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на выданные изделия.

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов – не менее 12 месяцев с момента выдачи изделия получателю со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

В период гарантийного срока эксплуатации, в случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан принять у получателя некачественное изделие и обеспечить его доставку к месту проведения гарантийного ремонта, при этом получатель и Заказчик не несут расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта и устранения недостатков при обеспечении Получателей изделиями осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления гарантийного ремонта изделий, Поставщик должен осуществить замену такого изделия.   После ремонта или замены вернуть изделие получателю. В связи с тем, что передача изделий осуществляется непосредственно получателю, Поставщик должен вместе с изделием передать получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта или замены изделия, а также адрес и режим работы.