3

                                                                 Приложение №1

к извещению о проведении электронного 
                                                             запроса котировок
Описание объекта закупки
КТРУ: 26.60.14.120-00000004 – Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости

ОКПД2: 26.60.14.120 – Аппараты слуховые

КОЗ: 01.28.17.01.06 – Слуховой аппарат цифровой заушный мощный

Единица измерения. Количество – 140 штук.  

	Наименование характеристики 
	Тип характеристики
	Значение
	Единица измерения
	Диапазон от
	Диапазон до
	Инструкция по заполнению

характеристик в заявке

	Максимальный ВУЗД 90 слухового аппарата 
	Количественная
	
	дБ
	      ≥  136
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Максимальное усиление 
	Количественная
	
	дБ
	≥ 67
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Частотный диапазон: нижняя граница 
	Количественная
	
	кГц
	≤ 0,1
	
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

	Частотный диапазон: верхняя граница
	Количественная
	
	кГц
	
	≥6,12
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

	Количество каналов цифровой обработки звука
	Количественная
	
	штук
	≥ 4
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Количество программ прослушивания
	Количественная
	
	штук
	≥ 3
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Подавление шума микрофона
	Качественная
	Наличие
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Система направленных микрофонов
	Качественная
	Наличие
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Аудиовход
	Качественная
	Наличие
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Запирающийся батарейный отсек
	Качественная
	Наличие
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Совместимость с беспроводными и мобильными телефонами
	Качественная
	Наличие
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Совместимость с обычными FM-системами
	Качественная
	Наличие
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Акустический сигнал, предупреждающий о разрядке батарейки
	Качественная
	Наличие
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Подавление обратной связи
	Качественная
	Наличие
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Защитное нанопокрытие, защищающее аппарат от влаги и грязи
	Качественная
	Наличие
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером поставляемых товаров, потребностями Получателей.

Требования к качеству

 Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми, строго соответствовать указанным характеристикам, соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Получателям должны быть переданы новые слуховые аппараты, пригодные для использования по назначению в течение гарантийного срока их эксплуатации. 

Обязательно наличие регистрационного удостоверения на слуховые аппараты, а также декларации о соответствии.

Несоответствие качества будет определяться на основании письменного обращения Получателя. 

Требования к безопасности

Требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024- 2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Технические требования и методы испытаний. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, Общие технические условия, ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2см для измерения параметров слуховых аппаратов с ушными вкладышами. 
При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни, здоровья Потребителя, не должен быть причинен вред его имуществу (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке 
Упаковка слуховых аппаратов должна осуществляться в соответствии с требованиями п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Маркировка слуховых аппаратов – по ГОСТ 50444-2020 пункт 11.1.1 должна содержать товарный знак изготовителя, обозначение модели, номер слухового аппарата по системе нумерации изготовителя.

Транспортирование слуховых аппаратов должно проводиться крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами. 

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий

В соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его Получателю, и составляет 4 года.

Поставщик должен гарантировать надлежащее качество слуховых аппаратов, отсутствие в них дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на выданные изделия.

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов – не менее 12 месяцев с момента выдачи изделий Получателю со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. 

 В период гарантийного срока эксплуатации, в случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан принять у Получателя некачественное изделие и обеспечить его доставку к месту проведения гарантийного ремонта, при этом Получатель и Заказчик не несут расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта и устранения недостатков при обеспечении Получателя изделием осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления гарантийного ремонта изделия Поставщик одолжен осуществить замену такого изделия. После ремонта или замены возвратить изделие Получателю. В связи с тем, что передача изделий осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик вместе с изделием должен передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта или замены изделия, а также адрес и режим работы. 

