Приложение I. Описание объекта закупки.

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей, в том числе при недоразвитии в целях социального обеспечения граждан в 2025 году.

ОКПД2: 32.50.22.121- Протезы внешние

Несколько КОЗ:                                                                                                                                                                                                  03.28.08.07.04 - Протез голени для купания

03.28.08.07.05 - Протез бедра для купания

03.28.08.07.06 - Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии

03.28.08.07.10- Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

03.28.08.07.09 - Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии

Срок выполнения работ: до 21.11.2025 г.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, а также страхование, уплату всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, гарантийное обслуживание, доставку Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

| № п/п | Наименование работ | Наименование товара по Приказу № 86н от 13.02.2018 г. | КОЗ | КТРУ | Описание изделий, изготавливаемых при выполнении работ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление протеза голени для купания | 8-07-04 Протез голени для купания | 03.28.08.07.04 | - | Протез голени для купания изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Формообразующая часть косметической облицовки: отсутствует. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы, с использованием силиконового наколенника; с использованием резиновой манжеты. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа специальная с защитой от проскальзывания. Тип протеза: специальный. | шт |
| 2 | Изготовление протеза бедра для купания | 8-07-05 Протез бедра для купания | 03.28.08.07.05 | - | Протез бедра для купания, изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Формообразующая часть косметической облицовки: отсутствует. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида (одна пробная гильз). Материал индивидуальной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием бандажа, вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа водостойкая с защитой от проскальзывания (с рифленным профилем подошвы). Коленный шарнир гидравлический влагозащищенный, с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания и фиксатором, Коленный шарнир влагозащитный одноосный с фиксатором. Комплектующие устойчивы к применению во влажной среде. Тип протеза: специальный. | шт |
| 3 | Изготовление протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.06 | - | Протез голени немодульный шинно-кожаный (в т.ч. культя по Пирогову, с глубокой посадкой и эластичной облицовкой, при недоразвитии нижней конечности) изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Формообразующая часть косметической облицовки отсутствует; листовой поролон; модульная мягкая полиуретановая. Покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые; силоновые. Приемная гильза унифицированная; индивидуальная (в т.ч. возможна одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: кожа; дерево; литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Без вкладной гильзы; допускается вкладная гильза из вспененных материалов. Метод крепления протеза: с использованием кожаных полуфабрикатов (в т.ч. (без шин); с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра). Стопа деревянно-фильцевая, с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости; Стопа шарнирная полиуретановая монолитная; Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях. Тип протеза: любой, по назначению, в т. ч. постоянный. | шт |
| 4 | Изготовление протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | - | Протез бедра модульный изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые; силоновые. Приемная гильза унифицированная (без пробных гильз); индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол; листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза поясное; с использованием бандажа; вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа шарнирная полиуретановая монолитная; Стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная; Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука; Стопа со сменным пяточным амортизатором; Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир полицентрический с "геометрическим замком", с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания; Коленный шарнир полицентрический с "геометрическим замком", с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания; Коленный шарнир с ручным замком одноосный. Тип протеза: постоянный. | шт |
| 5 | Изготовление протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 03.28.08.07.09 | - | Протез голени модульный, изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая; полужесткая эластичная. Покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые; силоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна; две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов либо в качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые; полиуретановый чехол. Метод крепления протеза: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра с использованием кожаных полуфабрикатов; за счет формы приемной гильзы и с использованием кожаных полуфабрикатов (в т.ч. возможно без шин), с использованием наколенника, с использованием замкового устройства чехла; вакуума с использованием наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа бесшарнирная полиуретановая, монолитная; Стопа шарнирная полиуретановая монолитная; Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука; Стопа с голеностопным шарниром со сменным пяточным амортизатором; Стопа со средней степенью энергосбережения; Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. | шт |

Описание объекта закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Требования, предъявляемые к выполнению работ.

Протезы (далее – изделия) должны быть изготовлены по индивидуальным меркам Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ соответствует ГОСТ Р 53870-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг». Протезы должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51191-2019, ГОСТ Р 53869-2021, ГОСТ Р 59542-2021.

Выполнение работ должно включать:

- комплекс технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление протеза;

- обучение Получателя пользованию протезом, уходу за ним и его хранению;

- выдачу результата работ Получателям.

Требования к безопасности

Выполнение работ должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделия.

Требования к сроку и объему предоставленных гарантий выполняемых работ

Гарантийный срок –12 месяцев с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании. Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, условия и сроки выполнения работ

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана), со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю – не более 60 календарных дней, но не позднее 20.11.2025 включительно.

Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания гражданина (в пределах Орловской области) или по согласованию с получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию граждан (в пределах Орловской области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию граждан - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению получателей в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.