Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями (протезами нижних конечностей) для социального обеспечения получателей.

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)* | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-01 Протез стопы | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.01 | Качественная | Протез стопы | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол/кожи. Протез должен быть изготовлен без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Метод крепления протеза должен быть с использованием кожаных полуфабрикатов или наколенника. Стопа должна быть с ограниченной монтажной высотой. Должна быть шарнирная или бесшарнирная. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 2 | 8-07-01 Протез стопы | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.01 | Качественная | Протез стопы | Протез должен быть изготовлен по индивидуальному слепку с культи пациента из сверхпрочного HTV-силикона с отформованными пальцами, сформированными ногтевыми пластинами, иметь естественную форму стопы, с индивидуально подбираемым цветом кожного покрова. Протез должен быть максимально приближен к естественному виду здоровой стопы. Крепление на пациенте должно осуществляться за счет формы культи. Должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Тип протеза должен быть постоянный. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 3 | 8-07-04 Протез голени для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.04 | Качественная | Протез голени для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно осуществляться за счет бандажа-наколенника силиконового и/или замка полимерного чехла. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания должна быть влагозащищенная, с противоскользящим покрытием, бесшарнирная или шарнирная. Протез должен быть изготовлен с жесткой косметической облицовкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | 8-07-04 Протез голени для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.04 | Качественная | Протез голени для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно осуществляться за счет за счет бандажа-наколенника силиконового, и/или замка полимерного чехла и/или с помощью вакуумного крепления. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания протеза для купания должна быть влагозащищенная, с противоскользящим покрытием, бесшарнирная или шарнирная. Протез должен быть изготовлен с жесткой косметической облицовкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | 8-07-04 Протез голени для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.04 | Качественная | Протез голени для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно осуществляться за счет за счет бандажа-наколенника силиконового, и/или замка полимерного чехла, и/или с помощью вакуумного крепления. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания протеза для купания должна быть влагозащищенная, с противоскользящим покрытием, бесшарнирная или шарнирная. Протез должен быть изготовлен с жесткой косметической облицовкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | 8-07-04 Протез голени для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.04 | Качественная | Протез голени для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно осуществляться за счет бандажа-наколенника силиконового и/или замка полимерного чехла. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания протеза для купания должна быть влагозащищенная, с противоскользящим покрытием, бесшарнирная или шарнирная или должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Протез должен быть изготовлен с влагостойкой жесткой косметической облицовкой разъемной или не разъемной, или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | 8-07-04 Протез голени для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.04 | Качественная | Протез голени для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно осуществляться за счет за счет бандажа-наколенника силиконового, и/или замка полимерного чехла, и/или с помощью вакуумного крепления. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания протеза для купания должна быть влагозащищенная, с противоскользящим покрытием, бесшарнирная или шарнирная, или должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Протез должен быть изготовлен с влагостойкой жесткой косметической облицовкой разъемной или не разъемной, или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.05 | Качественная | Протез бедра для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно быть выполнено с применением бедренного поддерживающего бандажа, и/или в виде замка к силиконовому (полимерному) чехлу. Протез должен быть изготовлен с модулем коленным для купания влагозащищенным с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания должна быть влагозащищенная бесшарнирная или шарнирная, с противоскользящим покрытием. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой жесткой влагостойкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.05 | Качественная | Протез бедра для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно быть выполнено с применением замка к силиконовому(полимерному) чехлу, и/или с вакуумным клапаном. Протез должен быть изготовлен с модулем коленным для купания влагозащищенным с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания должна быть влагозащищенная бесшарнирная или шарнирная, с противоскользящим покрытием. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой жесткой влагостойкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.05 | Качественная | Протез бедра для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно быть выполнено за счет замка к силиконовому(полимерному) чехлу, и/или с вакуумным клапаном. Протез должен быть изготовлен с модулем коленным для купания влагозащищенным с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания должна быть влагозащищенная бесшарнирная или шарнирная, с противоскользящим покрытием. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой жесткой влагостойкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.05 | Качественная | Протез бедра для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно быть выполнено за счет замка к силиконовому(полимерному) чехлу и/или с вакуумным клапаном. Протез должен быть изготовлен с модулем коленным для купания влагозащищенным с механическим или гидравлическим, или пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания протеза для купания должна быть влагозащищенная бесшарнирная или шарнирная, или быть из композиционных материалов (энергосберегающая), с противоскользящим покрытием. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой жесткой влагостойкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12 | 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.06 | Качественная | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена индивидуально из кожи. Без пробных гильз. Крепление должно быть выполнено с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных комплектующих (без шин). Стопа должна быть шарнирной полиуретановой или с металлическим каркасом. Протез должен быть изготовлен без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13 | 8-07-07 Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.07 | Качественная | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально по слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или унифицированной (изготовленная по типоразмерам, шаблонам) из полиамидных смол. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть поясным с использованием кожаных комплектующих (без шин) или с применением бедренного поддерживающего бандажа, выполнено с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных комплектующих (без шин). В протезе должен быть использован узел максимальной готовности или узел «колено-голень» с автоматической фиксацией в коленном шарнире. Стопа должна быть полиуретановой или с металлическим каркасом. Протез должен быть изготовлен без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 14 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием бандажа-наколенника силиконового или замкового устройства. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть безшарнирной или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 15 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием бандажа-наколенника силиконового, или замкового устройства. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть безшарнирной или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 16 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства, или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства, или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 18 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства, или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 19 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства, или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 20 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть выполнено с использованием кожаных комплектующих, или замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный с замком, или 4-х звенный полицентрический с регулировкой скорости сгибания-разгибания, или модуль коленный с фиксацией под нагрузку, или модуль коленный пневматический. Стопа должна быть бесшарнирная или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 21 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть выполнено с использованием кожаных комплектующих, или замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный с замком, или 4-х звенный полицентрический с регулировкой скорости сгибания-разгибания, или модуль коленный с фиксацией под нагрузку, или модуль коленный пневматический. Стопа должна быть бесшарнирная или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 22 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 23 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 24 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена поиндивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 25 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена поиндивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 26 | 8-07-01 Протез стопы | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.01 | Качественная | Протез стопы | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол/кожи. Протез должен быть изготовлен без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Метод крепления протеза должен быть с использованием кожаных полуфабрикатов или наколенника. Стопа должна быть с ограниченной монтажной высотой. Должна быть шарнирная или бесшарнирная. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 27 | 8-07-01 Протез стопы | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.01 | Качественная | Протез стопы | Протез должен быть изготовлен по индивидуальному слепку с культи пациента из сверхпрочного HTV-силикона с отформованными пальцами, сформированными ногтевыми пластинами, иметь естественную форму стопы, с индивидуально подбираемым цветом кожного покрова. Протез должен быть максимально приближен к естественному виду здоровой стопы. Крепление на пациенте должно осуществляться за счет формы культи. Должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Тип протеза должен быть постоянный. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 28 | 8-07-04 Протез голени для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.04 | Качественная | Протез голени для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно осуществляться за счет бандажа-наколенника силиконового и/или замка полимерного чехла. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания должна быть влагозащищенная, с противоскользящим покрытием, бесшарнирная или шарнирная. Протез должен быть изготовлен с жесткой косметической облицовкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 29 | 8-07-04 Протез голени для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.04 | Качественная | Протез голени для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно осуществляться за счет за счет бандажа-наколенника силиконового, и/или замка полимерного чехла и/или с помощью вакуумного крепления. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания протеза для купания должна быть влагозащищенная, с противоскользящим покрытием, бесшарнирная или шарнирная. Протез должен быть изготовлен с жесткой косметической облицовкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 30 | 8-07-04 Протез голени для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.04 | Качественная | Протез голени для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно осуществляться за счет за счет бандажа-наколенника силиконового, и/или замка полимерного чехла, и/или с помощью вакуумного крепления. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания протеза для купания должна быть влагозащищенная, с противоскользящим покрытием, бесшарнирная или шарнирная. Протез должен быть изготовлен с жесткой косметической облицовкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 31 | 8-07-04 Протез голени для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.04 | Качественная | Протез голени для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно осуществляться за счет бандажа-наколенника силиконового и/или замка полимерного чехла. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания протеза для купания должна быть влагозащищенная, с противоскользящим покрытием, бесшарнирная или шарнирная или должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Протез должен быть изготовлен с влагостойкой жесткой косметической облицовкой разъемной или не разъемной, или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 32 | 8-07-04 Протез голени для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.04 | Качественная | Протез голени для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно осуществляться за счет за счет бандажа-наколенника силиконового, и/или замка полимерного чехла, и/или с помощью вакуумного крепления. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания протеза для купания должна быть влагозащищенная, с противоскользящим покрытием, бесшарнирная или шарнирная, или должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая). Протез должен быть изготовлен с влагостойкой жесткой косметической облицовкой разъемной или не разъемной, или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 33 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.05 | Качественная | Протез бедра для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно быть выполнено с применением бедренного поддерживающего бандажа, и/или в виде замка к силиконовому (полимерному) чехлу. Протез должен быть изготовлен с модулем коленным для купания влагозащищенным с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания должна быть влагозащищенная бесшарнирная или шарнирная, с противоскользящим покрытием. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой жесткой влагостойкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 34 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.05 | Качественная | Протез бедра для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно быть выполнено с применением замка к силиконовому(полимерному) чехлу, и/или с вакуумным клапаном. Протез должен быть изготовлен с модулем коленным для купания влагозащищенным с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания должна быть влагозащищенная бесшарнирная или шарнирная, с противоскользящим покрытием. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой жесткой влагостойкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 35 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.05 | Качественная | Протез бедра для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно быть выполнено за счет замка к силиконовому(полимерному) чехлу, и/или с вакуумным клапаном. Протез должен быть изготовлен с модулем коленным для купания влагозащищенным с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания должна быть влагозащищенная бесшарнирная или шарнирная, с противоскользящим покрытием. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой жесткой влагостойкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 36 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.05 | Качественная | Протез бедра для купания | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В процессе изготовления протеза должно быть изготовлено не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть с вкладной гильзой из вспененного полимера (вкладной гильзой из силикона) или без нее. Крепление должно быть выполнено за счет замка к силиконовому(полимерному) чехлу и/или с вакуумным клапаном. Протез должен быть изготовлен с модулем коленным для купания влагозащищенным с механическим или гидравлическим, или пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа протеза для купания протеза для купания должна быть влагозащищенная бесшарнирная или шарнирная, или быть из композиционных материалов (энергосберегающая), с противоскользящим покрытием. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой жесткой влагостойкой или без косметической облицовки. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 37 | 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.06 | Качественная | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена индивидуально из кожи. Без пробных гильз. Крепление должно быть выполнено с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных комплектующих (без шин). Стопа должна быть шарнирной полиуретановой или с металлическим каркасом. Протез должен быть изготовлен без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 38 | 8-07-07 Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.07 | Качественная | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально по слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или унифицированной (изготовленная по типоразмерам, шаблонам) из полиамидных смол. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть поясным с использованием кожаных комплектующих (без шин) или с применением бедренного поддерживающего бандажа, выполнено с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных комплектующих (без шин). В протезе должен быть использован узел максимальной готовности или узел «колено-голень» с автоматической фиксацией в коленном шарнире. Стопа должна быть полиуретановой или с металлическим каркасом. Протез должен быть изготовлен без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 39 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием бандажа-наколенника силиконового или замкового устройства. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть безшарнирной или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 40 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием бандажа-наколенника силиконового, или замкового устройства. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть безшарнирной или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 41 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства, или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 42 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства, или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 43 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства, или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 44 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.09 | Качественная | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства, или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 45 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть выполнено с использованием кожаных комплектующих, или замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный с замком, или 4-х звенный полицентрический с регулировкой скорости сгибания-разгибания, или модуль коленный с фиксацией под нагрузку, или модуль коленный пневматический. Стопа должна быть бесшарнирная или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 46 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть выполнено с использованием кожаных комплектующих, или замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный с замком, или 4-х звенный полицентрический с регулировкой скорости сгибания-разгибания, или модуль коленный с фиксацией под нагрузку, или модуль коленный пневматический. Стопа должна быть бесшарнирная или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 47 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 48 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 49 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена поиндивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 50 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ -/ 03.29.08.07.10 | Качественная | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена поиндивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со средним и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».

Работы по обеспечению протезами нижних конечностей (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 53869-2021 Протезы нижних конечностей. Технические требования»

- «ГОСТ Р 59542-2021 Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

Гарантийный срок устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине получателя, за счет собственных средств.

Место изготовления изделия: Российская Федерация.

Место выполнения работ по проведению замеров, примерке и выдачи готового изделия: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание получателей выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня обращения Получателя с направлением Заказчика к Исполнителю. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания получателя (в пределах Липецкой области) или по согласованию с получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию получателей (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию получателей - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению получателей в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.