Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

| Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в 2025 году. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Характеристика товара, работы, услуги | Ед. изм. |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти Вид ТСР 8-01-02 Протезы внешние 32.50.22.121 | Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев: косметический, функционально-косметический, взрослый. Отсутствует управление, кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой, кисть функционально-косметическая корпусная, локоть-предплечье отсутствует; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления отсутствуют; оболочка косметическая отсутствует, оболочка косметическая ПВХ/пластизоль без покрытия или оболочка косметическая силиконовая; отсутствует гильза или гильза индивидуальная одинарная; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол или из листового термопласта; модуль при вычленении плеча отсутствует; индивидуальное, подгоночное специальное, крепление отсутствует. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. | Штука |
| Протез предплечья косметический Вид ТСР 8-01-03 Протезы внешние 32.50.22.121 | Протез предплечья косметический, взрослый, отсутствует управление, с сохранившейся рукой или противоупором, механическая (тяговая). Кисть косметическая из ПВХ или кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой или кисть функционально-косметическая каркасная или кисть функционально-косметическая корпусная с фиксацией блока IУ-У пальцев, локоть- предплечье отсутствует, дополнительное РСУ отсутствует, функция ротации реализована в составе модуля кисти. Ротатор кистевой с адаптером для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм или ротатор кистевой с адаптером для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5. Шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в шарнире запястья. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая отсутствует или оболочка косметическая ПВХ/ пластизоль или оболочка косметическая силиконовая или оболочка косметическая силиконовая с армирующей сеткой. Гильза индивидуальная ординарная или гильза индивидуальная составная или гильза унифицированная, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол или из листового термопласта или кожаная; модуль при вычленении плеча отсутствует, индивидуальное, подгоночное, специальное крепление отсутствует. Для предохранения культи при ношения протеза в его комплект входят 2 хлопчатобумажных чехла, в зависимости от потребностей получателя. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. | Штука |
| Протез плеча косметический Вид ТСР 8-01-04 Протезы внешние 32.50.22.121 | Протез плеча косметический; функционально-косметический; сохранившейся рукой или противоупором, отсутствует управление, механический (тяговый) с дополнительной фурнитурой; кисть косметическая силиконовая или из медицинского пластозоля с нейлоновой армирующей сеткой; локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча/предплечья, локоть-предплечье экзоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча; без покрытия; гильза индивидуальная одинарная или гильза геометрическая копия сохранившейся руки; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол или из листового термопласта; модуль при вычленении плеча отсутствует; индивидуальное, подгоночное крепление отсутствует. Для предохранения культи при ношения протеза в его комплект входят 2 хлопчатобумажных чехла, в зависимости от потребностей получателя. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. | Штука |
| Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти Вид ТСР 8-02-01 Протезы внешние 32.50.22.121 | Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев; рабочий; сохранившейся рукой или противоупором, отсутствует управление; отсутствуют модули пальцев, пястей и кистей; локоть-предплечье отсутствует; дополнительное РСУ отсутствует, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм или ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5; оболочка косметическая отсутствует; гильза индивидуальная одинарная или гильза индивидуальная составная, кожаная или из листового термопласта или из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; модуль при вычленении плеча отсутствует; индивидуальное, подгоночное, специальное, крепление отсутствует. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. | Штука |
| Протез предплечья рабочий Вид ТСР 8-02-02 Протезы внешние 32.50.22.121 | Протез предплечья рабочий, комбинированный (если комплектующие узлы имеют различные системы управления, например кисть с биоэлектрической СУ и локоть с тяговой СУ), механический (тяговый) с дополнительной фурнитурой, механический (тяговый); отсутствуют модули пальцев, запястей и кистей, кисть косметическая из ПВХ; локоть-предплечье отсутствует, комплект шин для локтевых шарниров; дополнительное РСУ отсутствует, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм, шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации; с комплектом рабочих насадок, оболочка косметическая отсутствует; гильза индивидуальная одинарная или гильза индивидуальная составная или гильза геометрическая копия сохранившейся руки или гильза унифицированная или отсутствует гильза; кожаная или из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол или из листового термопласта; модуль при вычленении плеча отсутствует, комплект полуфабрикатов протеза рабочего плеча с регулируемой тугоподвижностью шарнира плечевого; индивидуальное, подгоночное, специальное, силиконовое с быстросъемным замком, крепление отсутствует. Для предохранения культи при ношения протеза в его комплект входят 2 хлопчатобумажных чехла, в зависимости от потребностей получателя. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. | Штука |
| Протез плеча рабочий Вид ТСР 8-02-03 Протезы внешние 32.50.22.121 | Протез плеча рабочий. Протез плеча; рабочий; отсутствует управление сохранившейся рукой или противоупором; отсутствуют модули пальцев, пястей и кистей, кисть косметическая из ПВХ; локоть-предплечье отсутствует; дополнительное РСУ отсутствует, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5; с комплектом рабочих насадок, приспособления отсутствуют; оболочка косметическая отсутствует, оболочка косметическая ПВХ/пластизоль, гильза индивидуальная одинарная, гильза индивидуальная составная, гильза унифицированная; кожаная или из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, из листового термопласта; модуль при вычленении плеча отсутствует, комплект полуфабрикатов протеза рабочего плеча с регулируемой тугоподвижностью шарнира плечевого; крепление индивидуальное. Для предохранения культи при ношения протеза в его комплект входят 2 хлопчатобумажных чехла, в зависимости от потребностей получателя. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. | Штука |
| Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти Вид ТСР 8-03-01 32.50.22.121 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Протез состоит из модуля кисти с пальцами соответствующего типоразмера, соединительной арки, планки предплечья с манжетой крепления и приемной гильзы. Кисть и арка изготавливаются индивидуально под пользователя. Схват осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе, посредством связующих тяговых нитей. Кисть закрывается с помощью натяжения тяг и открывается самостоятельно при опускании за счет пружин. Гильза изготавливается индивидуально по гипсовому позитиву. Для предохранения культи при ношения протеза в его комплект входят 2 хлопчатобумажных чехла, в зависимости от потребностей получателя. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. | Штука |
| Протез плеча активный (тяговый) Вид ТСР 8-03-03 32.50.22.121 | Протез плеча активный (тяговый); кисть механическая (тяговая), механическая (тяговая) с дополнительной фурнитурой, комбинированная (если комплектующие узлы имеют различные системы управления). Кисть с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом без ротации, кисть с гибкой тягой каркасная с активным схватом без ротации, кисть с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV-V пальцев, кисть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV-V пальцев. Локоть-предплечье экзосклетного типа, активный, со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча. Функция ротации реализована в составе модуля кисти, ротатор кистевой с адаптером для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5. Приспособления отсутствуют или комплект рабочих насадок. Оболочка косметическая ПВХ/пластизоль, оболочка косметическая силиконовая, оболочка косметическая силиконовая с армирующей сеткой. Гильза индивидуальная одинарная, гильза индивидуальная составная, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, из листового термопласта. Модуль вычленения плеча отсутствует. Для предохранения культи при ношения протеза в его комплект входят 2 хлопчатобумажных чехла, в зависимости от потребностей получателя. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. | Штука |
| Протез предплечья активный (тяговый) Вид ТСР 8-03-02 Протезы внешние 32.50.22.121 | Протез предплечья активный (тяговый) пластмассовый, механический (тяговый), с дополнительной фурнитурой; кисть с активным или пассивным схватом конструкции Руденко; локоть-предплечье отсутствует, комплект шин для локтевых шарниров; функция ротации реализована в составе модуля кисти, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5, дополнительное РСУ отсутствует, шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм; оболочка косметическая ПВХ без покрытия, оболочка косметическая силиконовая, оболочка косметическая отсутствует, оболочка косметическая силиконовая с армирующей сеткой; гильза индивидуальная одинарная, гильза индивидуальная составная, гильза геометрическая копия сохранившейся руки; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, из листового термопласта, модуль при вычленении плеча отсутствует. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. | Штука |

В соответствии с п.24 ст. 22 Закона объем выполняемых работ невозможно определить.

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей протезно-ортопедических изделий (далее – ПОИ) и выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящей закупки в порядке и в сроки, установленные требованиями к настоящей закупки.

Работы выполняются Исполнителем по цене единицы работы, определенной по результатам проведенного Конкурса.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

Максимальное значение цены контракта – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.

Наименование работ

Выполнение работ по изготовлению протеза верхней конечности для обеспечения Получателя, заменяющей частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Выполняемые работы по изготовлению протеза верхней конечности, предназначенные для Получателя, должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий в целях восстановления или компенсации ограничения его жизнедеятельности.

Выполнение работ по изготовлению протеза верхней конечности для обеспечения Получателя   должны предусматривать индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу протезно-ортопедического изделия.

Требования к качеству работ

Приемная гильза и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании протеза.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом Получателя, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота).

Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

При использовании протеза по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование протеза не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления протеза, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

Протез не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Протез должен соответствовать индивидуальным размерам и виду имеющейся патологии Получателя.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации                                ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2023, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ Р 52770-2023 Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. Классификация узлов протезов верхних конечностей», ГОСТ Р 59544-2021 Реабилитацонные мероприятия. Услуги по протезированию верхних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг

Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

- Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации по ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок Изделия составляет 7 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема передачи.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя не по вине Исполнителя.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Курганской области для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока.

Требования к месту, условиям и срокам выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления Изделий на территории Российской Федерации по индивидуальному заказу Получателя.

Срок выполнения работ не должен превышать 60 календарных дней со дня получения Исполнителем реестра получателей, а в случае поступления реестра получателей к Исполнителю после 01.08.2025 г. – не позднее 01.09.2025г. (включительно).

Прием заказа на выполнение работ, примерка и получение готового изделия должно быть осуществлено по месту выполнения работ на территории Российской Федерации или по месту жительства инвалида (право выбора способа получения   предоставляется Получателю).

Срок действия контракта по 30.09.2025 (включительно).

При работе с Получателями Исполнитель должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).