Приложение I. Описание объекта закупки.

Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в целях социального обеспечения граждан в 2025 году

Источник финансирования: средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

ОКВЭД 2: 32.50;

ОКПД 2: 32.50.22.121;

КОЗ Протез предплечья рабочий 03.29.08.02.02;

КОЗ Протез предплечья активный (тяговый) 03.29.08.03.02;

КОЗ Протез предплечья косметический 03.29.08.01.03;

КОЗ Протез плеча рабочий 03.29.08.02.03;

КОЗ Протез плеча активный (тяговый) 03.29.08.03.03;

КОЗ Протез плеча косметический 03.29.08.01.04;

Код позиции КТРУ – отсутствует.

| № п/п | Наименование изделия, Код ТСР | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья рабочий 8-02-02 | Протез предплечья рабочий изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Модули пальцев, пястей и кистей отсутствуют. Внешние (боковые) шарниры: комплект шин для локтевых шарниров. Дополнительное РСУ отсутствует. Специальные приспособления и инструменты: комплект рабочих насадок. Оболочка косметическая отсутствует. Гильза индивидуальная или унифицированная - одинарная. Материал приемной гильзы - кожа. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное. Срок гарантии – 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи изделия получателем. | 3 |
| 2 | Протез предплечья активный (тяговый) 8-03-02 | Протез предплечья активный изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Система управления: механическая (тяговая) с дополнительной фурнитурой. Кисть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации. Внешние (боковые) шарниры: комплект шин для локтевых шарниров. РСУ - функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая: ПВХ/пластизоль без покрытия. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная одинарная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное. Срок гарантии – 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи изделия получателем. | 2 |
| 3 | Протез предплечья косметический 8-01-03 | Протез предплечья функционально-косметический изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Система управления: пассивная. Кисть косметическая из ПВХ или кисть функционально-косметическая корпусная с фиксацией блока IV-V пальцев. Узел локоть-предплечье отсутствует; комплект шин для локтевых шарниров. Дополнительное РСУ отсутствует. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая отсутствует или оболочка ПВХ. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная одинарная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное. Срок гарантии – 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи изделия получателем. | 2 |
| 4 | Протез плеча рабочий 8-02-03 | ## Протез плеча рабочий изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Система управления - сохранившейся рукой или противоупором. Локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный. Специальные приспособления и инструменты: комплект рабочих насадок. Оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная: из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Тип крепления: индивидуальное. Гарантийный срок – 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи изделия получателем. Код позиции КТРУ - отсутствует. | 1 |
| 5 | Протез плеча активный (тяговый) 8-03-03 | Протез плеча активный изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Система управления: механическая (тяговый) с дополнительной фурнитурой, сохранившейся рукой или противоупором. Кисть с жесткой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации. Локоть-предплечье экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая ПВХ/пластизоль без покрытия. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная одинарная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Модуль при вычленении плеча отсутствует. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное, специальное. Гарантийный срок – 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи изделия получателем. Код позиции КТРУ - отсутствует. | 1 |
| 6 | Протез плеча косметический 08-01-04 | Протез плеча косметический изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Кисть косметическая из ПВХ. Локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча/предплечья. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Дополнительное РСУ отсутствует. Формообразующая часть косметической облицовки: листовой поролон. Оболочка косметическая отсутствует. Гильза приемная индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Модуль при вычленении плеча отсутствует. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное, специальное. Гарантийный срок – 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи изделия получателем. | 2 |
| Итого: |  |  | 11 |

#### Требования к качеству выполнения работ

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 56138-2021, ГОСТ Р 52114-2021, ГОСТ Р 51819-2022.

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по изготовлению (далее по тексту - работы) протезов верхних конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата и (или) другие дефекты организма, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполняемые работы по изготовлению протезов верхних конечностей должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических недостатков, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов пациентов.

Приемные гильзы протезов верхних конечностей должны изготавливаться по индивидуальным параметрам пациента и предназначаться для размещения в них культи или пораженной конечности, обеспечивать взаимодействие человека с протезом. Выполнение работ по изготовлению изделий должно проводиться с учетом индивидуальных физиологических особенностей получателей.

Требования к безопасности выполняемых работ

Изготовление протезов верхних конечностей должно производиться из сырья и материалов, разрешенных к применению Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Материалы, из которых изготовлены протезно-ортопедические изделия, должны быть экологически безопасны.

Проведение работ по обеспечению получателей протезами верхних конечностей должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделия либо сертификата соответствия, в случае если на изготовляемые Изделия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов (при наличии).

Требования к результатам выполненных работ

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей должны считаться эффективно исполненными, если у получателей восстановлена опорная и двигательная функции конечности, устранены косметические и анатомические дефекты, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов верхних конечностей должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок указан в таблице. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Место выполнения работ по изготовлению протезов верхних конечностей: по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальному заказу Получателя, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и действующим направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу, со дня обращения Получателя с действующим направлением к Исполнителю – не более 60 календарных дней.

Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: по месту фактического проживания Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию граждан (в пределах г. Орла).

Исполнитель должен обеспечить работу пункта приема по обслуживанию граждан - не менее 5 дней в неделю в период исполнения Контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению Получателей в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

Срок выполнения работ по Контракту: по 31 октября 2025 года.