Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку в 2025 году технического средства реабилитации - кресло-коляски с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом

| Наименование товара, КТРУ | Наименование ТСР в соответствии с Классификацией от 13.02.2018 г. № 86н | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| Кресло-коляска с электроприводом 32.50.50.190-00002906 | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Конструкция | Нескладная |  | 1 | Шт. |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | >40 и ≤50 | см |  |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | ≥100 и ≤150 | кг |  |  |
|  |  | Наличие подголовника | Да |  |  |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |
|  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |  |
|  |  | Ширина сиденья* | 45 | см |  |  |
|  |  | Регулировка глубины сиденья в диапазоне * | 46 - 48 | см |  |  |
|  |  | Высота сиденья* | 53 | см |  |  |
|  |  | Функциональное назначение* | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней. Коляска с электроприводом для преодоления лестниц с помощью гусеничного привода |  |  |  |
|  |  | Функциональные характеристики* | Анатомическое сиденье и спинка, с боковыми поддержками: сиденье с электрическим способом регулировки угла наклона; спинка с электрическим способом регулировки угла наклона; подножки, регулирующиеся по высоте, с электрическим способом регулировки угла наклона, с регулируемой опорой стопы; откидные подлокотники, регулируемые по высоте; подголовник, регулируемый по высоте; поясничный валик; опора для икр ног; ремни безопасности; передние и задние фонари освещения и безопасности; С полным приводом. |  |  |  |
|  |  | Общая ширина коляски* | не более 65 | см |  |  |
|  |  | Запас хода* | не менее 25 | км |  |  |

В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

Количество – 1 шт.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам  кресла-коляски

Назначение

Кресло-коляска: транспортное средство, предназначенное и приводимое в движение электроприводом.

Общие технические требования

Кресло-коляска должна быть исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Кресло-коляска должна быть оборудована устройством антиопрокидывания.

Все электрические провода должны быть закреплены и изолированы так, чтобы они не могли быть зацеплены предметами мебели или любыми другими выступающими предметами или повреждены ими и не могли служить помехой любой движущейся части кресла-коляски.

Колеса кресла-коляски не должны быть оснащены ободом.

Аккумуляторные батареи должны быть герметичными (запечатанными) в целях безопасности. Кресло-коляска не должно представлять собой опасность, если ее батареи почти разряжены.  Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей не менее 6 месяцев.

Гарантия на кресло-коляску

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресло-коляску конкретного типа.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи товара и его продолжительность должна соответствовать требованиям нормативно технической документации. Гарантия должна быть действительна в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта приема - передачи товара.

Кресла-коляски с электроприводом должны

соответствовать требованиям следующих стандартов:

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 (12 23  15 Кресла-коляски с электрическим приводом для преодоления лестниц),  ГОСТ Р50267.0-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 1.Общие требования безопасности", утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14сентября 1992 г. N 1169 (М.: ИПК Издательство стандартов,1996);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012"Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2012г. № 934-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.:Стандартинформ, 2014);- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО7176-21-2015 "Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28октября 2015 г. № 2176-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2016);- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО7176-25-2015 "Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок", утвержденный приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015г. № 2177-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.:Стандартинформ, 2016).

Наличие регистрационного удостоверения на кресло-коляску должно быть обязательно.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке  кресло-коляски с электроприводом

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Маркировка

На кресло - коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к месту, условиям, срокам поставки

Место поставки товара  до конкретного получателя осуществляется в Белгородскую область: по месту жительства получателя после получения  направления или реестра направлений, сформированного заказчиком и передаваемого поставщику (его представителю).

Срок поставки - 45 (сорок пять) календарных дней со дня получения Реестра направлений или при представлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и Направления, выдаваемого Заказчиком.