Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку  технических средств реабилитации - слуховых аппаратов цифровых заушных с последующей настройкой для обеспечения ими в 2025 году

| № п/п | Наименование Товара ОКПД2/ КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен иметь: - индукционную катушку; - регулятор усиления; -переключатель программ; - адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; - адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; - автоматический подбор предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки и направления прихода звуковой волны; - систему адаптации к слуховому аппарату; - автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - регистрацию данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; - раздельную регулировку усиления тихих, средней громкости и громких звуков; - раздельную регулировку (ограничение) ВУЗД; - in-situ аудиометрия (или эквивалент) – функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; - переключение на режим работы с телефонным аппаратом. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не более 128 дБ. Максимальное усиление должно быть не менее 49 дБ. Диапазон частот не уже 0,1 - 5,5 кГц. Количество программ прослушивания не менее 3-х. Возможные способы обработки цифрового сигнала – многоканальный (не менее 16 каналов цифровой обработки) или безканальный. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | 35 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный Мощный 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь: - индукционную катушку; - регулятор усиления; - адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; - адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении - подавление шумов низкого уровня; - автоматический подбор предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки и направления прихода звуковой волны; - автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - регистрацию данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; - поддержку подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом; - возможность беспроводной настройки; - раздельную регулировку усиления тихих и громких звуков; - раздельную регулировку (ограничение) ВУЗД; - in-situ аудиометрия (или эквивалент) - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ -автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом. Максимальный ВУЗД 90 не менее 133. Максимальное усиление не более 75 дБ. Диапазон частот не уже 0,1 - 6,5 кГц. Количество каналов цифровой обработки не менее 6. Количество программ прослушивания не менее 4. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | 140 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный Мощный 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь: - индукционную катушку; - регулятор усиления; - адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; - адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; - подавление шумов низкого уровня; - автоматический подбор предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки и направления прихода звуковой волны; - синхронное изменение параметров громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; - in-situ аудиометрия (или эквивалент) - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; - автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - регистрацию данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. Максимальный ВУЗД 90 не более 134 дБ. Максимальное усиление не менее 68 дБ. Диапазон частот не уже 0,1 - 5,5 кГц. Количество каналов цифровой обработки не менее 16 или бесканальный. Количество программ прослушивания не менее 3. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | 40 |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: - индукционную катушку; - регулятор усиления; - переключатель программ; - автоматический подбор предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки и направления прихода звуковой волны; - автоматическое изменение оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - адаптивное подавление сигнала обратной акустической связи при его возникновении; - изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; - систему автоматической адаптации к слуховому аппарату; -понижение высокочастотного состава входящей звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; - синхронное изменение параметров громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; - информирование пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; - переключение на режим работы с телефонным аппаратом; - поддержание подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; - in-situ аудиометрия (или эквивалент) - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; - возможность беспроводной настройки; - возможность регистрации данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 139 дБ. Максимальное усиление не менее 79 дБ. Диапазон частот не уже 0,1 – 5,0 кГц. Количество программ прослушивания не менее 4. Количество каналов цифровой обработки не менее 16 или бесканальный. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | 150 |
|  |  | итого |  | 365 |

Количество – 365 шт.

Общие требования к транспортировке, условиям хранения и упаковке слуховых аппаратов.

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Слуховые аппараты должны иметь регистрационные удостоверения.

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Поставщик либо привлеченный им соисполнитель, должны осуществлять деятельность по дополнительной индивидуальной настройке слухового аппарата в течение всего срока действия государственного контракта на основании действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности в области сурдологии-оториноларингологии.

Слуховые аппараты должны выдаваться индивидуально подобранные и настроенные врачом-сурдологом или сурдоакустиком, включая все его принадлежности: футляр, элемент питания, паспорт на изделие и (или) инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон.

Индивидуальный подбор и настройка слуховых аппаратов врачом-сурдологом или сурдоакустиком осуществляются в г. Белгороде и /или Белгородской области.

Сырье и материалы применяемые для изготовления слуховых аппаратов должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования до места нахождения специализированного кабинета  выдачи изделий или места жительства инвалидов (дом, квартира). На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Транспортировка слуховых аппаратов должна осуществляться  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к условиям исполнения контракта.

Порядок оплаты:  оплата по контракту будет производиться по безналичному расчету Заказчиком на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Место поставки товара:

Доставка (передача) технических средств реабилитации должны осуществляться  по согласованию с Получателем:

-   по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в  стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Настройка слухового аппарата осуществляется по месту нахождения Поставщика или его соисполнителя, указанного в лицензии на осуществление медицинской деятельности по сурдологии-оториноларингологии на территории города Белгорода и/или Белгородской области.

Товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 21 ноября 2025 г.), но не ранее 01.01.2025.

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик обеспечивает Получателя гарантийным талоном на Товар и информирует его об условиях проведения гарантийного обслуживания (место нахождения и режим работы пункта приема Товара  (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных на территории Белгородской области, инструкцией (памяткой) об условиях и требованиях к эксплуатации. Копии указанных документов предоставляются Заказчику.

Требования к гарантийному сроку  товара: Гарантийный срок эксплуатации цифровых слуховых аппаратов с последующей настройкой - 24 месяца со дня получения товара.