Приложение № 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Предмет контракта: Поставка в 2025 году для социального обеспечения получателей техническими средствами реабилитации – слуховых аппаратов.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская область.

Общее количество: 205 шт.

Срок действия контракта: до 30.09.2025.

Срок доставки товара: в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 30.08.2025.

Условия поставки:

- поставка технических средств реабилитации Получателям должна осуществляться при наличии направления, выданного Заказчиком;

- предоставление получателям права выбора способа получения технического средства реабилитации: по месту жительства Получателя (дом, квартира) или по месту нахождения пункта выдачи Товара, организованном Поставщиком. В случае выбора способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пункта выдачи Товара и предоставления получателем (представителем получателя с надлежащим образом оформленными полномочиями) направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, такие средства выдаются в день обращения получателя (представителя получателя) в указанный пункт:

- ведение журнала телефонных звонков получателям из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе получателем способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с получателями по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации получателю;

- исключение длительного ожидания и обслуживания получателей, в случае выбора ими способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

- информирование получателей о дате, времени и месте поставки;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля выдачи товара Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи технических средств реабилитации Получателям.

Для связи со стационарным пунктом выдачи технических средств должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки товара Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки товара Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи технических средств.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки товара.

В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки Товара, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей Товара Поставщик предоставляет график поставки Товара Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

Необходимо указывать торговые наименования и(или) модели изделий.

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении.

Предоставление действующей декларации о соответствии (сертификата соответствия) при наличии.

Технические характеристики и качество поставляемых слуховых аппаратов должно соответствовать:

- ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Достоверность конкретных потребительских свойств слуховых аппаратов определяется правилами приёмки, указанными в ТУ производителя.

Слуховые аппараты – электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности. Слуховой аппарат должен преобразовывать сигнал, создаваемый источником звуковой информации, таким образом, чтобы этот сигнал смог быть воспринят слабослышащим человеком с достаточно высокой степенью слухового ощущения.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот и другие) приводятся в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке» (IEC 60118-7:2005).

Комплектность поставки слухового аппарата: слуховой аппарат, элемент питания, паспорт изделия или руководство по эксплуатации, гарантий талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт.

Перед выдачей товара Получателям Поставщик должен провести инструктаж Получателей и настройку слуховых аппаратов.

Настройка слуховых аппаратов должна осуществляться при наличии соответствующей лицензии (сурдология-отоларингология). В случае отсутствия вышеуказанных лицензий Поставщик вправе привлечь соисполнителя, имеющего такую лицензию.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Срок службы слуховых аппаратов, установленный изготовителем, должен быть не менее срока пользования указанными изделиями, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 №107н.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования до места нахождения стационарного пункта выдачи изделий или места жительства получателей (дом, квартира). На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Транспортировка слуховых аппаратов должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

| Тип | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Заполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный ОКПД2 26.60.14.120 / КТРУ 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 4-шт. |  |  |  |  |
| качественная | Требования к техническим характеристикам объекта закупки: | 1. Диапазон частот: не уже 0,1 – 4,8 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | 2. Максимальный ВУЗД90, дБ | ≥ 142 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | 3. Максимальное акустическое усиление, дБ | ≥ 82 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: | -Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 6 -Количество программ прослушивания - не менее 3 -Система подавления обратной акустической связи -Система шумоподавления -Адаптивная направленность -Подавление шума ветра -Подавление импульсных звуков -Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата -Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: | -Возможность беспроводного изменения параметров громкости и программ прослушивания контралатеральным слуховым аппаратом при бинауральном слухопротезировании -Частотный перенос высокочастотных звуков в низкочастотную область остаточного слуха |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| - 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный ОКПД2 26.60.14.120 / КТРУ 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 27-шт. |  |  |  |  |
| качественная | Требования к техническим характеристикам объекта закупки: | 1. Диапазон частот: не уже 0,1 – 4,8 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | 2. Максимальный ВУЗД90, дБ | ≤ 139 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | 3. Максимальное акустическое усиление, дБ | ≥ 79 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: | -Обработка цифрового акустического сигнала бесканальным (полос настройки компрессии не менее 9) или канальным (не менее 17 каналов цифровой обработки) способом -Количество программ прослушивания - не менее 3 -Система подавления обратной акустической связи -Система шумоподавления -Адаптивная направленность -Подавление шума ветра -Подавление импульсных звуков -Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: | -Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок) -Возможность беспроводного изменения параметров громкости и программ прослушивания контралатеральным слуховым аппаратом при бинауральном слухопротезировании -Частотный перенос высокочастотных звуков в низкочастотную область остаточного слуха -Световая индикация режимов работы слухового аппарата |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| - 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный ОКПД2 26.60.14.120 / КТРУ 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 108-шт. |  |  |  |  |
| качественная | Требования к техническим характеристикам объекта закупки: | 1. Диапазон частот: не уже 0,1 – 5,5 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | 2. Максимальный ВУЗД90, дБ | ≥ 131 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | 3. Максимальное акустическое усиление, дБ | ≥ 68 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: | -Обработка цифрового акустического сигнала бесканальным (полос настройки компрессии не менее 9) или канальным (не менее 17 каналов цифровой обработки) способом -Количество программ прослушивания - не менее 3 -Адаптивная система подавления обратной акустической связи -Адаптивная система шумоподавления -Адаптивная направленность -Подавление шума ветра -Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: | -Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок -Возможность беспроводного изменения параметров громкости и программ прослушивания контралатеральным слуховым аппаратом при бинауральном слухопротезировании |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| - 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности ОКПД2 26.60.14.120 / КТРУ 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 44-шт. |  |  |  |  |
| качественная | Требования к техническим характеристикам объекта закупки: | 1. Диапазон частот: не уже 0,1 – 5,5 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | 2. Максимальный ВУЗД90, дБ | ≤ 130 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | 3. Максимальное акустическое усиление, дБ | ≥ 60 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: | -Количество каналов цифровой обработки звука - не менее 6 -Количество программ прослушивания - не менее 3 -Система подавления обратной акустической связи -Система шумоподавления -Адаптивная направленность -Подавление шума ветра -Подавление импульсных звуков -Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: | -Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок) -Возможность беспроводного изменения параметров громкости и программ прослушивания контралатеральным слуховым аппаратом при бинауральном слухопротезировании |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| - 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности ОКПД2 26.60.14.120 / КТРУ 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 22-шт. |  |  |  |  |
| качественная | Требования к техническим характеристикам объекта закупки: | 1. Диапазон частот: не уже 0,1 – 5,5 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | 2. Максимальный ВУЗД90, дБ | ≥ 130 ≤ 135 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | 3. Максимальное акустическое усиление, дБ | ≤ 68 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: | -Обработка цифрового акустического сигнала бесканальным (полос настройки компрессии не менее 9) или канальным (не менее 17 каналов цифровой обработки) способом -Количество программ прослушивания - не менее 3 -Адаптивная система подавления обратной акустической связи -Адаптивная система шумоподавления -Адаптивная направленность -Подавление шума ветра -Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: | -Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок) -Возможность беспроводного изменения параметров громкости и программ прослушивания контралатеральным слуховым аппаратом при бинауральном слухопротезировании |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Количество каналов цифровой обработки звука – это техническая характеристика слуховых аппаратов отражающая количество независимых частотных поддиапазонов, в которых процессор слухового аппарата осуществляет цифровую обработку звука и обеспечивает возможность настройки врачами таких характеристик, как усиление и компрессия, для компенсации потерь слуха. Увеличение количества каналов позволяет точнее настроить слуховой аппарат под конкретную потерю слуха, что улучшает реабилитационный эффект, разборчивость речи и качество звука для конечного потребителя.

Количество программ прослушивания – для обеспечения установления соответствия между ситуационной настройкой и конкретной программой в слуховом аппарате, с возможностью переключения пользователем в зависимости от окружающей обстановки.

Подавление обратной акустической связи – функция необходимая для устранения свиста (обратной связи), возникающего в результате неплотного прилегания ушного вкладыша.

Адаптивная система подавления обратной акустической связи – это функция слухового аппарата, которая постепенно ослабляет возникающий, в ответ на временно появившееся препятствие возле уха (ладонь, головной убор) или неплотное прилегание ушного вкладыша, «свист».

Система шумоподавления необходима для обеспечения комфортного восприятия речи в шумной обстановке, в т.ч. на улице, в транспорте, общественных помещениях, для улучшения разборчивости речи, комфортного звучания.

Адаптивная система шумоподавления – система непрерывно анализирует интенсивность и структуру окружающего шума и формирует адекватное ему подавление.

Система направленных микрофонов с адаптивной направленностью необходима для обеспечения разборчивости речи в шумной обстановке, и возможности тонкой настройки применения и автоматического включения этой функции. Необходима для получателей, ведущих активный образ жизни и для получателей с затруднениями в использовании стандартных регуляторов слухового аппарата.

Подавление шума ветра – функция необходимая для всех получателей - обеспечивает разборчивость речи в различной обстановке, в том числе на ветру, так как понимание речи при шуме ветра максимально затруднено из-за маскирующего действия его низкочастотных составляющих.

Подавление импульсных звуков – резкие импульсные звуки (звон посуды, хлопки дверью и т.д.) могут приводить к существенному дискомфорту пользователя. В целях повышения комфортности, в случае внезапного появления таких звуков, необходимо применения функции подавления.

Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата – встроенная система сохранения статистических данных о пользовательских режимах эксплуатации и работе адаптивных функций слухового аппарата. Данная функция необходима для независимого сбора пользовательского анамнеза и вторичной корректной настройки слухового аппарата врачом.

Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок) - обеспечивает автоматический анализ характеристик окружающей акустической среды и формирует управляющее воздействие на функции слухового аппарат, улучшающие качество прослушивания звука в конкретной ситуации.

Возможность беспроводного изменения параметров громкости и программ прослушивания контралатеральным слуховым аппаратом при бинауральном слухопротезировании. Беспроводное бинауральное изменение параметров громкости и программ прослушивания - функция, обеспечивающая синхронное беспроводное изменение громкости и программ прослушивания на обоих слуховых аппаратах при бинауральном слухопротезировании. Наличие функции беспроводного бинаурального изменения параметров громкости и программ прослушивания является обязательной для достижения максимально возможного реабилитационного эффекта, так как восприятие громкости пациентами с потерями слуха складывается из восприятия интенсивности звука от обоих ушей, изменение громкости должно линейно изменяться в случае применения слуховых аппаратов на обоих ушах для получения корректного восприятия громкости получателем по слуху. Данная функция необходима для обеспечения возможности единовременного физиологического корректного изменения громкости и программ прослушивания при ношении слуховых аппаратов в бинауральном режиме.

Частотный перенос высокочастотных звуков в низкочастотную область остаточного слуха. В ряде случаев у слабослышащих присутствуют области слуха, лишённые восприятия высокочастотных звуков, при этом часть букв в речи имеют высокочастотные составляющие. В целях сохранения звуко-временного строя речи необходимо смещение высоких частот в область низких частот, воспринимаемых слухом, что восстанавливает разборчивость речи.

Обработка цифрового акустического сигнала бесканальным или канальным способом - Канальная обработка характеризуется физическим (при помощи цифровых фильтров) распределением всего частотного диапазона входящего звука на независимые каналы цифровой обработки. Каждый канал подвергает цифровой обработке только конкретную выделенную цифровой фильтрацией для него часть частотного диапазона звука. В каждом канале могут быть настроены усиление и компрессия соответствующие компенсирующим потерю слуха потребностям. Бесканальная обработка осуществляется на аппаратном уровне цифровой микросхемы слухового аппарата, в которой предусмотрена раздельная обработка акустического сигнала. Исходный акустический сигнал поступающий на вход микросхемы разделяется на два независимых пути цифровой обработки. В первом, на аппаратном уровне выделяются частотные составляющие акустического сигнала, вводятся врачебные настройки, формируется требуемая кривая усиления, во-втором, на исходный акустический сигнал налагаются результаты, сформированные в первом. Полосы компрессии: обеспеченные в слуховом аппарате равнозначны частотным поддиапазонам цифровых каналов, в каждой из них реализована возможность установки усиления и компрессии для тихих, средних и громких звуков, в пределах остаточного динамического диапазона слуха.

Световая индикация работы слухового аппарата – предназначена для уведомления пользователя о событиях и изменениях, связанных с режимом работы слухового аппарата. Световая индикация в слуховом аппарате дублирует звуковую индикацию изменения громкости и смены программ прослушивания, посредством различных режимов мигания светодиода. Визуальная информация носит приоритетный характер в человеческом восприятии.

Световая индикация позволяет достоверно контролировать режим работы слухового аппарата непользователю (родителям, социальным работникам и прочим), что критически важно в тех случаях, когда пользователем является ребёнок или пациент с деменцией.