Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки - при необходимости, требования к гарантийному сроку, информация о количестве (объеме) и месте доставки товара (месте выполнения работ, оказания услуг), сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), максимальное значение цены контракта, источник финансирования и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика:

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в целях социального обеспечения граждан в 2025 году (далее соответственно – работы, Изделия, Получатели).

Описание объекта закупки:

По КБК 797 1003 04 4 01 39570 323

| № п/п | Наименование Изделия по классификации/ номер ПОИ по Приказу Минтруда России №86н | ОКПД2 | Функциональные и технические характеристики Изделий | Объем выполняемых работ | Гарантия на выполнен ные работы с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протез голени для купания 8-07-04 | 32.50.22.121 | Протез голени для купания из следующих материалов (по медицинским показаниям): Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы). Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал вкладной гильзы - из вспененных материалов или чехол полимерный гелевый. Крепление - с использованием наколенника или замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство - на нагрузку до 125 кг. Стопа протезной системы - из влагозащищенного материала (имеет специальное рифление или основу, предотвращающую проскальзывание на мокрой и скользкой поверхности). Поворотное устройство – отсутствует. Тип протеза - по назначению для принятия водных процедур. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 2 | Протез бедра для купания 8-07-05 | 32.50.22.121 | Протез бедра для купания из следующих материалов (по медицинским показаниям): Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы). Материал постоянной гильзы - натуральный полипропиленовый пластик или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без чехла полимерного гелиевого. Крепление - с использованием бандажа или клапана вакуумного. Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 125 кг. Стопа протезной системы - из влагозащищенного материала (имеет специальное рифление или основу, предотвращающую проскальзывание на мокрой и скользкой поверхности). Коленный модуль - полицентрический или моноцентрический с замком для полной блокировки в разогнутом состоянии, имеет коррозионную стойкость. Поворотное устройство – отсутствует. Тип протеза - по назначению для принятия водных процедур. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 3 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 | 32.50.22.121 | Протез голени немодульного типа шинно-кожаный из следующих материалов (по медицинским показаниям): Косметическая облицовка – отсутствует. Косметическое покрытие облицовки – отсутствует. Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя или по типоразмерам. Материал приемной гильзы - кожа (без вкладной гильзы). Крепление - с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа – шарнирная, полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению – постоянный. Чехлы - силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. – (на выбор Получателя) – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 7 месяцев |
| 4 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 | 32.50.22.121 | Протез голени немодульного типа шинно-кожаный из следующих материалов (по медицинским показаниям): Косметическая облицовка - эластичная или мягкая полиуретановая (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические или перлоновые. Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя. Материал постоянной гильзы – металлическая. Материал вкладной гильзы – кожа. Крепление - с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа - с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа шарнирная, полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению – постоянный. Чехлы - силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. – (на выбор Получателя) – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 7 месяцев |
| 5 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | 32.50.22.121 | Протез голени модульного типа из следующих материалов (по медицинским показаниям): Косметическая облицовка - мягкая полиуретановая модульная (листовой поролон) Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы) Материал постоянная гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол Материал вкладной гильзы - из вспененных материалов. Крепление протеза - с использованием кожаных полуфабрикатов или с использованием полимер-гелевого наколенника, гильзы (манжеты с шинами) на бедро, за счет формы приемной гильзы. Регулировочно-соединительные устройства – на нагрузку соответствующие весу Получателя. Стопа - с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Тип протеза по назначению постоянный. Чехлы - силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. – (на выбор Получателя) – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 6 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | 32.50.22.121 | Протез голени модульного типа с высоко функциональными модульными узлами, с силиконовым чехлом из следующих материалов (по медицинским показаниям): Косметическая облицовка - мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы) Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол Вкладной элемент - чехол полимерный гелевый. Крепление протеза - с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумного клапана с наколенником. Комплектующие - высоко функциональные модульные узлы. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу и активности Получателя. Стопа - с высокой степенью энергосбережения или с бесступенчатой регулируемой Получателем высотой каблука. Тип протеза по назначению – постоянный. Силиконовый чехол 1 шт. – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 7 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | 32.50.22.121 | Протез голени модульного типа (культя по Сайму) из следующих материалов (по медицинским показаниям): Косметическая облицовка – отсутствует. Косметическое покрытие облицовки – отсутствует. Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы). Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал вкладной гильзы - из вспененных материалов. Крепление протеза - с использованием кожаных полуфабрикатов или с использованием полимер-гелевого наколенника. Регулировочно-соединительные устройства - на нагрузку до 125 кг. Стопа - энергосберегающая для протезов при ампутации по Сайму. Тип протеза по назначению постоянный. Чехлы - силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. – (на выбор Получателя) – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 8 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный из следующих материалов (по медицинским показаниям): Косметическая облицовка - мягкая полиуретановая (листовой поролон) Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые или перлоновые ортопедические Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы). Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Функциональные особенности - допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без неё; или Вкладной элемент – чехол полимерный гелевый (силиконовый) или без него. Крепление - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), или с использованием бандажа, или с использованием замка для полимерных чехлов гелевых (силиконовых), или крепление вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя. Стопа - с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир - полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым или с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием; или независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; или Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; или одноосный с ручным замком Поворотное устройство – наличие или без него. Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы - силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. (на выбор получателя), или силиконовый чехол 1 шт. – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 9 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный с высоким уровнем активности (по медицинским показаниям). Косметическая облицовка - мягкая полиуретановая модульная (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические или силоновые. Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы). Материал постоянной гильзы - из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), или с использованием бандажа, или с использованием замка для полимерных чехлов, или крепление вакуумное Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу и уровню активности Получателя. Стопа - с высокой степенью энергосбережения или Стопа с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир - одноосный с управляемым пневматическим механизмом торможения, с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания; или коленный шарнир полицентрический с независимым механическим или пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием; или коленный шарнир с фиксацией от вертикальной нагрузки и пневматической системой управления. Поворотное устройство – наличие или без него. Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы - силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. (на выбор получателей), или силиконовый чехол 1 шт., или чехол протяжка 1 шт. – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный с высокофункциональными модульными узлами (по медицинским показаниям) Косметическая облицовка - мягкая полиуретановая модульная (листовой поролон) Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические или силоновые Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы) Материал постоянной гильзы - из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, или скелетированная, изготавливается методом ламинации на основе акриловых смол, с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Материал вкладной гильзы - из термопластичного материала. Крепление - с использованием вакуумного клапана, с использованием бандажа или с использованием замка для полимерных чехлов. Комплектующие высоко функциональные модульные узлы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу и уровню активности Получателя. Стопа - с высокой степенью энергосбережения или Стопа с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир - полицентрический с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием; или коленный шарнир одноосный с управляемым гидравлическим механизмом торможения, с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания; или коленный шарнир с фиксацией от вертикальной нагрузки и гидравлической системой управления. Поворотное устройство – наличие или без него; система изменения объемных размеров приемной гильзы или без неё Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы - силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. (на выбор получателей), или силиконовый чехол 1 шт., или чехол протяжка 1 шт. – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 11 | Протез при вычленении бедра модульный 8-07-11 | 32.50.22.121 | Протез при вычленении бедра из следующих материалов (по медицинским показаниям): Косметическая облицовка - мягкая полиуретановая (листовой поролон) или модульная (листовой поролон) Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические или силоновые Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы) Материал постоянной гильзы - полукорсет из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол Вкладной элемент приемной гильзы из вспененных материалов. Крепление - с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительное устройство - на нагрузку до 100 кг. Тазобедренный шарнир - моноцентрический с интегрированным толкателем. Коленный шарнир - одноосный с функцией торможения под нагрузкой или Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым или с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа - с голеностопным шарниром со средней степенью энергосбережения, подвижная в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Тип протеза по назначению: постоянный. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| По КБК 797 1003 03 4 09 39630 323 |  |  |  |  |  |
| 1 | Протез голени для купания 8-07-04 | 32.50.22.121 | Протез голени для купания из следующих материалов (по медицинским показаниям): Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы). Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал вкладной гильзы - из вспененных материалов или чехол полимерный гелевый. Крепление - с использованием наколенника или замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство - на нагрузку до 125 кг. Стопа протезной системы - из влагозащищенного материала (имеет специальное рифление или основу, предотвращающую проскальзывание на мокрой и скользкой поверхности). Поворотное устройство – отсутствует. Тип протеза - по назначению для принятия водных процедур. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 2 | Протез бедра для купания 8-07-05 | 32.50.22.121 | Протез бедра для купания из следующих материалов (по медицинским показаниям): Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы). Материал постоянной гильзы - натуральный полипропиленовый пластик или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без чехла полимерного гелиевого. Крепление - с использованием бандажа или клапана вакуумного. Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 125 кг. Стопа протезной системы - из влагозащищенного материала (имеет специальное рифление или основу, предотвращающую проскальзывание на мокрой и скользкой поверхности). Коленный модуль - полицентрический или моноцентрический с замком для полной блокировки в разогнутом состоянии, имеет коррозионную стойкость. Поворотное устройство – отсутствует. Тип протеза - по назначению для принятия водных процедур. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 3 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | 32.50.22.121 | Протез голени модульного типа из следующих материалов (по медицинским показаниям): Косметическая облицовка - мягкая полиуретановая модульная (листовой поролон) Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы) Материал постоянная гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол Материал вкладной гильзы - из вспененных материалов. Крепление протеза - с использованием кожаных полуфабрикатов или с использованием полимер-гелевого наколенника, гильзы (манжеты с шинами) на бедро, за счет формы приемной гильзы . Регулировочно-соединительные устройства – на нагрузку соответствующие весу Получателя. Стопа - с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Тип протеза по назначению постоянный. Чехлы - силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. – (на выбор Получателя) – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 4 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | 32.50.22.121 | Протез голени модульного типа с высоко функциональными модульными узлами, с силиконовым чехлом из следующих материалов (по медицинским показаниям): Косметическая облицовка - мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы) Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол Вкладной элемент - чехол полимерный гелевый. Крепление протеза - с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумного клапана с наколенником. Комплектующие - высоко функциональные модульные узлы. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу и активности Получателя. Стопа - с высокой степенью энергосбережения или с бесступенчатой регулируемой Получателем высотой каблука. Тип протеза по назначению – постоянный. Силиконовый чехол 1 шт. – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 5 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный из следующих материалов (по медицинским показаниям): Косметическая облицовка - мягкая полиуретановая (листовой поролон) Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые или перлоновые ортопедические Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы). Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Функциональные особенности - допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без неё; или Вкладной элемент – чехол полимерный гелевый (силиконовый) или без него. Крепление - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), или с использованием бандажа, или с использованием замка для полимерных чехлов гелевых (силиконовых), или крепление вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя. Стопа - с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир - полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым или с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием; или независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; или Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; или одноосный с ручным замком Поворотное устройство – наличие или без него. Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы - силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. (на выбор получателя), или силиконовый чехол 1 шт. – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 6 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный с высоким уровнем активности (по медицинским показаниям). Косметическая облицовка - мягкая полиуретановая модульная (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические или силоновые. Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы). Материал постоянной гильзы - из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), или с использованием бандажа, или с использованием замка для полимерных чехлов, или крепление вакуумное Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу и уровню активности Получателя. Стопа - с высокой степенью энергосбережения или Стопа с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир - одноосный с управляемым пневматическим механизмом торможения, с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания; или коленный шарнир полицентрический с независимым механическим или пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием; или коленный шарнир с фиксацией от вертикальной нагрузки и пневматической системой управления. Поворотное устройство – наличие или без него. Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы - силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. (на выбор получателей), или силиконовый чехол 1 шт., или чехол протяжка 1 шт. – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |
| 7 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный с высокофункциональными модульными узлами (по медицинским показаниям) Косметическая облицовка - мягкая полиуретановая модульная (листовой поролон) Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические или силоновые Приемная гильза - индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (с применением одной пробной гильзы) Материал постоянной гильзы - из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, или скелетированная, изготавливается методом ламинации на основе акриловых смол, с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Материал вкладной гильзы - из термопластичного материала. Крепление - с использованием вакуумного клапана, с использованием бандажа или с использованием замка для полимерных чехлов. Комплектующие высоко функциональные модульные узлы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу и уровню активности Получателя. Стопа - с высокой степенью энергосбережения или Стопа с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир - полицентрический с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием; или коленный шарнир одноосный с управляемым гидравлическим механизмом торможения, с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания; или коленный шарнир с фиксацией от вертикальной нагрузки и гидравлической системой управления. Поворотное устройство – наличие или без него; система изменения объемных размеров приемной гильзы или без неё Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы - силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. (на выбор получателей), или силиконовый чехол 1 шт., или чехол протяжка 1 шт. – наличие обязательно. | Определить невозможно | не менее 12 месяцев |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, к качеству и безопасности Изделий: Изготовленные Изделия должны отвечать требованиям: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58269-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы наружные нижних конечностей. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности», ГОСТ Р 56137-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р ИСО 29781-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы и ортезы. Факторы, подлежащие включению в описание физической активности лиц с ампутацией(ями) нижней конечности или врожденным дефектом сегмента(ов) нижней конечности».

- Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства протезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

- Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого Получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности Получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

- Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

- Материалы приемной гильзы, контактирующая с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

- Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов, металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

- Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к результатам работ: работы по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у Получателей созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

- Требования к гарантийному сроку выполняемых работ: определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия, если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя (законного представителя) отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя (законного представителя).

- Осуществлять в течение гарантийного срока за счет собственных средств гарантийный ремонт, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

- Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделиями, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийное обслуживание: Подрядчик гарантирует, что Изделия, переданные Получателю (-ям), надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Для осуществления гарантийного обслуживания протезов Подрядчик при выдаче изделия Получателю предоставляет гарантийные талоны, дающие получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия.

Данная гарантия действительна после подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества Изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Подрядчиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное Изделие надлежащего качества.

Подрядчик должен обеспечить возможность приемки Изделия на гарантийный ремонт (если Изделие подлежит гарантийному ремонту).

В случае предъявления претензий по качеству выполненных работ, Подрядчик обязан по выбору Получателя безвозмездно устранить выявленные недостатки, либо выполнить работу заново полностью или ее части без расходов со стороны Заказчика и Получателя, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

По результатам устранения выявленных недостатков или выполненных работ заново, оформляется Акт сдачи-приемки Изделия и предоставляется Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Получателем.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках Изделия или выполненных работ.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика. Прием заказов, снятие мерок (примерка, индивидуальная подгонка (доработка) (при необходимости), а также выдача изготовленных Изделий осуществляется Подрядчиком в пункте, организованном Подрядчиком (Соисполнителем) в городе Благовещенске Амурской области Российской Федерации.

- К пункту приема заказов, снятия мерок и выдачи готовых Изделий должен быть беспрепятственный доступ (наличие пандусов приспособленных, в том числе для инвалидов колясочников).

- Порядок и условия выполнения работ:

- - выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями не более 60 (шестидесяти) дней с даты обращения Получателя (законного представителя) к Подрядчику;

- - работы выполняются по адресу Подрядчика;

- - выдача изготовленного Изделия Получателю осуществляется Подрядчиком в пункте, организованном Подрядчиком в г. Благовещенске Амурской области, при непосредственном обращении Получателя (законного представителя) и после обучения пользованию Изделием.

- Срок выполнения работ: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями производится Подрядчиком (Соисполнителем) в период с 09.01.2025 по 30.09.2025 года включительно, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты обращения Получателя (законного представителя) с направлением к Подрядчику.