Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

На выполнение  работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий (Глазной протез пластмассовый) для обеспечения в 2025 году Получателей

| № п/п | Наименование Товара | КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.28.08.09.05 Наименование по коду КТРУ: Протез глазной тонкостенный | 32.50.22.190-00005047 / 32.50.22.199 | 60 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Глазной протез пластмассовый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание закупаемого изделия, материалы применяемые при изготовлении | Глазной протез пластмассовый – средство реабилитации, предназначенное для лиц с отсутствующим или косметически неполноценным глазом (глазами). Индивидуальный глазной протез должен изготавливаться для конкретного Получателя с учетом всех физиологических особенностей его глазной полости. Должен повторять цвет радужной оболочки живого глаза Получателя, цвет склеры (белка), кровеносные сосуды. Должен обеспечивать симметрию лица и одинаковость раскрытия глазной щели с живым глазом. Протез индивидуального изготовления должен имитировать следующие внешние элементы глаза человека: цвет склеры и радужки, размер и расположение радужки, рисунок кровеносных сосудов, расположение зрачка, лимб, раскрытие глазной щели (при условии нахождения протеза в глазной полости и сличения его с живым глазом на расстоянии одного метра). Поверхность глазного протеза должна быть гладкая и блестящая. На поверхности протеза не должно быть вмятин, трещин, бугров, шероховатостей, острых и зазубренных краев перехода от выпуклой к вогнутой поверхности протеза. Радужка протеза круглой формы. Допускается овальность радужки, косметически незаметная при рассмотрении невооруженным глазом с расстояния в 1 метр при дневном или искусственном освещении. Зрачок протеза черный и округлый, расположенный в середине радужки. На зрачке не должно быть мутных пятен, серебрения и отслоения зрачка. Размер и форма протеза индивидуального должна обеспечивать, хорошее заполнение глазной полости, свободное скольжение века по протезу, свободное смыкание век, расположение протеза в одной плоскости с живым глазом и некоторую подвижность протеза. Протез при носке не должен вызывает болевых ощущений или неудобств. Протезы должен быть устойчив к дезинфекции 0,05 % раствором хлоргексидина. Глазной протез должен обладать высокой механической прочностью, хорошей переносимостью Получателем при высоких и низких температурах окружающей среды, устойчив к воздействиям механических и биологических сред. Изготовление глазного протеза должно осуществляться с учетом индивидуальных параметров Получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1.1. | 01.29.08.09.05 Наименование по коду КТРУ: Протез глазной тонкостенный | 32.50.22.190-00005047 / 32.50.22.199 | 10 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Глазной протез пластмассовый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание закупаемого изделия, материалы применяемые при изготовлении | Глазной протез пластмассовый – средство реабилитации, предназначенное для лиц с отсутствующим или косметически неполноценным глазом (глазами). Индивидуальный глазной протез должен изготавливаться для конкретного Получателя с учетом всех физиологических особенностей его глазной полости. Должен повторять цвет радужной оболочки живого глаза Получателя, цвет склеры (белка), кровеносные сосуды. Должен обеспечивать симметрию лица и одинаковость раскрытия глазной щели с живым глазом. Протез индивидуального изготовления должен имитировать следующие внешние элементы глаза человека: цвет склеры и радужки, размер и расположение радужки, рисунок кровеносных сосудов, расположение зрачка, лимб, раскрытие глазной щели (при условии нахождения протеза в глазной полости и сличения его с живым глазом на расстоянии одного метра). Поверхность глазного протеза должна быть гладкая и блестящая. На поверхности протеза не должно быть вмятин, трещин, бугров, шероховатостей, острых и зазубренных краев перехода от выпуклой к вогнутой поверхности протеза. Радужка протеза круглой формы. Допускается овальность радужки, косметически незаметная при рассмотрении невооруженным глазом с расстояния в 1 метр при дневном или искусственном освещении. Зрачок протеза черный и округлый, расположенный в середине радужки. На зрачке не должно быть мутных пятен, серебрения и отслоения зрачка. Размер и форма протеза индивидуального должна обеспечивать, хорошее заполнение глазной полости, свободное скольжение века по протезу, свободное смыкание век, расположение протеза в одной плоскости с живым глазом и некоторую подвижность протеза. Протез при носке не должен вызывает болевых ощущений или неудобств. Протезы должен быть устойчив к дезинфекции 0,05 % раствором хлоргексидина. Глазной протез должен обладать высокой механической прочностью, хорошей переносимостью Получателем при высоких и низких температурах окружающей среды, устойчив к воздействиям механических и биологических сред. Изготовление глазного протеза должно осуществляться с учетом индивидуальных параметров Получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Итого: |  |  | 70 |  |  |  |

Глазной протез пластмассовый в количестве 60 штук закупается для обеспечения инвалидов, в количестве 10 штук закупается для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять не менее 12 месяцев с даты выдачи готового изделия Получателю.

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации, индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) и программой реабилитации пострадавшего (ПРП).

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Изделия должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска, ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ ISO 10993-11-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия, ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Изделие не должно выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должно оказывать раздражающего действия.

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделие должно компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

При использовании изделия по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Потребителя.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (кожи Получателя и т.д.), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Место выполнения работ:

Место выполнения работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий определяется Исполнителем (соисполнителем).

Выполнение работ осуществляется при наличии направлений Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан.

В целях удобства Получателей Исполнитель должен осуществлять снятие мерок, изготовление слепка, примерку, индивидуальную подгонку, обучение пользованию, выдачу готового изделия в местах, максимально приближенных к месту жительства Получателя, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Исполнителя, в оборудованных кабинетах (рабочих местах) на территории Республики Башкортостан, а также при необходимости организацию выезда на дом и др.

Срок выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – с 01.01.2025, дата окончания выполнения работ – по 31.07.2025 (включительно) должно быть выполнено 100 % общего объема работ.

Срок обеспечения Получателя изделием, изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенного исключительно для личного использования, не может превышать 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.