Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмет контракта): выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением (далее соответственно – работы, Получатель, Изделие).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Изделия по классификации; модель артикул) (при наличии) | ОКПД2/КОЗ | Функциональные и технические характеристики Изделия |  | Объем выполняемых работ | Гарантия на выполнен ные работы с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Значение |  |  |
| 1 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением 8-07-12 | ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.12 | Приемная гильза | Индивидуального изготовления по слепку с культи пациента, скелетированная с интегрированной системой изменения объемных размеров культи в диапазоне от 0,5 до 2,0 см. | 1 | не менее 24 месяцев |
|  |  |  | Материал постоянной гильзы | Углепластик на основе акриловых смол. |  |  |
|  |  |  | Материал пробных гильз | Термопластик |  |  |
|  |  |  | Материал вкладной гильзы | Эластичный пластик. |  |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента и являются влагозащищенными изделиями. |  |  |
|  |  |  | Крепление | Вакуумное, при помощи силиконового чехла с интегрированной прорезиненной мембраной |  |  |
|  |  |  | Поворотное устройство | Влагозащищенное, обеспечивающее поворот коленного модуля и стопы на 360 градусов (с целью увеличения самообслуживания пациента в быту). |  |  |
|  |  |  | Коленный модуль | Электронный одноосный гидравлический, влагозащищенный, с полностью электронным контролем фазы опоры и переноса, с адаптивной функцией контроля подгибания до угла 17 градусов. |  |  |
|  |  |  | Динамический контроль устойчивости DSC | С адаптивным контролем фазы переноса с ограничением сгибания в 65 градусов |  |  |
|  |  |  | Индивидуальные режимы работы | 5 шт. |  |  |
|  |  |  | Дистанционное управление | Наличие |  |  |
|  |  |  | Фукциональные особенности | Возможность использовать в воде на глубине до 3,0 метров, в т.ч. и соленой. |  |  |
|  |  |  | Стопа | Влагозащищенная, из углепластика с расщепленной носочной частью, отведенным первым пальцем, активной пяткой, двойным С-образным карбоновым килем. |  |  |
|  |  |  | Косметическая облицовка | Специализированная, пылевлагозащищенная |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1 |  |

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, к качеству и безопасности Изделия:

выполненные работы по изготовлению и обеспечению Получателя Изделием должны соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, регламентирующих качество и безопасность.

- Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления Изделия должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

- При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанным Изделием. Получатель не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Изделие должно допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

- Изготовленное Изделие должно отвечать требованиям: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска». ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 58269-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы наружные нижних конечностей. Термины и определения. Классификация»; ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»; ГОСТ Р 56137-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления»; ГОСТ Р 53869-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы нижних конечностей. Технические требования»; ГОСТ Р ИСО 29781-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы и ортезы. Факторы, подлежащие включению в описание физической активности лиц с ампутацией(ями) нижней конечности или врожденным дефектом сегмента(ов) нижней конечности».

- Маркировка узлов Изделия должна соответствовать п. 7.2 ГОСТ Р 57771-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Узлы электронные протезов верхних и нижних конечностей» и п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские» для однозначной идентификации Изделия.

- Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства Изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

- Изделие должно изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

- Приемные гильзы и крепления Изделия не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

- Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

- Узлы Изделия должны быть стойкими к воздействию физиологических выделений (пота), металлические части Изделия должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

- Требования к результатам работ: работа по изготовлению и обеспечению Получателя Изделием следует считать эффективно исполненными, если у Получателя созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работа должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки.

- Требования к гарантийному сроку выполняемых работ: определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия, если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя.

- Осуществлять в течение гарантийного срока за счет собственных средств гарантийный ремонт, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

- Изделие должно иметь установленный Подрядчиком срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделием, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийное обслуживание: Подрядчик гарантирует, что Изделие, переданное Получателю, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна после подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

В случае предъявления претензий по качеству выполненных работ, Подрядчик обязан по выбору Получателя безвозмездно устранить выявленные недостатки, либо выполнить работу заново полностью или ее части без расходов со стороны Заказчика и Получателя, в течение 10 (десяти) календарный дней с даты получения претензии.

По результатам устранения выявленных недостатков или выполненных работ заново, оформляется Акта сдачи-приемки Изделия и предоставляется Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Получателем.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках Изделия или выполненных работ заново, оформляется Акта сдачи-приемки Изделия и предоставляется Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Получателем.

Порядок и условия выполнения работ:

- выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателя Изделием не более 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Получателя с направлением к Подрядчику;

- работы выполняются по адресу Подрядчика;

- выдача изготовленного Изделия Получателю осуществляется Подрядчиком по месту нахождения Подрядчика, при непосредственном обращении Получателя и после обучения пользованию Изделием.

Подрядчик обязан обеспечить инструктаж и консультативную помощь Получателю, по правильному пользованию Изделием. Обучать Получателя пользованию изготовленными Изделием в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 и составить заключение о проведённом обучении Получателя пользованию Изделием, выдать гарантийный талон на Изделие.  При передаче Изделия проводить анкетирование Получателя.

- Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика. Прием заказов, снятие мерок (примерка, индивидуальная подгонка (доработка) (при необходимости), а также выдача изготовленного Изделия осуществляется Подрядчиком по месту нахождения Подрядчика.

- К пункту приема заказов, снятия мерок и выдачи готового Изделия должен быть беспрепятственный доступ (наличие пандусов приспособленных, в том числе для инвалидов колясочников).

- Срок выполнения работ: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателя Изделием производится Подрядчиком в период с даты заключения контракта по 01.11.2024 года включительно, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Получателя с направлением к Подрядчику.