Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупок

**Описание объекта закупки**

**на поставку кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения граждан**

**Наименование объекта закупки:** поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения граждан (далее по тесту – кресло-стул, товар)

*Функционально-технические характеристики:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер вида ТСР, наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018 г./ наименование по коду ОКПД 2/ ОКПД2** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** | **Количество****шт.** |
| 1 | 23-01-01Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Описание объекта закупки | Кресло-стул с санитарным оснащением – техническое средство реабилитации, предназначенное для использования гражданами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 130 |
| Колеса | Товар должен иметь четыре поворотных колеса для высокой маневренности в ограниченном пространстве санузла. Колеса должны иметь минимальный зазор между ступицей и вилкой, для предотвращения попадания в область подшипников колес различных волокнистых загрязнений. Колеса должны быть оборудованы стояночными тормозами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Оснащение | Товар должен быть снабжен рукоятками. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество положений регулировки сиденья по высоте | не менее 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг | не менее 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наружные поверхности  | Наружные поверхности товара не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека. Наружные поверхности должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы  | Применяемые материалы не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Стойкость к воздействию жидкостей | Элементы, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Металлические части  | Металлические части должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упаковка  | Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 51632-2021ГОСТ Р 50444-2020ГОСТ Р 57766-2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектация  | -кресло-стул-судно-инструкция для пользователя, выполненная на русском языке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные требования | Товар и его части должны выдерживать нагрузки при неправильном обращении и случайном падении на твердую поверхность с высоты 1 м, а также должны выдерживать циклические нагрузки, сохраняя внешний вид и работоспособность. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **2** | 23-01-02Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Описание объекта закупки | Кресло-стул с санитарным оснащением – техническое средство реабилитации, предназначенное для использования гражданами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 470 |
| Наконечники | Товар должен быть снабжен наконечниками, сконструированными так, чтобы исключить протыкание поверхности во время испытаний. Наконечники должны быть съемными, но надежно закрепленными без перекосов, а также должны обеспечивать безопасность от произвольного скольжения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество положений регулировки сиденья по высоте | не менее 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг | не менее 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наружные поверхности  | Наружные поверхности товара не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека. Наружные поверхности должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы  | Применяемые материалы не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Стойкость к воздействию жидкостей | Элементы, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Металлические части  | Металлические части должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упаковка  | Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 51632-2021ГОСТ Р 50444-2020ГОСТ Р 57766-2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектация  | -кресло-стул-судно-инструкция для пользователя, выполненная на русском языке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные требования | Товар и его части должны выдерживать нагрузки при неправильном обращении и случайном падении на твердую поверхность с высоты 1 м, а также должны выдерживать циклические нагрузки, сохраняя внешний вид и работоспособность. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **3** | 23-01-03Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Описание объекта закупки | Кресло-стул с санитарным оснащением – техническое средство реабилитации, предназначенное для использования гражданами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 11 |
| Наконечники | Товар должен быть снабжен наконечниками, сконструированными так, чтобы исключить протыкание поверхности во время испытаний. Наконечники должны быть съемными, но надежно закрепленными без перекосов, а также должны обеспечивать безопасность от произвольного скольжения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество положений регулировки сиденья по высоте | не менее 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг | не менее 150 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наружные поверхности  | Наружные поверхности товара не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека. Наружные поверхности должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы  | Применяемые материалы не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Стойкость к воздействию жидкостей | Элементы, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Металлические части  | Металлические части должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упаковка  | Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 51632-2021ГОСТ Р 50444-2020ГОСТ Р 57766-2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектация  | -кресло-стул-судно-инструкция для пользователя, выполненная на русском языке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные требования | Товар и его части должны выдерживать нагрузки при неправильном обращении и случайном падении на твердую поверхность с высоты 1 м, а также должны выдерживать циклические нагрузки, сохраняя внешний вид и работоспособность. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ИТОГО: | 611 |

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Функциональные и качественные характеристики кресла-стула должны обеспечивать Пользователям возможность пользования Товаром в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который должен составлять не менее 4 лет.

**Гарантийный срок:** гарантийный срок эксплуатации кресла-стула составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи товара.

Гарантийный ремонт или замена кресла-стула в связи с обеспечением товаром ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

**Место и порядок поставки Товара:** Алтайский край, по месту жительства Получателей или (по выбору Получателей) в пункте(ах) выдачи Поставщика.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее - «22» ноября 2024 года включительно.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей из числа лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но не позднее «22» ноября 2024 года включительно.