Приложение №1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки

| Код по КОЗ, КТРУ | ОКПД2 / НКМИ | Кол-во, шт. | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 01.28.17.01.15 – Аппарат слуховой костной проводимости с креплением на голове, не имплантируемый 26.6014.120-00000006 – Аппарат слуховой костной проводимости с креплением на голове, не имплантируемый | 26.60.14.120 – Аппараты слуховые | 2 | Способ обработки сигналов: цифровой | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Способ настройки: цифровой | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество каналов цифровой обработки звукового сигнала | Количественная |  | штук | Больше или равно 15 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество программ прослушивания | Количественная |  | штук | Больше или равно 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Частотный диапазон: нижняя граница | Количественная |  | Гц | Меньше или равно 200 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Частотный диапазон: верхняя граница | Количественная |  | Гц |  | Больше или равно 9500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный выходной уровень силы при входном уровне звукового давления, равном 90 дБ (ВУС при 90 дБ ВУЗД) | Количественная |  | дБ | Больше или равно 124 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Гармонические искажения | Количественная |  | % | Меньше или равно 3 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Уровень собственных шумов | Количественная |  | дБ | Меньше или равно 26 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Автоматическая система шумоподавления | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Запирающийся батарейный отсек | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Встроенная функция сбора и анализа данных об использовании процессора (время ношения, соотношение времени использования режимов и программ и т.д.) | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Функция процессора по разграничению направленности микрофонов для левостороннего или правостороннего слухопротезирования (программируемая или конструктивная) | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Головной бандаж: мягкий | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером поставляемых Товаров, потребностями Получателей.

Требования к качеству

Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми, строго соответствовать указанным характеристикам, соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Получателю должны быть переданы новые слуховые аппараты, пригодные для использования по назначению в течение гарантийного срока их эксплуатации.

Обязательно наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России на слуховые аппараты.

Несоответствие качества будет определяться на основании письменного обращения Получателя.

Требования к безопасности

Требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024- 2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Технические требования и методы испытаний. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, Общие технические условия, ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2см для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов с ушными вкладышами.

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни, здоровья Потребителя, не должен причиняться вред его имуществу (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке

Упаковка слуховых аппаратов должна осуществляться в соответствии с требованиями п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Маркировка слуховых аппаратов – по ГОСТ 50444-2020 пункт 11.1.1 должна содержать товарный знак изготовителя, обозначение модели, номер слухового аппарата по системе нумерации изготовителя.

Транспортирование слуховых аппаратов должно проводиться крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий

В соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его Получателю, и составляет 4 года.

Поставщик должен гарантировать надлежащее качество слуховых аппаратов, отсутствие в них дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на выданное изделие.

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов – не менее 12 месяцев с момента выдачи изделий Получателю со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

В период гарантийного срока эксплуатации, в случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан принять у Получателя некачественное изделие и обеспечить его доставку к месту проведения гарантийного ремонта, при этом Получатель и Заказчик не несут расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта и устранения недостатков при обеспечении Получателя изделием осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления гарантийного ремонта изделия Поставщик одолжен осуществить замену такого изделия. После ремонта или замены возвратить изделие Получателю. В связи с тем, что передача изделий осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик вместе с изделием должен передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта или замены изделия, а также адрес и режим работы.