Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки

Предмет контракта: «Поставка в 2025 году кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для социального обеспечения».

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок поставки товара: Получателям в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, но не позднее 30.08.2025.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в г. Воронеж, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

| Тип | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Заполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. (7-01-01) Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000043 - 15шт. КБК: 797-1003-0440139570-323-263 |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 33 и ≤ 38.5 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 150 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Комнатная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |  |
|  |  | Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |
|  |  | Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; |  |  |
|  |  | - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| 2. (7-01-01) Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000041 - 335шт. КБК: 797-1003-0440139570-323-263 |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45,5 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Комнатная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |  |
|  |  | Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |
|  |  | Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; |  |  |
|  |  | - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| 3. (7-01-01) Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000041 - 2шт. КБК: 797-1003-0340939630-323-261 |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45,5 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Комнатная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |  |
|  |  | Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |
|  |  | Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; |  |  |
|  |  | - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| 4. (7-01-01) Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000039 200-шт. КБК: 797-1003-0440139570-323-263 |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 55 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Комнатная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |  |
|  |  | Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |
|  |  | Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; |  |  |
|  |  | - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| 5. (7-02-01) Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000043 - 10шт. КБК: 797-1003-0440139570-323-263 |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 33 и ≤ 38.5 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 150 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |  |
|  |  | Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |
|  |  | Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; |  |  |
|  |  | - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| 6. (7-02-01) Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000041 - 290шт. КБК: 797-1003-0440139570-323-263 |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45,5 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |  |
|  |  | Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |
|  |  | Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; |  |  |
|  |  | - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| 7. (7-02-01) Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000041 - 1шт. КБК: 797-1003-0340939630-323-261 |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45,5 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |  |
|  |  | Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |
|  |  | Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; |  |  |
|  |  | - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| 8. (7-02-01) Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000039 - 250шт. КБК: 797-1003-0440139570-323-263 |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 55 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |  |
|  |  | Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |
|  |  | Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |
|  |  | Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; |  |  |
|  |  | - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. |  |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |