Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2024 году в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий* | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий** | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза стопы, 8-07-01 | Протез стопы индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Приёмная гильза на культю стопы: гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или карбон или из двухкомпонентного силикона. Возможно применение вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов или без неё. Крепление: за счет формы приемной гильзы или при помощи застежки текстильной "Велкро" или "Контакт" или в сочетании или индивидуальное. Стопа: вкладыш или стопа в виде составного элемента при ампутации на уровне переднего отдела стопы или стопа в виде составного элемента при ампутации на уровне среднего отдела стопы или стопа в виде составного элемента при продольной ампутации стопы или стопа бесшарнирная при 1-3 уровне активности, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. | шт. |
| 2 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: мягкая облицовка. Косметическая оболочка: чулки ортопедические силоновые или без оболочки. Вид немодульного протеза голени: протез шинно-кожаный или протез цельнодеревянный или протез эндоскелетной конструкции с жесткими приемными гильзами, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Приёмная гильза: жесткая деревянная или жесткая из слоистого пластика или кожаная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Материал вкладной гильзы: из вспененного полимера или кожаная или без вкладной гильзы, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление: манжета на бедро или кожаное крепление или манжета на бедро и кожаное крепление или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Стопа: бесшарнирная или шарнирная или без нее, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 3 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-07 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: мягкая облицовка. Косметическая оболочка: чулки ортопедические силоновые или без оболочки. Вид немодульного протеза бедра: цельно-деревянный или эндоскелетной конструкции с жесткими приемными гильзами; Приёмная гильза: жесткая металлическая или жесткая из слоистого пластика или жесткая деревянная или кожаная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Вкладная гильза: смягчающая из вспененных материалов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин) или с использованием бандажа или кожаное крепление или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Коленный шарнир: комплект полуфабрикатов протеза бедра или узел колено-голень деревянный или коленный шарнир отсутствует, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Стопа: шарнирная или бесшарнирная или отсутствует, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, с учетом рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 4 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра немодульного 8-07-08 | Протез при вычленении бедра немодульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: мягкая облицовка. Косметическая оболочка: чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза: полукорсет - индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, без пробной гильзы. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененного полимера или без вкладной гильзы, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление протеза: индивидуальное или полукорсет, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленно-тазобедренный узел: комплект полуфабрикатов для протеза при вычленении бедра, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Стопа: бесшарнирная или шарнирная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. | шт. |
| 5 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) или унифицированная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Материал приемной гильзы: кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Материал вкладной гильзы: из вспененного полимера или из силикона или без вкладной гильзы, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление: анатомическое крепление или манжета на бедро или бандаж – наколенник или кожаное крепление (пояс – уздечка) или вакуумное или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: бесшарнирная или шарнирная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 6 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) или унифицированная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Материал приемной гильзы: кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Допускается применение вкладной гильзы из кожи или из вспененного полимера или из силикона или без вкладной гильзы с дополнительным чехлом на культю смягчающим из эластичной нейлоновой ткани, покрытой слоем мягкого полимерного геля. Крепление: анатомическое крепление или манжета на бедро или бандаж – наколенник или кожаное крепление (пояс – уздечка) или вакуумное или индивидуальное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: бесшарнирная или шарнирная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 7 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) или унифицированная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Материал приемной гильзы: кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Материал вкладной гильзы: из кожи или из вспененного полимера или из силикона или без вкладной гильзы, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление: анатомическое крепление или манжета на бедро или бандаж – наколенник или кожаное крепление (пояс – уздечка) или вакуумное или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 8 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Допускается применение вкладной гильзы из вспененного полимера или из силикона или без вкладной гильзы, с дополнительным чехлом на культю смягчающим из эластичной нейлоновой ткани или эластичных термопластов, с дополнительным чехлом на культю смягчающим из эластичной нейлоновой ткани. Крепление: анатомическое крепление или манжета на бедро или бандаж – наколенник или кожаное крепление (пояс – уздечка) или вакуумное или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 9 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Материал вкладной гильзы: из вспененного полимера или из силикона или без вкладной гильзы, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые или силиконовые. Крепление: замок полимерного чехла или бандаж-наколенник или манжета на бедро или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя Стопа: бесшарнирная или шарнирная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 10 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Материал вкладной гильзы: из вспененного полимера или силикона или без вкладной гильзы, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые или силиконовые. Крепление: замок полимерного чехла или бандаж-наколенник или манжета на бедро или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 11 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов или силикона или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление: вакуумное крепление или бандаж или кожаное крепление или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Стопа: бесшарнирная или шарнирная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное или отсутствует, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 12 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов или силикона или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление: вакуумное крепление или бандаж или кожаное крепление или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное или отсутствует, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 13 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов или силикона или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление: вакуумное крепление или бандаж или кожаное крепление или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Стопа: бесшарнирная или шарнирная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или отсутствует, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 14 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов или силикона или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление: вакуумное крепление или бандаж или кожаное крепление или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или отсутствует, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 15 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов или силикона или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые или силиконовые. Крепление: замок полимерного чехла или вакуумное крепление или бандаж или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Стопа: бесшарнирная или шарнирная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное или отсутствует. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 16 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов или силикона или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые или силиконовые. Крепление: замок полимерного чехла или вакуумное крепление или бандаж или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное или отсутствует. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 17 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые или силиконовые. Возможно применение вкладной гильзы из силикона или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление: замок полимерного чехла или вакуумное крепление или бандаж или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Стопа: бесшарнирная или шарнирная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 18 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, жесткая или комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые или силиконовые. Возможно применение вкладной гильзы из силикона или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление: замок полимерного чехла или вакуумное крепление или бандаж или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 19 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного, 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза: полукорсет, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, без пробной гильзы. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененного полимера или без вкладной гильзы, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление протеза: индивидуальное или полукорсет, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Тазобедренный шарнир: с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активности, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Коленный шарнир: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Стопа: бесшарнирная или шарнирная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное или отсутствует, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. | шт. |
| 20 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного, 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза: полукорсет, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, без пробной гильзы. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененного полимера или без вкладной гильзы, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление протеза: индивидуальное или полукорсет, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Тазобедренный шарнир: с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активности, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Коленный шарнир: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное или отсутствует, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. | шт. |
| 21 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного, 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза: полукорсет, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, без пробной гильзы. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененного полимера или без вкладной гильзы, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление протеза: индивидуальное или полукорсет, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Тазобедренный шарнир: тазобедренный модуль с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активности. Коленный шарнир: с пневматическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Стопа: бесшарнирная или шарнирная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное или отсутствует, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. | шт. |
| 22 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного, 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая облицовка или мягкая облицовка или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза: полукорсет, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, без пробной гильзы. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененного полимера или без вкладной гильзы, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление протеза: индивидуальное или полукорсет, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Тазобедренный шарнир: тазобедренный модуль с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активности. Коленный шарнир: с пневматическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Дополнительное функциональное устройство: поворотное или отсутствует, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: постоянный. | шт. |
| 23 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: без облицовки или облицовка жесткая, влагостойкая или разъемная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Вкладная гильза: отсутствует или смягчающая из вспененного полимера или из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление влагозащищенное: бандаж-наколенник силиконовый или бандаж-наколенник силиконовый и вакуумный клапан или индивидуальное или в сочетании, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Стопа: бесшарнирная влагозащищенная или бесшарнирная с противоскользящим покрытием, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 24 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: без облицовки или облицовка жесткая влагостойкая или разъемная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Вкладная гильза: отсутствует или смягчающая из вспененного полимера или из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые Крепление влагозащищенное: замок полимерного чехла или индивидуальное или бандаж-наколенник силиконовый и вакуумный клапан или бандаж-наколенник силиконовый и замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Стопа: бесшарнирная влагозащищенная или бесшарнирная с противоскользящим покрытием, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 25 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра для купания 8-07-05 | Протез бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: без облицовки или облицовка жесткая влагостойкая или разъемная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Вкладная гильза: отсутствует или из вспененного полимера или из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Крепление влагозащищенное: вакуумный клапан влагозащищенный или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: бесшарнирная влагозащищенная или бесшарнирная с противоскользящим покрытием, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Коленный шарнир: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности, влагозащищенный, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: специальный. | шт. |
| 26 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра для купания 8-07-05 | Протез бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: без облицовки или облицовка жесткая или жесткая влагостойкая или разъемная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Косметическая оболочка: без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Вкладная гильза: отсутствует или из вспененного полимера или из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые Крепление влагозащищенное: вакуумный клапан или замок полимерного чехла или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: бесшарнирная влагозащищенная или бесшарнирная с противоскользящим покрытием, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Коленный шарнир: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности, влагозащищенный, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Тип протеза: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н.

**Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления протеза с использованием всех составляющих и материалов протеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Замена приемных гильз  при первичном протезировании производится по индивидуальным особенностям получателей  - до 3-х раз в год. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н.

Требования к результатам работ, к качеству и безопасности работ, маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия, техническим и функциональным характеристикам работ

Требования к результатам работ

Протезирование конечностей – процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических, производственных и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей Получателей с помощью протезов конечностей. (п.2 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Протезы нижних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие или имеющие врожденные дефекты нижние конечности и служащие для восполнения косметического и/или функционального дефектов. (п.7 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижней конечности с помощью протезов.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 и выдачу технических средств реабилитации.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза изготовлена по индивидуальным параметрам Получателя и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза [ортеза] конечности: cборочная единица протеза конечности (ортеза конечности), выполняющая в нем заданную функцию и имеющая конструктивно-технологическую завершенность (п.21 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Требования к качеству и безопасности

Протезы изготовлены с учетом индивидуальных особенностей Получателей, из новых узлов протезов нижних конечностей, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изготовленные протезы не имеют дефектов, являются новыми и, согласно п.5.1 ГОСТ Р 53869-2021, соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021 по пунктам, применимым к протезам конкретного вида, требованиям стандарта ГОСТ Р 53869-2021 и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Протезы собраны из узлов, соответствующих ГОСТ Р 53868-2021 и ГОСТ Р 51191-2019 в части предъявляемых требований и характеристик с учетом предельной массы тела пользователя (п.5.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы применяемые при изготовлении протезов соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 п.5.1 (п.9.1 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы, из которых изготовлены приемные гильзы протезов и/или вкладные элементы, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с кожей пользователей, удовлетворяют требованиям биологической безопасности ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-12-2023 в части предъявляемых требований и характеристик (п.9.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Термопластичные материалы приемных гильз протезов обеспечивают термическую и механическую подгонку (подформовку) (п.9.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз обеспечивают установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов (п.9.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз не деформируются в процессе эксплуатации протезов (п.9.5 ГОСТ Р 53869-2021).

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, материалы, узлы, полуфабрикаты для выполнения работ по изготовлению протезов для подтверждения соответствия должны иметь декларацию о соответствии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Внутренняя форма приемных гильз соответствует индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывает чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее. (п.8.1.5.1 ГОСТ Р 53869-2021).

На внутренней поверхности гильз нет неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягчающей подкладки (п.8.1.5.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Приемные гильзы и крепления изделий не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и образования наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании изделиями (п.5.1.7 ГОСТ Р 57765-2021).

Элементы креплений протезов надежно удерживают протез на культях Пользователей и не вызывают потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений (8.1.5.6 ГОСТР 53869-2021).

Узлы ремонтопригодные или работоспособные в течение срока службы (п.5.2 ГОСТ Р 51191-2019).

Приемные гильзы устойчивы к дезинфекции и санитарно-гигиенической обработке (п.6.3 ГОСТ Р 51191-2019).

Узлы и детали изделия устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи) (п.6.4 ГОСТ Р 51191-2019).

Металлические детали изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п.6.5 ГОСТ Р 51191-2019).

На поверхности металлических деталей нет трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материалов, заусенцев и острых кромок (п.5.1.16  ГОСТ Р 57765-2021).

В комплект поставки протеза входит:

- протез;

- инструкция по эксплуатации (памятка по пользованию) - по ГОСТ Р 2.601-2019 (п.10.1, п.10.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Требования к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Упаковку протезов проводят при их выдаче пользователям (п. 12.1  ГОСТ Р 53869-2021). В зависимости от размеров протезы упакованы в оберточную бумагу ГОСТ 8273-75 или в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 или в коробку из картона ГОСТ 7933-89 и (или) в чехол из хлопчатобумажной ткани ГОСТ 29298-2005 (п. 12.2  ГОСТ Р 53869-2021).

Упакованный протез перевязан шпагатом ГОСТ 17308-88 или оклеен клеевой лентой на бумажной основе ГОСТ 18251-87 или полиэтиленовой лентой с липким слоем ГОСТ 20477-86 (п. 12.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5, имеет этикетку. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению протезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: - допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Гарантия качества выполненных работ

Подрядчик гарантирует, что работы выполнены с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

При выдаче изделия Получателю Подрядчик обязан предоставить гарантийные талоны или книжки  (руководства пользователя), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия. В гарантийных талонах или книжках  (руководствах пользователя) должны быть указаны адреса  и режим работы пунктов приема Получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Подрядчиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное изделие надлежащего качества.

Подрядчик должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой изделия до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

При передаче Получателем изделий на гарантийный ремонт или для замены Подрядчик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного изделия Подрядчиком.

Подрядчик проводит гарантийное обслуживание (осуществляет ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а так же возмещает расходы Получателя на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ, указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ и составляет 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

- восстановлении изделия не превышает 20 (двадцать) рабочих дней;

- изготовлении нового изделия не превышает 30 (тридцать) рабочих дней.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателям результата выполнения работ – протезов, Подрядчик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Срок выполнения работ

Срок выполнения работ: не позднее 20 (двадцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, но не позднее 27 ноября 2024 года (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Место выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения протезов нижних конечностей:

Челябинская область, г. Магнитогорск ___________________________________,

(указывается конкретный адрес)*

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.