Приложение 1

к Извещению об осуществлении закупки

Техническое задание (описание объекта закупки)

# Поставка кресел-колясок с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатных и прогулочных

# с дополнительными приспособлениями в 2024 году

- Общие положения

  - Заказчик: ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО (680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.27);

  - Поставщик: участник закупки, с которым заключается контракт;

  - Место поставки товара: по месту жительства Получателей на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области по следующим направлениям:

| № п/п | Районы доставки* | Количество поставки в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Нанайский район, район им. Лазо | 19 |
| 2 | Хабаровский край г. Амурск, Верхне-Буреинский район | 15 |
| 3 | Хабаровский край, Ванинский район, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре | 10 |
| 4 | г. Биробиджан, Ленинский р-н, Биробиджанский р-н, | 12 |
|  | Всего | 56 |

1.4. Срок поставки Товара до Получателя: с даты получения реестра Получателей от Государственного заказчика до 20.11.2024.

1.5. Календарный план поставки товара в субъект Российской Федерации: в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

- Общие технические характеристики товара

  - Кресло-коляска – транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения с ограниченными двигательными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

| № п/п | Наименование товара/ Код вида ТСР/КТРУ | Наименование характеристики | Требуемое значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во товара, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом (с жестким сидением и спинкой) комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-01-04 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000043 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥ 33 и ≤ 38.5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 100 и ≤ 150 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |
|  |  | Дополнительная характеристика (описание) Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье на жестком основании. Кресло-коляска должна иметь ручки для сопровождающего лица. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки В качестве опор вращения в передних и задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой Приводные колеса должны иметь литые покрышки которые должны легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть быстросъемные, поворотные, просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр поворотных колес, см. | ≥ 15 и ≤ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вилка поворотного колеса должна иметь позиции установки положения колеса, шт. | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр приводных колес, см. | ≥ 57 и ≤ 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина подлокотников, см. | ≥ 27 и ≤ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения, кг | ≤ 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина сидения в соответствии с разнарядкой и наличия дополнительного приспособления: Кресло-коляска должна иметь приспособления -нагрудный ремень 38 +/- 0,5 см. – 1 шт. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом (с жестким сидением и спинкой) комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-01-04 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000041 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 23 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥ 39 и ≤ 45,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 100 и ≤ 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |
|  |  | Дополнительная характеристика (описание) Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье на жестком основании. Кресло-коляска должна иметь ручки для сопровождающего лица. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки В качестве опор вращения в передних и задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой Приводные колеса должны иметь литые покрышки которые должны легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть быстросъемные, поворотные, просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр поворотных колес, см. | ≥ 15 и ≤ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вилка поворотного колеса должна иметь позиции установки положения колеса, шт. | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр приводных колес, см. | ≥ 57 и ≤ 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина подлокотников, см. | ≥ 27 и ≤ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения, кг | ≤ 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина сидения в соответствии с разнарядкой и наличия дополнительного приспособления: Кресло-коляска должна иметь приспособления: -поясной ремень 40 +/- 0,5 см – 6 шт. 43 +/- 0,5 см – 2 шт. 45 +/- 0,5 см – 5 шт. Кресло-коляска должна иметь приспособления: -нагрудный ремень 40 +/- 0,5 см – 1 шт. 43 +/- 0,5 см – 3 шт. 45 +/- 0,5 см – 2 шт. Кресло-коляска должна иметь приспособления: -нагрудный ремень -поясной ремень 40 +/- 0,5 см – 2 шт. Кресло-коляска должна иметь приспособления: -боковые опоры для тела -держатели для ног -нагрудный ремень 43 +/- 0,5 см – 1 шт. Кресло-коляска должна иметь приспособления: - боковые опоры для тела - поясничный валик - валик или ремень для сохранения зазора между ногами - держатели для ног - ремень для пятки - поясной ремень 45 +/- 0,5 см – 1 шт. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом (с жестким сидением и спинкой) комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-01-04 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000039 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥ 46 и ≤ 55 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 113 и ≤ 200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |
|  |  | Дополнительная характеристика (описание) Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье на жестком основании. Кресло-коляска должна иметь ручки для сопровождающего лица. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки В качестве опор вращения в передних и задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой Приводные колеса должны иметь литые покрышки которые должны легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть быстросъемные, поворотные, просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр поворотных колес, см. | ≥ 15 и ≤ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вилка поворотного колеса должна иметь позиции установки положения колеса, шт. | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр приводных колес, см. | ≥ 57 и ≤ 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина подлокотников, см. | ≥ 27 и ≤ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения, кг | ≤ 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина сидения в соответствии с разнарядкой и наличия дополнительного приспособления: Кресло-коляска должна иметь приспособления: -поясной ремень 48 +/- 0,5 см – 1 шт. 50 +/- 0,5 см – 1 шт. | Да | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом (с жестким сидением и спинкой) комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-01-04 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000041 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥ 39 и ≤ 45,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 100 и ≤ 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |
|  |  | Дополнительная характеристика (описание) Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье на жестком основании. Кресло-коляска должна иметь ручки для сопровождающего лица. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки В качестве опор вращения в передних и задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой Приводные колеса должны иметь литые покрышки которые должны легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть быстросъемные, поворотные, просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр поворотных колес, см. | ≥ 15 и ≤ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вилка поворотного колеса должна иметь позиции установки положения колеса, шт. | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр приводных колес, см. | ≥ 57 и ≤ 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина подлокотников, см. | ≥ 27 и ≤ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения, кг | ≤ 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина сидения в соответствии с разнарядкой и наличия дополнительного приспособления: Кресло-коляска должна иметь приспособления: -поясничный валик 43 +/- 0,5 см – 1 шт. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом (с жестким сидением и спинкой) комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-01-04 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000039 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥ 46 и ≤ 55 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 113 и ≤ 200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |
|  |  | Дополнительная характеристика (описание) Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье на жестком основании. Кресло-коляска должна иметь ручки для сопровождающего лица. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки В качестве опор вращения в передних и задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой Приводные колеса должны иметь литые покрышки которые должны легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть быстросъемные, поворотные, просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр поворотных колес, см. | ≥ 15 и ≤ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вилка поворотного колеса должна иметь позиции установки положения колеса, шт. | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр приводных колес, см. | ≥ 57 и ≤ 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина подлокотников, см. | ≥ 27 и ≤ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения, кг | ≤ 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина сидения в соответствии с разнарядкой и наличия дополнительного приспособления: Кресло-коляска должна иметь приспособления: -поясничный валик 50 +/- 0,5 см – 1 шт. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом (с жестким сидением и спинкой) прогулочная в том числе (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-05 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000041 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 100 и ≤ 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | Прогулочная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |
|  |  | Дополнительная характеристика (описание) Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье на жестком основании. Кресло-коляска должна иметь ручки для сопровождающего лица. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки В качестве опор вращения в передних и задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой Приводные колеса должны иметь литые покрышки которые должны легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть быстросъемные, поворотные, просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр поворотных колес, см. | ≥ 15 и ≤ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вилка поворотного колеса должна иметь позиции установки положения колеса, шт. | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр приводных колес, см. | ≥ 57 и ≤ 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина подлокотников, см. | ≥ 27 и ≤ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения, кг | ≤ 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина сидения в соответствии с разнарядкой и наличия дополнительного приспособления: Кресло-коляска должна иметь приспособления: -поясной ремень 40 +/- 0,5 см – 2 шт. 43 +/- 0,5 см – 2 шт. 45 +/- 0,5 см – 4 шт. Кресло-коляска должна иметь приспособления: -нагрудный ремень 43 +/- 0,5 см – 1 шт. 45 +/- 0,5 см – 8 шт. Кресло-коляска должна иметь приспособления: -нагрудный ремень -поясной ремень 43 +/- 0,5 см – 1 шт. Кресло-коляска должна иметь приспособления: -поясничный валик -валик или ремень для сохранения зазора между ногами -поясной ремень 40 +/- 0,5 см – 1 шт. Кресло-коляска должна иметь приспособления: -боковые опоры для тела -держатели для ног -нагрудный ремень 45 +/- 0,5 см – 1 шт. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом (с жестким сидением и спинкой) прогулочная в том числе (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-05 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000039 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 7 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥ 46 и ≤ 55 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 113 и ≤ 200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | Прогулочная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |
|  |  | Дополнительная характеристика (описание) Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье на жестком основании. Кресло-коляска должна иметь ручки для сопровождающего лица. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки В качестве опор вращения в передних и задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой Приводные колеса должны иметь литые покрышки которые должны легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть быстросъемные, поворотные, просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр поворотных колес, см. | ≥ 15 и ≤ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вилка поворотного колеса должна иметь позиции установки положения колеса, шт. | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр приводных колес, см. | ≥ 57 и ≤ 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина подлокотников, см. | ≥ 27 и ≤ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения, кг | ≤ 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина сидения в соответствии с разнарядкой и наличия дополнительного приспособления: Кресло-коляска должна иметь приспособления: -поясной ремень 48 +/- 0,5 см – 2 шт. 50 +/- 0,5 см – 2 шт. Кресло-коляска должна иметь приспособления: -нагрудный ремень 48 +/- 0,5 см – 1 шт. Кресло-коляска должна иметь приспособления: -поясничный валик -поясной ремень 50 +/- 0,5 см – 1 шт. Кресло-коляска должна иметь приспособления: - боковые опоры для тела - поясничный валик - валик или ремень для сохранения зазора между ногами -держатели для ног -ремень для пятки -поясной ремень 47 +/- 0,5 см – 1 шт. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 8 | Кресло-коляска с ручным приводом (с жестким сидением и спинкой) прогулочная в том числе (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-05 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000039 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥ 46 и ≤ 55 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 и ≤ 200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | Прогулочная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |
|  |  | Дополнительная характеристика (описание) Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье на жестком основании. Кресло-коляска должна иметь ручки для сопровождающего лица. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки В качестве опор вращения в передних и задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой Приводные колеса должны иметь литые покрышки которые должны легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть быстросъемные, поворотные, просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр поворотных колес, см. | ≥ 15 и ≤ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вилка поворотного колеса должна иметь позиции установки положения колеса, шт. | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр приводных колес, см. | ≥ 57 и ≤ 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина подлокотников, см. | ≥ 27 и ≤ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения, кг | ≤ 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | В комплект поставки должно входить: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина сидения в соответствии с разнарядкой и наличия дополнительного приспособления: Кресло-коляска должна иметь приспособления: -поясничный валик 50 +/- 0,5 см – 1 шт. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

* дополнительные функциональные и технические характеристики товара установлены исходя из цели проведения закупки – получение реабилитационного эффекта для инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

- Требования к качеству и безопасности товара:

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (разд. 6, 7);

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия»;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Материалы, применяемые для изготовления указанных технических средств реабилитации, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали технического средства реабилитации при их нормальной эксплуатации. Все материалы должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Эргономика кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании; должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски.

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

- Требования к маркировке, упаковке, отгрузке товара:

На каждую единицу товара должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная  документация.

На каждой кресле-коляске должна быть нанесена маркировка, содержащая:

-наименование и адрес производителя кресла-коляски;

-обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски обозначение типа (модели) кресла коляски (в зависимости от модификации);

-артикул модификации кресла коляски;

-серийный номер данного кресла-коляски;

-дата выпуск (месяц, год).

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества:

При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания Товара.

Гарантийный срок Товара должен составлять 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию товара (подписания Получателем акта приема-передачи Товара). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Срок пользования Товаром должен соответствовать сроку, установленному Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Государственного заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 7 рабочих дней со дня обращения Получателя (Государственного заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.