Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки:** поставка слуховых аппаратов для обеспечения граждан (далее по тексту – слуховой аппарат, товар)

***Функционально-технические характеристики:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер вида ТСР, наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018 г./ наименование по коду ОКПД 2/ ОКПД2/ код КТРУ/ наименование по коду КТРУ** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** | **Кол-во, шт.** |
| 17-01-05Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный26.60.14.120- Аппараты слуховые26.60.14.120 – 00000004-Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Общие характеристики | Слуховые аппараты - электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком, предназначены для компенсации ограниченной жизнедеятельности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **74** |
| Максимальный ВУЗД 90, дБ | не менее 138 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное акустическое усиление, дБ | не менее 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот), Гц | 100 – 4 700 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала | не менее 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество пользовательских акустических программ | не менее 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные параметры (функциональные и качественные характеристики) | - подавление шумовой составляющей звука;-адаптивная настройка режима шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки;-адаптация настроек слухового аппарата для сохранения характеристик разборчивости речи в зависимости от типа окружающей акустической обстановки;-регистрация данных о режимах работы слухового аппарата. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | -слуховой аппарат, -потребительская тара, -руководство по эксплуатации | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упаковка | Упаковка должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р ИСО 9999-2019ГОСТ Р 51024-2012ГОСТ Р 50444-2020 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17-01-06Слуховой аппарат цифровой заушный мощный26.60.14.120- Аппараты слуховые26.60.14.120 – 00000004-Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Общие характеристики | Слуховые аппараты - электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком, предназначены для компенсации ограниченной жизнедеятельности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **200** |
| Максимальный ВУЗД 90, дБ | не менее 130 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное акустическое усиление, дБ | не менее 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот) Гц | 100 - 5900 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала | не менее 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество пользовательских акустических программ | не менее 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные параметры (функциональные и качественные характеристики) | - подавление шумовой составляющей звука;-адаптивная настройка режима шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки;-адаптация настроек слухового аппарата для сохранения характеристик разборчивости речи в зависимости от типа окружающей акустической обстановки;-регистрация данных о режимах работы слухового аппарата. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | -слуховой аппарат, -потребительская тара, -руководство по эксплуатации | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упаковка | Упаковка должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р ИСО 9999-2019ГОСТ Р 51024-2012ГОСТ Р 50444-2020 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17-01-07Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности26.60.14.120- Аппараты слуховые26.60.14.120 – 00000004-Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Общие характеристики | Слуховые аппараты - электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком, предназначены для компенсации ограниченной жизнедеятельности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **10** |
| Максимальный ВУЗД 90, дБ | не более 133 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное акустическое усиление, дБ | не менее 45 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот), Гц | 100 – 6 500 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала | не менее 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество пользовательских акустических программ | не менее 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные параметры (функциональные и качественные характеристики) | - подавление шумовой составляющей звука;-адаптивная настройка режима шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки;-адаптация настроек слухового аппарата для сохранения характеристик разборчивости речи в зависимости от типа окружающей акустической обстановки;-регистрация данных о режимах работы слухового аппарата. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | -слуховой аппарат, -потребительская тара, -руководство по эксплуатации | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упаковка | Упаковка должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р ИСО 9999-2019ГОСТ Р 51024-2012ГОСТ Р 50444-2020 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **ИТОГО:** | **284** |

При обращении Пользователя Поставщик должен обеспечить настройку слухового аппарата в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Настройка слуховых аппаратов должна осуществляться при наличии соответствующей лицензии (сурдология-отоларингология). В случае отсутствия вышеуказанных лицензий у Поставщика, Поставщик вправе привлечь соисполнителя, имеющего такую лицензию.

Товар должен иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара Получателем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями», который составляет для слуховых аппаратов цифровых заушных не менее 4 (четырех) лет.

**Требования к гарантийному сроку**: гарантийный срок слуховых аппаратов составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи товара**.**

Гарантийный ремонт или замена товара в связи с обеспечением товаром ненадлежащего качества должен осуществляться Поставщиком в период гарантийного срока.

**Место и порядок поставки Товара:** Алтайский край, по месту жительства Получателей или (по выбору Получателей) в пункте(ах) выдачи Поставщика.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее - «15» ноября 2024 года включительно.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, но не позднее «15» ноября 2024 года включительно.