**Описание объекта закупки в соответствии со** [**статьей 33**](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/33) **Федерального закона от 5 апреля 2013 г.   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЗКЭФ.75/24**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации (кресел-стульев с санитарным оснащением) для обеспечения ими в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Технические характеристики | Кол-во, |
| (шт.) |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул должен быть предназначен для лиц, потерявших способность самостоятельно передвигаться. Это санитарное приспособление должно помогать людям в их естественных физиологических потребностях. Кресло-стул должен быть надежен в эксплуатации, что дает возможность широко его использовать как в стационаре, так и в домашних условиях. Рама кресла должна быть изготовлена из трубок с антикоррозийным покрытием, складываться и раскладываться без применения инструмента. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра должен быть прочный, легко моющийся пластик.  Кресла стулья должны иметь ширину сиденья от не менее 46 см +/- 1 до не более 76 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 4-х типоразмерах (в зависимости от антропометрических данных получателей). Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сиденья должно определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.  Вес должен быть не более 15 кг.  Грузоподъемность должна быть не менее 130 кг  Кресло-стул должен быть оснащен:  -съемным пластмассовым судном с крышкой;  -съемным пластмассовым санитарным сидением;  -фиксированными пластиковыми подлокотниками;  -съемной спинкой – упором с фиксацией;  -съемными колесами;  -стояночными тормозами на задних колесах, позволяющими, при необходимости, зафиксировать кресло-стул в стационарном положении. | 120 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением  (без колес) | Кресло-стул должен быть предназначен для использования при обслуживании инвалидов и больных с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама кресла должна быть изготовлена из трубок с антикоррозийным покрытием. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра должен быть прочный, легко моющийся пластик.  Кресла-стулья должны иметь ширину сиденья от не менее 46 см +/- 1 до не более 80 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 4-х типоразмерах (в зависимости от антропометрических данных получателей). Количество кресло-стульев в зависимости от ширины сиденья должно определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.  Вес должен быть не более 10 кг.  Грузоподъемность должна быть не менее 130 кг.  Кресло-стул должен быть оснащен:  -съемным пластмассовым судном с крышкой;  -съемным пластмассовым санитарным сидением;  -подлокотниками, оснащенными мягкими накладками на поручни;  -съемной спинкой – упором с фиксацией. | 227 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с повышенной грузоподъемностью должен быть предназначен для пассивного использования в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельной возможности, так и с помощью сопровождающего лица. Это санитарное приспособление должно помогать людям в их естественных физиологических потребностях. Кресло-стул должен быть надежен в эксплуатации.  Кресла-стулья должны иметь ширину сиденья от не менее 46 см +/- 1 до не более 80 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 4-х типоразмерах (в зависимости от антропометрических данных получателей). Количество кресло-стульев в зависимости от ширины сиденья должно определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.  Кресло-стул должен выдерживать нагрузку (вес Получателя) не менее 173 кг.  Кресло-стул должен быть оснащен:  -сиденьем со съемной крышкой;  -регулировкой высоты. | 25 |
| **Итого:** | | **372** |

**Требования к безопасности товара**

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования и методы контроля». Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-1-2021 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52770-2023 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Упаковка кресел-стульев должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки Товара должна включать:

- страну-изготовителя;

-наименование предприятия - изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

**Гарантийный срок** – не менее 12 месяцев.

**Срок пользования** – не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю.

**Место поставки:** согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Иркутской области