**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**на поставку слуховых аппаратов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки по КТРУ/ Код позиции по КТРУ | Единица измерения количества товара  | Кол-во, шт | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости/26.60.14.120-00000004  | штука | 8 | Вид и наименование технического средства реабилитации(изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный/17-01-01 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | Качественная | ≥138 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | Качественная | ≥76 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон частот | Качественная | не уже 0,2-5,0 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные функции | Качественная | - регулировка ТНЧ- регулировка ВУЗД | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектность поставки слухового аппарата | Качественная | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к упаковке Товара | Качественная | Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные условия | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к безопасности Товара | Качественная | Слуховые аппараты являются новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствуют указанным характеристикам и не имеют дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости/26.60.14.120-00000004  | штука | 82 | Вид и наименование технического средства реабилитации(изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный/17-01-05 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | Качественная | ≥138 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | Качественная | ≥80 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон частот | Качественная | не уже 0,1-5,5 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество программ прослушивания | Качественная | не менее 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество каналов цифровой обработки сигнала | Качественная | не менее 8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные функции | Качественная | * автоматическая направленность микрофонов.
* шумоподавление.
* подавление обратной акустической связи.
* катушка индуктивности.
* кнопка переключения программ прослушивания.
 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектность поставки слухового аппарата | Качественная | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к упаковке Товара | Качественная | Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные условия | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к безопасности Товара | Качественная | Слуховые аппараты являются новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствуют указанным характеристикам и не имеют дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости/26.60.14.120-00000004  | штука | 104 | Вид и наименование технического средства реабилитации(изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный/17-01-06 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | Качественная | ≥130 и ≤136 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | Качественная | ≥60 и ≤70 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон частот | Качественная | не уже 0,1-5,5 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество программ прослушивания | Качественная | не менее 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество каналов цифровой обработки сигнала | Качественная | не менее 8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные функции | Качественная | * шумоподавление.
* кнопка переключения программ.
* автоматическая направленность микрофонов.
* подавление обратной акустической связи.
 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектность поставки слухового аппарата | Качественная | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к упаковке Товара | Качественная | Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные условия | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к безопасности Товара | Качественная | Слуховые аппараты являются новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствуют указанным характеристикам и не имеют дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости/26.60.14.120-00000004 | штука | 2 | Вид и наименование технического средства реабилитации(изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности/17-01-07 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | Качественная | ≥125 дБ и ≤130 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | Качественная | ≥60 дБ и ≤65 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон частот | Качественная | не уже 0,1-6,0 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество программ прослушивания | Качественная | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество каналов цифровой обработки сигнала | Качественная | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные функции | Качественная | * шумоподавление.
* кнопка переключения программ.
 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектность поставки слухового аппарата | Качественная | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к упаковке Товара | Качественная | Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные условия | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к безопасности Товара | Качественная | Слуховые аппараты являются новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствуют указанным характеристикам и не имеют дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости /26.60.14.120-00000004  | штука | 1 | Вид и наименование технического средства реабилитации(изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Слуховой аппарат карманный супермощный/17-01-09 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | Качественная | ≥140 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | Качественная | ≥87 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон частот | Качественная | не уже 0,1-3,5 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество программ прослушивания | Качественная | не менее 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество каналов цифровой обработки сигнала | Качественная | не менее 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительные функции | Качественная | * регулировка ТНЧ.
* регулировка ТВЧ.
* регулировка АРУ.
* шумоподавление.
* регулятор громкости.
* телефонная катушка.
* звуковая индикация переключения программ прослушивания.
* звуковая и световая индикация разряда батарейки.
* воздушный телефон.
 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектность поставки слухового аппарата | Качественная | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к упаковке Товара | Качественная | Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные условия | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к безопасности Товара | Качественная | Слуховые аппараты являются новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствуют указанным характеристикам и не имеют дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 **Место поставки товара**: предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Тамбовской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

 - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

 **Срок поставки товара:** в течение 7-х рабочих дней с даты заключения государственного контракта в пункт поставки на территории Тамбовской области - 100 % от общего объема товара.

 **Срок поставки получателям:** в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения реестра получателей или со дня обращения получателя с направлением, выданным заказчиком, но не позднее 20.11.2024г.

 Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик передает Заказчику копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя) на поставленный им Товар.

 **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара:**

 Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов составляет 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

 Срок действия гарантии Поставщика на поставляемый Товар составляет не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром.

 Поставщик несет все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием Товара на протяжении всего гарантийного срока.

 Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественных технических средств реабилитации на качественные на основании соответствующего акта, претензии инвалида, либо Заказчика.

 При передаче Получателю слухового аппарата производится инструктаж по пользованию слуховым аппаратом.