Приложение №3 к извещению о проведении электронного аукциона

Наименование и описание объекта закупки

Поставка кресел-колясок с ручным приводом комнатных, для граждан, в целях их социального обеспечения в 2025 году.

Эргономика кресел-колясок обеспечивает удобное размещение пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски отвечают требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски имеют действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которые считаются действительными согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресла-коляски содержит:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски имеют установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик располагает сервисной службой, находящейся на территории города Федерального значения Севастополя, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Общие условия: Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары имеются действующие регистрационные удостоверения. Качество товара подтверждается декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Система сертификации ГОСТ).Товар новый (ранее неиспользованный), не содержит восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

Требования к безопасности товара.

Товар соответствует требованиям следующих документов:

ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд.3,4);

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

ГОСТ Р ИСО 7176-1-2018 Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости.

ГОСТ Р ИСО 7176-2-2019 Кресла-коляски. Часть 2. Определение динамической устойчивости кресел-колясок с электроприводом.

ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы.

ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования

ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса

ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную, и усталостную прочность

ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены

ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 Кресла-коляски. Часть 13. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательной поверхности

ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации.

ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела.

ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки.

ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 Кресла-коляски. Часть 26. Словарь

ГОСТ Р ИСО 7176-28-2015 Кресла-коляски. Часть 28. Требования и методы испытаний устройств для преодоления лестниц.

ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015 Системы и устройства технические для инвалидов или людей с ограничениями жизнедеятельности. Устройства крепления кресел-колясок и системы удержания пользователей. Часть 1. Требования и методы испытания для всех систем.

ГОСТ Р ИСО/ТО 13570-1-2010 Кресла-коляски. Часть 1. Рекомендации по применению стандартов ИСО серии 7176 на кресла-коляски.

ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 Сиденья кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела.

ГОСТ Р ИСО 16840-2-2020 Сиденья кресел-колясок. Часть 2. Определение физико-механических характеристик устройств, предназначенных для сохранения целостности тканей. Подушки сиденья.

ГОСТ Р ИСО 16840-3-2019 Сиденья кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела.

Материалы, из которых изготавливается товар, не выделяют токсичных веществ при эксплуатации, а также не воздействуют на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения. Кресло - коляска оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла - коляски с Получателем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла- коляски.

Кресло – коляска исправно в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла - коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов, и статических нагрузок.

В комплект кресла – коляски входит эксплуатационная документация, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла - коляски в течение срока службы.

Требования гарантийным срокам.

Поставщик гарантируют, что ТСР, поставляемое по настоящему Контракту, является новым, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 24 месяца и начинает действовать со дня обеспечения получателя техническим средством реабилитации (подписания поставщиком и получателем акта приема-передачи Товара).

ТСР, потерявшие эксплуатационные свойства в период гарантийного срока по причине наличия дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявившихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании их Получателями в обычных условиях эксплуатации, подлежат замене за счет Поставщика.

Эксплуатация ТСР производится получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.	Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида в течение 20 рабочих дней. В наличии гарантийные талоны, дающие право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования. В гарантийном талоне указан адрес специализированной мастерской, в которую следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей в г. Севастополе.

Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара.

Товар в индивидуальной упаковке. Упаковка товара обеспечивает защиту товара от повреждений, порчи и загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка товара имеет необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение товара осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Наименование, качественные и функциональные характеристики поставляемого товара, а также их количество указаны в Таблице 1.

Таблица №1

| Наименование товара (модель, страна производитель) | Качественные и функциональные характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД 2 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей КОЗ 01.28.07.01.01.12 | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством, имеет следующие функциональные и технические характеристики. Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с ручным приводом с регулируемым углом наклона спинки, жестким сидением. Рама кресло-коляски изготовлена из прочного металла или сплава. Поверхности металлических элементов кресло-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес составляет не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса имеют литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Сидение кресло-коляски на жестком основании. Кресло-коляска имеет возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски откидывается назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки легко демонтируются или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 19 кг. Кресла-коляски поставляются в 6 типоразмерах ширины сиденья в следующем количестве: 38 см +/- 1 см — 4 шт, 40 см +/- 1 см — 4 шт, 43 см +/- 1 см — 20 шт, 45 см +/- 1 см — 30 шт, 48 см +/- 1 см — 42 шт, 50 см +/- 1 см — 20 шт. Маркировка кресла-коляски содержит: -наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный, индивидуальный номер изделия; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 120 |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД 2 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей КОЗ 01.28.07.01.01.12 | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством, имеет следующие функциональные и технические характеристики. Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой. Рама коляски изготовлена из стальных тонкостенных труб и иметь складную конструкцию без применения инструментов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции. Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструмента. Кресло-коляска оборудована системой торможения: имеет рычаги стояночного тормоза слева и справа, обеспечивающие удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресло-коляска имеет сиденье и спинку на твердом основании. Подножки съемные и (или) откидные, регулируемые по длине голени в диапазоне от не менее 400 и не более 510 мм. Наличие ремней-упоров для икроножных мышц. Подлокотники кресло-коляски съемные и (или) откидные, регулируемые по высоте не менее 240 и не более 270 мм. Кресло-коляска оборудована: - подушкой на сиденье толщиной не менее 3 см; - съемным устройством противоопрокидывания с колесной опорой. Кресла-коляски поставляются в 5-ти типоразмерах ширины сиденья в следующем количестве: 405 мм - 10шт, 430 мм — 10 шт, 455 мм — 15 шт, 480 мм — 30 шт, 505 мм — 15 шт. Передние колеса регулируются по вертикали в 2-х положениях, оснащены цельнолитыми шинами; - вилка переднего колеса быстросъемная, без применения инструмента; Диаметр передних колес не менее 20 см. Задние колеса быстросъемные, регулируемые по вертикали в 5-и положениях и по горизонтали в 4-х положениях, оснащены цельнолитыми шинами. Диаметр задних колес не менее 60 см. Грузоподъемность не менее 130 кг. Вес коляски не более 21кг. - Гарантийный срок кресла-коляски должен составлять 24 месяца с момента передачи товара Получателю. Кресло-коляски имеют действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и (или) действующие декларацию о соответствии либо сертификат соответствия поставляемого Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка кресла-коляски содержит: -наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный, индивидуальный номер изделия; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 80 |
|  | ИТОГО | 200 |