Раздел 1

Описание объекта закупки

Поставка кресел-колясок

|  | Наименование Товара | Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ | Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями | Количество Товара, штука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.28.07.01.02.05 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | отсутствует | Кресло-коляска предназначена для передвижения в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Посадочное место на жестком основании имеет возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. Сиденье регулируется по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье регулируется по углу наклона. Сиденье оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья регулируемая в зависимости от длины бедра. Подножка регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Поворотные колеса имеют пневматические/цельнолитые покрышки (для комнатной к/к) и диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса съемные и имеют пневматические/цельнолитые покрышки. Диаметр задних колес не менее 210 мм и не более 290 мм. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. Кресла-коляски имеют следующие технические характеристики и поставляются не менее двух типоразмерах с регулируемыми характеристиками, закрывающими указанные диапазоны: - ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - глубина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм,; - высота спинки, регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; - высота подлокотников, регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм; - длина подножки, регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; - угол наклона спинки, регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья регулируемый в диапазоне не менее 20°; - габаритная ширина кресла-коляски не более 690 мм; - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения не более 29 кг. В комплект поставки кресла-коляски входит: - столик; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | 15 |
| 2 | 01.28.07.02.02.05 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | отсутствует | Кресло-коляска предназначена для передвижения в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Посадочное место на жестком основании имеет возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. Сиденье регулируется по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье регулируется по углу наклона. Сиденье оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья регулируемая в зависимости от длины бедра. Подножка регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Поворотные колеса имеют пневматические/цельнолитые покрышки (прогулочной к/к) (по заявке получателя ТСР) и диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса съемные и имеют пневматические/цельнолитые покрышки. Диаметр задних колес не менее 210 мм и не более 290 мм. Задняя или передняя подвеска рамы кресла- оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. Кресла-коляски имеют следующие технические характеристики и поставляются не менее, чем в двух типоразмерах с регулируемыми характеристиками, закрывающими указанные диапазоны: - ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - глубина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - высота спинки, регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; - высота подлокотников, регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм; - длина подножки регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; - угол наклона спинки, регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья регулируемый в диапазоне не менее 20°; - габаритная ширина кресла-коляски не более 690 мм; - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения не более 29 кг. В комплект поставки кресла-коляски входит: - капюшон; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | 20 |
|  | Итого: |  |  | 35 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых Получателю ТСР, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Поставщик еженедельно предоставляет Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение товара (принятие направления в работу, выдача товара и т.д.).

Требования к функциональным характеристикам.

Кресло-коляски для Получателей ТСР прогулочные и комнатные - техническое средство реабилитации, предназначенное для транспортировки Получателей ТСР с нарушением опорно-двигательного аппарата, для использования в помещениях и на дорогах с твердым покрытием при правильной фиксации тела в положении сидя и полулежа. Коляски обеспечивают Получателю ТСР безопасное, комфортное и стабильное положение, предотвращает дальнейшее развитие костных деформаций. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица.

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

Обслуживание проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации Получателем.

Расходы на эксплуатацию при их возникновении оплачиваются Поставщиком.

Осуществление монтажа и наладки поставляемых кресел-колясок производится Поставщиком.

Обучение Получателей ТСР правилам пользования и обслуживания производится Поставщиком.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов, технических   условий   на    кресла-коляски конкретных типов.

Кресло-коляска    новая (не    бывшая    ранее    в употреблении), свободна от прав третьих лиц.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке должны быть выполнены на русском языке и содержать информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийные обязательства осуществляются в течение гарантийного срока, установленного производителем товара. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Установленный   производителем   гарантийный   срок   эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения Получателем ТСР условий и требований к эксплуатации товара.

При    передаче    Товара, Поставщик   обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации Товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта Товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Объем предоставления гарантий качества:

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателей ТСР осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя ТСР не должен превышать 20 рабочих дней.

Расходы за проезд Получателей ТСР, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Товара до истечения его гарантийного срока, возмещаются за счет средств Поставщика