ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | | | |
| Для выполнения функций по обеспечению получателей слуховыми аппаратами в части описания функциональных и технических характеристик, заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разработанными федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, с учетом антропометрических и социально бытовых особенностей получателей, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности получателей.  Слуховой аппарат – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.  Поставка готовых к использованию слуховых аппаратов должна осуществляться в комплектации:  - стандартный вкладыш – 1 шт.  - элемент питания – 2 шт.  Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей», ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 **«**Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке**»**, ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 8. Методы измерения рабочих характеристик слуховых аппаратов с имитацией рабочих условий», ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 «Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2 cм куб. для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов c ушными вкладышами», ГОСТ Р МЭК 60318-4-2017 «Электроакустика. Имитаторы человеческой головы и уха. Часть 4. Имитаторы внутреннего уха для измерения характеристик телефонов, соединяемых с ухом посредством ушных вкладышей», ГОСТ Р МЭК 61669-2023 «Электроакустика. Определение акустических характеристик слуховых аппаратов по измерениям в реальном ухе»).  Слуховые аппараты должны компенсировать имеющиеся у получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:  -безопасность для кожных покровов;  -эстетичность;  -незаметность, комфортность;  -простота пользования.  Согласно ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» выбор и оценка материалов, которые будут контактировать с тканями организма человека, требуют системного подхода, при котором характеристики всех материалов, входящих в конечный продукт, будут учтены при общей оценке качества разработки изделия.  **Требования к безопасности изделий**  Требования к безопасности изделий регламентируются ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».  Изделия должны быть безопасными для получателя и обслуживающего персонала, допущенного к эксплуатации, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.  В эксплуатационной документации на изделия, при необходимости, должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий.  **Требования к упаковке и отгрузке слуховых аппаратов.**  Изделия (в транспортной упаковке) должны быть устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании, обладать вибропрочностью и ударопрочностью, должны быть исправными после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования и хранения в условиях, предусмотренных ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».  Транспортирование слуховых аппаратов, проводят по группе 5 ГОСТ 15150-69 раздел 10 пункт 8.1. крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.  При транспортировании, хранении, работе в условиях нормальной эксплуатации и техническом обслуживании согласно инструкции изготовителя Изделия не должны создавать опасностей.  **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества слуховых аппаратов**  Слуховые аппараты должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, свидетельствующее о качестве и безопасности Товара, предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации.  При передаче Товара Получателям Поставщик должен произвести настройку слуховых аппаратов (самостоятельно или с помощью соисполнителя по договору), обучить получателя правилам пользования слуховым аппаратом, обеспечить инструктаж и консультативную помощь.  При передаче Товара Получателям Поставщиком должны предоставляться гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны указываться адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.  Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара Получателем. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.  В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.  Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).  Срок службы Товара должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».  Поставщик обеспечивает поступление Товара в Рязанскую область, по наименованию, в количестве и в сроки, определенные заявкой.  Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:  - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;  - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".  Порядок поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.  Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.  Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» ноября 2024 года. | | | |
| Наименование | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Гарантийный срок (мес.) | Ед. изм. |
| 17-01-01. Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Должен иметь:  - диапазон частот: не более 200 Гц - не менее 4800 Гц;  - максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 139 дБ;  - максимальное усиление не менее 78 дБ;  - регулятор громкости;  - телефонную катушку;  - регулировку ВУЗД;  - регулировку ТВЧ (тембра высоких частот);  - регулировку ТНЧ (тембра низких частот);  - переключатель программ;  - аудиовход. | Не менее 12 | Шт. |
| 17-01-02. Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Должен иметь:  - диапазон частот: не более 200 Гц - не менее 4700 Гц;  - максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 135 дБ;  - максимальное усиление не менее 70 дБ;  - регулятор громкости;  - телефонную катушку;  - регулировку ВУЗД;  - регулировку ТНЧ (тембра низких частот);  - переключатель М-Т. | Не менее 12 | Шт. |
| 17-01-03. Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Должен иметь:  - диапазон частот: не более 100 Гц - не менее 6000 Гц;  - максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 125 дБ;  - максимальное усиление не менее 52 дБ;  - регулятор громкости;  - регулировка АРУ по выходу;  - регулировку ТНЧ (тембра низких частот);  - переключатель М-Т. | Не менее 12 | Шт. |
| 17-01-04. Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности | Должен иметь:  - диапазон частот: не более 100 Гц - не менее 6500 Гц;  - максимальный ВУЗД 90 должен быть не более 125 дБ;  - максимальное усиление не менее 55 дБ;  - регулировка ТНЧ (тембра низких частот). | Не менее 12 | Шт. |
| 17-01-05. Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Должен иметь:  - количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 16;  - количество программ прослушивания: не менее 4;  - диапазон частот: не более 100Гц - не менее 6200Гц;  - максимальный ВУЗД 90 не менее 139 дБ;  - максимальное усиление не менее 78 дБ;  - частотную компрессию (перенос высокочастотных неслышимых звуков в слышимую низкочастотную область);  - систему подавления шума;  - бинауральную координацию;  - бинауральную систему подавления обратной связи (включая динамическое подавление обратной связи без снижения усиления);  - автоматическую адаптивную направленность;  - аудиовход;  - детскую настройку в зависимости от возраста ребенка;  - программу авто-телефона;  - возможность беспроводной настройки.  Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, звуковая индикация разряда батарейки, переключения программ. | Не менее 12 | Шт. |
| 17-01-05. Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Должен иметь:  - количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 4;  - количество программ прослушивания: не менее 3;  - диапазон частот: не более 100Гц – не менее 4800Гц;  - максимальный ВУЗД 90 не менее 139 дБ;  - максимальное усиление не менее 81 дБ;  - систему шумоподавления;  - автоматическую адаптивную направленность;  - программа авто-телефона;  - регулятор громкости;  - аудиовход.  Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, звуковая индикация разряда батарейки, переключения программ. | Не менее 12 | Шт. |
| 17-01-06. Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Должен иметь:  - количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 16;  - количество программ прослушивания: не менее 4;  - диапазон частот: не более 100Гц – не менее 5700Гц;  - максимальный ВУЗД 90 не более 135 дБ;  - максимальное усиление не менее 65 дБ;  - бинауральную координацию;  - систему подавления обратной связи;  - автоматическую адаптивную направленность;  - систему шумоподавления;  - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков;  - возможность беспроводной настройки и управления;  - программу авто-телефона;  - аудиовход.  Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, звуковая индикация разряда батарейки, переключения программ. | Не менее 12 | Шт. |
| 17-01-06. Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Должен иметь:  - количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 6;  - количество программ прослушивания: не менее 3;  - диапазон частот: не более 100Гц – не менее 6120Гц;  - максимальный ВУЗД 90 не менее 134 дБ;  - максимальное усиление не более 67 дБ;  - динамическую обработку звука;  - систему направленных микрофонов;  - динамическое подавление обратной связи;  - систему шумоподавления;  **-** раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков;  - программу авто-телефона;  - аудиовход.  Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, звуковую индикацию разряда батарейки, переключения программ. | Не менее 12 | Шт. |
| 17-01-07. Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Должен иметь:  - количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 6;  - количество программ прослушивания: не менее 3;  - диапазон частот: не более 100Гц – не менее 6000Гц;  - максимальный ВУЗД 90 не более 128 дБ;  - максимальное усиление не менее 58 дБ;  - динамическое подавление обратной связи;  - фиксированную направленность микрофонов;  - общее усиление, раздельное усиление тихих и громких звуков;  - систему шумоподавления;  - аудиовход.  Программируемые опции: звуковую индикацию регулировки громкости, разряда батарейки, переключения программ, режим телефонной катушки. | Не менее 12 | Шт. |