Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки:** поставка кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных (далее по тексту – кресло-коляска, товар).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер вида ТСР, наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018 г./ОКПД 2/наименование по коду ОКПД2/наименование по коду КТРУ/КТРУ** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** | **Единица измерения** |
| 1 | 7-01-02  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | **Кресло-коляска комнатная, оснащенная набором инструмента, тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, рекомендована в том числе для больных ДЦП.**  Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь крестообразную конструкцию трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность при эксплуатации.  Покрытие рамы для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь три типа жесткости, рычаги тормозных механизмов должны быть установлены на ручках для толкания. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 37, не более 39*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | литые полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | литые полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/-3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/-9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/-8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 7-01-02  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | **Кресло-коляска комнатная, оснащенная набором инструмента, тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, рекомендована в том числе для больных ДЦП.**  Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь крестообразную конструкцию трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность при эксплуатации.  Покрытие рамы для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь три типа жесткости, рычаги тормозных механизмов должны быть установлены на ручках для толкания. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 42, не более 44*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | литые полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | литые полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/-3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/-9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/-8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **3** | 7-01-02  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | **Кресло-коляска комнатная, оснащенная набором инструмента, тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, рекомендована в том числе для больных ДЦП.**  Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь крестообразную конструкцию трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность при эксплуатации.  Покрытие рамы для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь три типа жесткости, рычаги тормозных механизмов должны быть установлены на ручках для толкания. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 45, не более 46*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | литые полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | литые полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/-3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/-9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/-8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **4** | **7-01-02**  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | **Кресло-коляска комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой, регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для больных ДЦП.** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 3 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь не менее трех типов жесткости, рычаги должны устанавливаться на ручках для толканиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество страховочных устройств от опрокидывания, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки страховочных устройств от опрокидывания (по высоте), см | +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кнопочная фиксация страховочных устройств от опрокидывания | не менее чем в 5 положениях с функцией отведения вверх для преодоления препятствий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики  Поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | Не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 37, не более 39*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 47,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | Не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вид регулировки угла наклона спинки | По ступенчатая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона спинки, градус | Не менее чем до 30 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация спинки | Не менее чем в четырех положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди и сзади, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | **7-01-02**  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | **Кресло-коляска комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой, регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для больных ДЦП.** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 3 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь не менее трех типов жесткости, рычаги должны устанавливаться на ручках для толканиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество страховочных устройств от опрокидывания, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки страховочных устройств от опрокидывания (по высоте), см | +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кнопочная фиксация страховочных устройств от опрокидывания | не менее чем в 5 положениях с функцией отведения вверх для преодоления препятствий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики  Поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | Не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 42, не более 44*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | Литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 47,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | Не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вид регулировки угла наклона спинки | Поступенчатая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона спинки, градус | Не менее чем до 30 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация спинки | Не менее чем в четырех положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди и сзади, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | **7-01-02**  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | **Кресло-коляска комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой, регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для больных ДЦП.** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 3 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь не менее трех типов жесткости, рычаги должны устанавливаться на ручках для толканиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество страховочных устройств от опрокидывания, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки страховочных устройств от опрокидывания (по высоте), см | +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кнопочная фиксация страховочных устройств от опрокидывания | не менее чем в 5 положениях с функцией отведения вверх для преодоления препятствий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал Подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики  поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | Не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 45, не более 46*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | Литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 47,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | Не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вид регулировки угла наклона спинки | Поступенчатая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона спинки, градус | Не менее чем до 30 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация спинки | Не менее чем в четырех положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди и сзади, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **7** | **7-02-02**  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | **Кресло-коляска прогулочная, оснащенная набором инструмента, насосом, тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, рекомендована в том числе для больных ДЦП.**  Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь три типа жесткости, рычаги тормозных механизмов должны быть установлены на ручках для толкания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики  поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | Не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 37, не более 39*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/-3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/-9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/-8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **8** | **7-02-02**  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | Кресло-коляска прогулочная, оснащенная набором инструмента, насосом, тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, рекомендована в том числе для больных ДЦП. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 4 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь три типа жесткости, рычаги тормозных механизмов должны быть установлены на ручках для толкания. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики  поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | Не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 40, не более 41*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/-3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/-9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/-8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **9** | **7-02-02**  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | Кресло-коляска прогулочная, оснащенная набором инструмента, насосом, тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, рекомендована в том числе для больных ДЦП.  Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь три типа жесткости, рычаги тормозных механизмов должны быть установлены на ручках для толкания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики  поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | Не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 45, не более 46*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/-3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/-9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/-8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **10** | **7-02-02**  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | **Кресло-коляска прогулочная, оснащенная набором инструмента, спинкой, регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для больных ДЦП.** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 3 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь не менее трех типов жесткости, рычаги должны устанавливаться на ручках для толканиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество страховочных устройств от опрокидывания, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки страховочных устройств от опрокидывания (по высоте), см | +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кнопочная фиксация страховочных устройств от опрокидывания | не менее чем в 5 положениях с функцией отведения вверх для преодоления препятствий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики  Поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | Не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 37, не более 39*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 47,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | Не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вид регулировки угла наклона спинки | По ступенчатая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона спинки, градус | Не менее чем до 30 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация спинки | Не менее чем в четырех положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди и сзади, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **11** | **7-02-02**  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | **Кресло-коляска прогулочная, оснащенная набором инструмента, спинкой, регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для больных ДЦП.** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 3 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь не менее трех типов жесткости, рычаги должны устанавливаться на ручках для толканиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество страховочных устройств от опрокидывания, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки страховочных устройств от опрокидывания (по высоте), см | +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кнопочная фиксация страховочных устройств от опрокидывания | не менее чем в 5 положениях с функцией отведения вверх для преодоления препятствий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики  Поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | Не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 42, не более 44*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 47,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | Не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вид регулировки угла наклона спинки | По ступенчатая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона спинки, градус | Не менее чем до 30 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация спинки | Не менее чем в четырех положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди и сзади, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **12** | **7-02-02**  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36802&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | **Кресло-коляска прогулочная, оснащенная набором инструмента, спинкой, регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для больных ДЦП.** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями самостоятельно или с посторонней помощью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 3 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулировок установки приводных колес, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система торможения | Товар должен быть оборудован тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь не менее трех типов жесткости, рычаги должны устанавливаться на ручках для толканиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество страховочных устройств от опрокидывания, шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки страховочных устройств от опрокидывания (по высоте), см | +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кнопочная фиксация страховочных устройств от опрокидывания | не менее чем в 5 положениях с функцией отведения вверх для преодоления препятствий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подголовник | Товар должен быть оснащен подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен иметь анатомическую форму. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал подголовника | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материалы | Материалы, применяемые для изготовления, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Боковые поддержки корпуса | Товар должен быть оснащен боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя, иметь функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики  Поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сиденья, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обивка сиденья | Не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 45, не более 46*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота спинки, см | не менее 47,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подголовника по высоте от края спинки, см | от 18 до 41 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина опоры подголовника, см | Не менее 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вид регулировки угла наклона спинки | По ступенчатая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона спинки, градус | Не менее чем до 30 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация спинки | Не менее чем в четырех положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка боковых поддержек корпуса (по высоте от сиденья), см | от 22 до 39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка расстояния между боковыми поддержками, см | не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка подлокотников по высоте (от исходного положения), мм | не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 48 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди и сзади, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация | Товар должен быть укомплектован ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к пожарной безопасности | Используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **13** | **7-01-03**  Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000008](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36856&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на заднее колесо, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно или с посторонней помощью в условиях помещения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Привод для управления одной рукой | Может переставляться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя.  В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции  трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем на +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сидения, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 47 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность кресла-коляски, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес кресла-коляски (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 18 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 40, не более 41*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020,  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **14** | **7-01-03**  Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000008](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36856&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на заднее колесо, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно или с посторонней помощью в условиях помещения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Привод для управления одной рукой | Может переставляться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя.  В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции  трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем на +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сидения, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 47 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность кресла-коляски, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес кресла-коляски (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 18 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 42, не более 44*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020,  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **15** | **7-01-03**  Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000008](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36856&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на заднее колесо, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно или с посторонней помощью в условиях помещения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Привод для управления одной рукой | Может переставляться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя.  В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции  трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | литые  полиуретановые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем на +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сидения, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 47 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность кресла-коляски, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес кресла-коляски (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 18 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 45, не более 46*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020,  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **16** | **7-02-04**  Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000008](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36856&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на заднее колесо, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно или с посторонней помощью на улице. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Привод для управления одной рукой | Может переставляться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя.  В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции  трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | надувные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | надувные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем на +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сидения, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 47 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность кресла-коляски, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес кресла-коляски (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 18 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 40, не более 41*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020,  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **17** | **7-02-04**  Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000008](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36856&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на заднее колесо, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно или с посторонней помощью на улице. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Привод для управления одной рукой | Может переставляться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя.  В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции  трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | надувные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | надувные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем на +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сидения, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 47 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность кресла-коляски, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес кресла-коляски (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 18 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 42, не более 44*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020,  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **18** | **7-02-04**  Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  [30.92.20.000-00000008](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=36856&backUrl=)  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на заднее колесо, складная | Описание объекта закупки | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений при перемещениях. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. |
| Описание объекта закупки 1 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно или с посторонней помощью на улице. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 2 | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Привод для управления одной рукой | Может переставляться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя.  В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обод приводных колес | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть изготовлены из алюминия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции  трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность складывания (раскладывания) | без применения инструментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функционально-технические характеристики поворотных и приводных колес | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Приводные колеса должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал спинки и сиденья | Высококачественная синтетическая ткань (нейтральная термически и химически), армированная нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка глубины сиденья (в зависимости от длины бедра) | не менее чем в 3-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подножки | Подножки должны легко демонтироваться, при необходимости легко отводиться внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Подлокотники должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладки подлокотников | Вспененная резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Многофункциональный адаптер | Товар должен быть снабжен многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски не менее чем в 16 позициях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка позиций вилки поворотного колеса | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 15, не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр приводных колес, см | не менее 57, не более 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрышки поворотных колес | надувные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки приводных колес | надувные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки, см | не менее 42,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка спинки (по высоте), см | не менее чем на +/- 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки глубины сидения, см | не менее +/- 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников, см | не менее 27, не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте опор подножек, см | от 36 до 47 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по углу наклона опор подножек, градус | плавная регулировка по углу наклона не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья спереди, см | не менее +/- 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение высоты сиденья сзади, см | не менее +/- 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение угла наклона сиденья, градус | от минус 5 до 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы | не менее чем в двух положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изменение длины колесной базы (посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами), см | не менее +/- 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье, см | не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность кресла-коляски, кг | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес кресла-коляски (без дополнительного оснащения и без подушки), кг | не более 18 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина сиденья, см | ***не менее 45, не более 46*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020,  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки 1 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно или с посторонней помощью на улице. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*\*Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик): в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики в КТРУ отсутствуют, что не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.*

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара получателем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Функциональные и качественные характеристики товара должны обеспечивать Пользователю возможность пользования товаром в течение установленного срока службы для данного вида технического средства реабилитации, который составляет:

-на кресло-коляску с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатную (для инвалидов и детей-инвалидов) – не менее 6 лет;

-на кресло-коляску с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочную (для инвалидов и детей-инвалидов) – не менее 4 лет;

- на кресло-коляску с ручным приводом для управления одной рукой комнатную (для инвалидов и детей-инвалидов) - не менее 6 лет;

- на кресло-коляску с приводом для управления одной рукой прогулочную (для инвалидов и детей-инвалидов) – не менее 4 лет.

**Требования к гарантийному сроку товара:** гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски должен составлять 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой для обеспечения гарантийного ремонта.

Гарантийный ремонт или замена товара в связи с обеспечением товаром ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

**Место и порядок поставки Товара:** Алтайский край, г. Барнаул, по месту жительства Получателя или (по выбору Получателя) в пункте(ах) выдачи Поставщика.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, ***но не позднее - «15» ноября 2024 года включительно***.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям 5 (пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей из числа лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, ***но не позднее «15» ноября 2024 года включительно***.