Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению ортезами - туторами в 2025 году.

КБК 797 10 03 04 401 39570 323

ОКПД 32.50.22.123

ОКВЭД 32.50

КОЗ 03.28.08.09.44

КОЗ 03.28.08.09.46

КОЗ 03.28.08.09.48

ОКПД 32.50.22.124

ОКВЭД 32.50

КОЗ 03.28.08.09.49

КОЗ 03.28.08.09.51

КОЗ 03.28.08.09.52

КОЗ 03.28.08.09.54

Предмет Государственного контракта - Выполнение работ по обеспечению ортезами-туторами в 2025 году.

Наименование изделия в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»).

Номер вида технического средства реабилитации (изделия):

| Наименование ортеза | Технические и функциональные характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 8-09-44 Тутор на лучезапястный сустав 8-09-46 Тутор на локтевой сустав 8-09-48 Тутор на всю руку | Туторы верхних конечностей предназначены для фиксации сегментов верхних конечностей, коррекции патологических установок, предупреждения деформаций, обеспечения разгрузки. Туторы могут быть изготовлены правого и левого исполнения. Гильза тутора изготавливается из композиционного материала на полиуретановом связующем, армированного углетканью и трикотажной трубкой на основе полимерных материалов и усиливаться шинами из углеткани на полиуретановом связующем. При достаточной жесткости допускается выполнение гильзы тутора без усиления. При назначении туторов безнагрузочных (на сон) гильза тутора должна выполняться без усиления шинами из углеткани. Допускается изготовление туторов из других полимерных материалов, разрешенных к применению. Манжетное крепление и гильза тутора обеспечивают надежное удержание сегментов конечностей. Конструкция тутора обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации. Внутренние геометрические размеры тутора соответствуют конфигурации верхних конечностей с погрешностью не более 3%. Тутор должен обеспечивать срок службы на протяжении времени его назначения. Тутор должен быть ремонтопригодным в течение установленного срока службы. Модификация тутора определяется врачом — ортопедом предприятия - изготовителя. | 10 6 16 |
| 8-09-49 Тутор на голеностопный сустав 8-09-51 Тутор на коленный сустав 8-09-52 Тутор на тазобедренный сустав 8-09-54 Тутор на всю ногу | Туторы нижних конечностей предназначены для фиксации сегментов нижних конечностей, коррекции паталогических установок, предупреждения деформаций, обеспечения разгрузки. Туторы правого и левого исполнения, взрослые и детские. Гильза тутора должна изготавливаться из композиционного материала на полиуретановом связующем, армированного углетканью и трикотажной трубкой на основе полимерных материалов и усиливаются шинами из углеткани на полиуретановом связующем. При достаточной жесткости допускается выполнение гильзы тутора без усиления. При назначении туторов без нагрузочных (на сон) гильза тутора должна выполняться без усиления шинами из углеткани. Допускается изготавливать туторы из других полимерных материалов, разрешенных к применению. Манжетное крепление и гильза тутора должны обеспечивать надежное удержание сегментов конечностей. Конструкция тутора должна обеспечивать удобства пользования им при эксплуатации. Внутренние геометрические размеры тутора должны соответствовать конфигурации нижней конечности с погрешностью не более 3%. Модификация тутора должна определяться врачом-ортопедом протезно-ортопедического предприятия индивидуально. Тутор должен обеспечивать срок службы не менее одного года. Тутор должен быть ремонтопригодным в течение установленного срока службы. | 48 15 1 38 |

Требования к качеству работ

Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации:

ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний",

ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro",

ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование сенсибилизирующего действия",

ГОСТ ISO 10993-11-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия"

ГОСТ  ISO 10993-1-2021  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»,

Требования к сроку предоставления гарантии качества

Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок службы туторов ортопедических — 12 месяцев.

В течение указанного гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт или замену изделия, взамен преждевременно вышедшего из строя, при соблюдении условий эксплуатации.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке и транспортированию

В комплект ортеза должны входить: ортез – 1(2) шт., памятка по обращению с изделием - 1 экз.

Маркирование ортеза проводится этикеткой, напечатанной типографским способом. К каждому ортезу этикетку крепят на шнуровке. На этикетке должны быть указаны: товарный знак предприятия-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя и его почтовый адрес, наименование изделия, номер заказа, штамп ОТК, дата изготовления (месяц, год).

При отправке по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – на территории проживания - Камчатский край, по месту изготовления изделий, при необходимости, по решению Фонда, по месту жительства.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.

Осуществлять прием Получателя (или его представителей) по всем вопросам изготовления, выдачи и выполнения гарантийного ремонта изделия на территории проживания – Камчатский край, при необходимости, по решению Фонда, по месту жительства. В случае необходимости должен обеспечиваться выезд непосредственно по месту жительства.

Прием Получателей должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 36 (тридцати шести) часов в неделю, при этом, время работы должно попадать в интервал с 8:00 до 18:00. Организационный пункт (пункты) должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателя, а также должны быть обеспечены условия доступности, указанные организационные мероприятия должны быть осуществлены на момент заключения государственного контракта.

Звонки с номеров Камчатского края должны быть бесплатными для Получателя, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателя в виде предоставления для звонков Получателю телефонного номера оператора сотовой (мобильной) связи, либо телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Камчатского края; исключается возможность взимания оплаты за звонки Исполнителем.

Для звонков Получателя, должен быть выделен телефонный номер, телефон должен быть указан в государственном контракте.

Срок выполнения работ по 01.09.2025 г. (включительно).

Срок выполнения работ Исполнителем с момента обращения Получателя с направлением: не более 60 дней.