ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: выполнение в 2025 году работ по изготовлению технических средств реабилитации – протезов верхних конечностей.

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: с 09.01.2025 г. по 30.11.2025 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием), изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенным исключительно для личного использования, в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Поскольку объем выполняемых работ определить невозможно, Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций органов управления государственными внебюджетными фондами определяет начальные цены единиц работ, начальную сумму цен единиц работ, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цены единиц работ (часть 24 статьи 22 Федерального закона).

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, гарантии качества

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТа Р ИСО 9999-2019, ГОСТа Р 51819-2022.

Протезирование конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов верхних конечностей получателя с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру получателя и должна быть предназначена для размещения в нем культи, пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие получателя с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций.

Косметическая кисть должна быть предназначена для восполнения внешнего вида утраченной кисти и не должна иметь двигательных функций.

Многофункциональная кисть должна иметь конструкцию, которая позволяет выполнять несколько видов захвата.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Упаковка протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5).

Работы по изготовлению для получателей протезов верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

При необходимости должна осуществляться отправка протезов к месту нахождения получателей.

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену, ремонт изделия бесплатно.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания акта сдачи-приемки работ получателем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

| № п/п | Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) | Технические и функциональные характеристики | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-01-02. Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический. Назначают при ампутации или врожденном дефекте верхних конечностей в пределах кисти, после вычленения в лучезапястном суставе. Кисть косметическая, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должна быть: - из ПВХ; - из пластизоля. Конструкция кисти должна позволять производить установку пальцев в физиологическое сомкнутое (разомкнутое) положение пассивно здоровой рукой или приспособительными движениями. Приемная гильза (полость) должна быть из материала композиционного и должна подгоняться в соответствии с индивидуальными особенностями культи. Крепление, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - за счет формы приемной полости; - при помощи застежки-молнии; - застежки «контакт». Комплектность протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5), согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). | 3 месяца |
| 2 |  |  |  |
| 3 | 8-01-03. Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический. Управление функциями протеза должно осуществляться пассивно здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями пользователя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, протез должен комплектоваться кистью косметической: - силиконовой; - из ПВХ; - из пластизоля. Гильза предплечья должна изготавливаться по слепку с культи пользователя. Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - слоистый пластик; - кожа. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, кисть косметическая должна быть: - с адаптером в запястье для присоединения к гильзе предплечья; - без адаптера. По желанию получателя крепление должно быть: - за счет формы приемной гильзы; - индивидуальное; - подгоночное. Комплектность протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5), согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). | 7 месяцев |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 8-01-04. Протез плеча косметический | Протез плеча косметический. Управление функциями протеза должно осуществляться пассивно здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями пользователя. Протез должен комплектоваться кистью, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя: - из ПВХ; - из пластизоля. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, кисть косметическая должна быть: - с адаптером в запястье для присоединения к ротационному фланцу; - без адаптера. Протез должен комплектоваться гильзой предплечья, соединенной с гильзой плеча металлическими шинами. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, гильза плеча должна быть индивидуальная (выполненная по слепку с культи пользователя) или унифицированная по размерам культи. Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По желанию получателя протез должен быть: - с облицовкой пенополиуретаном; - без облицовки. Крепление должно быть подгоночное под индивидуальные особенности пользователя. Комплектность протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5), согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 8-02-01. Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий. Должен состоять из: гильзы кисти, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам предплечья с приемником для присоединения рабочих насадок с цилиндрическим хвостовиком, комплекта рабочих насадок (не менее 2 рабочих насадок), крепления. Должен быть без кисти. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пользователя). Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - слоистый пластик; - кожа. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, внутренняя полость приемной гильзы должна: - смягчаться вкладной гильзой из эластичного термопласта; - должна быть без вкладной гильзы. Крепление гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть при помощи: - шнуровки; - штрипок; - застежки «контакт». Комплектность протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5), согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 8-02-02. Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий. Должен состоять из гильзы предплечья, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам предплечья с приемником для присоединения рабочих насадок с цилиндрическим хвостовиком, комплекта рабочих насадок (не менее 2 насадок), крепления. Должен быть без кисти. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пользователя). Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - слоистый пластик; - кожа. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, внутренняя полость приемной гильзы должна смягчаться вкладной гильзой из эластичного термопласта. Крепление гильзы по желанию получателя должно быть при помощи: - шнуровки - штрипок - застежки «контакт». Крепление протеза, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - индивидуальное; - подгоночное под индивидуальные особенности пользователя. Комплектность протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5), согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | 8-02-03. Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий. Должен состоять из гильзы плеча, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам плеча с приемником для присоединения рабочих насадок с цилиндрическим хвостовиком, комплекта рабочих насадок (не менее 2 насадок), крепления. Должен быть без кисти. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пользователя). Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - слоистый пластик; - кожа. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, внутренняя полость приемной гильзы должна: - смягчаться вкладной гильзой из эластичного термопласта; - должна быть без вкладной гильзы. Крепление протеза, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - индивидуальное; - подгоночное. Комплектность протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5), согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 | 8-03-02. Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный. С тяговым управлением. Протез должен состоять из искусственной активной кисти с гибкой тягой, гильзы предплечья, крепления, косметической оболочки. Гильза предплечья должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи пользователя. Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - слоистый пластик; - кожа. Искусственная кисть должна присоединяться к гильзе предплечья с помощью ротационного фланца. Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть: - силиконовая; - из ПВХ; - из пластизоля; - латексная. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, крепление должно быть: - индивидуальное; - подгоночное под индивидуальные особенности пользователя. Комплектность протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5), согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 | 8-03-03. Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча. Активный. С тяговым управлением. Должен состоять из искусственной активной кисти с гибкой тягой, пассивной ротацией, узла локоть-предплечье, гильзы плеча, крепления, косметической оболочки. Узел локоть-предплечье должен быть активный с многоступенчатой фиксацией локтя. Кисть должна присоединяться к узлу локоть-предплечье с помощью ротационного фланца. Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть: - силиконовая; - из ПВХ; - из пластизоля; - латексная. Гильза плеча должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи пользователя. Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - слоистый пластик; - кожа. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, крепление должно быть: - индивидуальное; - подгоночное. Комплектность протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5), согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 | 8-05-02. Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез после вычленения плеча функционально-косметический. Управление функциями протеза должно осуществляться пассивно здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями пользователя. По показаниям протез комплектуется кистью косметической силиконовой. По показаниям кисть косметическая должна быть: - с адаптером в запястье для присоединения к ротационному фланцу - без адаптера. По медико-техническим показаниям протез должен комплектоваться: - узлом локоть-предплечье пассивным с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча; - гильзой предплечья, соединенной с гильзой плеча металлическими шинами. Приемная гильза (наплечник) изготавливается по слепку с культи пользователя. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, материал приемной гильзы должен быть: - литьевой слоистый пластик; - кожа. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, внутренняя полость приемной гильзы смягчается вкладной гильзой из эластичного термопласта. Гильза плеча унифицированная из литьевого слоистого пластика. По желанию получателя протез должен быть: - с облицовкой пенополиуретаном; - без облицовки. Крепление протеза должно быть индивидуальное. Комплектность протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5), согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). |  |
| 18 |  |  |  |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов Подрядчика для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Подрядчиком.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).