**Описание объекта закупки ЭА.54-24**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации: систем для нефростомии, катетеров для уретрокутанеостомы для обеспечения ими в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| Система (с катетером) для нефростомии (КТРУ: 32.50.13.110-00003233 - Катетер нефростомический) | Система (с катетером) для нефростомии. Катетер для ЧПНС (чрескожной пункционной нефростомии), однопетлевой, длина не менее 27 см не более 40 см, диаметр по потребности заказчика (различные диаметры для индивидуального подбора Получателям), 6 боковых отверсти на петле, торцевое отверстие, градуировка на катетере по сантиметрам, материал термопластичный рентгенконтрастный полимер имеющий двухслойную структуру, коннектор-трубка с запирающим краником и с замком Луэра с одной стороны и универсальным переходником к мочеприемнику с другой стороны, длина от не менее 20 см и не более 30 см, материал ПВХ. Силиконовая муфта для фиксации катетера. | 55 |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы. Различных размеров. Катетер должен быть изготовлен из полимерного материала. Должен использоваться для отведения мочи через уретерокутанеостому. Должен иметь дистальные отверстия, овальный или круглый фланец для крепления к коже. Длина не менее 40 см. Различных типов. Катетер должен быть стерилен и должен находиться в индивидуальной упаковке. | 184 |
| ИТОГО: |  | **239** |

**Требования к безопасности товара**

Технические средства реабилитации ГОСТР 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения включает:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Срок годности технических средств реабилитации на момент выдачи должен быть не менее 1 года.