Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2024 году кресел-колясок с ручным приводом для управления одной рукой комнатных и прогулочных  в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2/ Наименование и код позиции КТРУ | Вид и наименование технических средств реабилитации* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000043- Кресло-коляска механическая | 7-01-03 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная | Назначение | Комнатная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥33 и ≤ 38,5 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥100 и ≤ 150 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 38 (±) 0,5 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | литые полиуретановые |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | литые |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 2 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041- Кресло-коляска механическая | 7-01-03 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная | Назначение | Комнатная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥39 и ≤ 45,5 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 40 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | литые полиуретановые |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | литые |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 3 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041- Кресло-коляска механическая | 7-01-03 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная | Назначение | Комнатная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥39 и ≤ 45,5 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 43 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | литые полиуретановые |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | литые |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 4 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039- Кресло-коляска механическая | 7-01-03 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная | Назначение | Комнатная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥46 и ≤ 55 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 46,5 (±) 0,5 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | литые полиуретановые |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | литые |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы. | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 5 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039- Кресло-коляска механическая | 7-01-03 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная | Назначение | Комнатная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥46 и ≤ 55 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 48 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | литые полиуретановые |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | литые |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 6 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039- Кресло-коляска механическая | 7-01-03 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная | Назначение | Комнатная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥46 и ≤ 55 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 50 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | литые полиуретановые |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | литые |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 7 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000043- Кресло-коляска механическая | 7-02-04 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная | Назначение | Прогулочная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥33 и ≤ 38,5 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥100 и ≤ 150 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 38 (±) 0,5 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее чем 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более чем 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 8 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041- Кресло-коляска механическая | 7-02-04 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная | Назначение | Прогулочная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥39 и ≤ 45,5 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 40 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее чем 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более чем 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 9 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041- Кресло-коляска механическая | 7-02-04 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная | Назначение | Прогулочная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥39 и ≤ 45,5 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 43 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее чем 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более чем 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 10 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039- Кресло-коляска механическая | 7-02-04 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная | Назначение | Прогулочная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥46 и ≤ 55 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 46,5 (±) 0,5 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее чем 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более чем 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 11 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039- Кресло-коляска механическая | 7-02-04 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная | Назначение | Прогулочная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥46 и ≤ 55 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 48 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее чем 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более чем 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |
| 12 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039- Кресло-коляска механическая | 7-02-04 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная | Назначение | Прогулочная |  | шт |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья, см. | ≥46 и ≤ 55 |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона пожножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 50 (±) 1 см |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием, устойчивый к дезинфекции и покрытый высококачественной порошковой краской |  |  |
|  |  |  | Вид рамы | высокопрочная, крестообразная конструкция, обеспечивающая надежность и стабильность при эксплуатации, без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид привода кресла - коляски | ручной от обода колеса |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вилка поворотного колеса |  | не менее 4 позиций установки положения колеса. |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | пневматические |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | не менее 57 см. и не более 62 см. |  |
|  |  |  | Привод для управления одной рукой | на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой |  |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не менее 42,5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка высоты спинки |  | не менее (±) 5 см. |  |
|  |  |  | Регулировка глубины сиденья |  | регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидываются назад и регулируются по высоте |  |  |
|  |  |  | Длина подлокотников |  | не менее 27 см. и не более 30 см. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | изготовлены из вспененной резины |  |  |
|  |  |  | Подножки | быстросъемные, поворотные, просто отводятся внутрь рамы без демонтажа |  |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по углу наклона | плавная | не менее 10 градусов |  |
|  |  |  | Регулировка опор подножек по высоте |  | От не менее 36 см (±) 1 см., до не менее 47 см (±) 1 см. |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер | расположен на приводном колесе, обеспечивает индивидуальные регулировки | не менее 16 позиций |  |
|  |  |  | Регулировка высоты сиденья |  | спереди в диапазоне не менее 3 см. и сзади в диапазоне не менее 9 см. |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона сиденья | от минус 5 градусов до 15 градусов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка длины колесной базы | осуществляется посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см. |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | не менее чем 5 см |  |
|  |  |  | Cтраховочное устройство от опрокидывания | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес коляски без дополнительного оснащения и без подушки |  | не более чем 18 кг. |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |  |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и  составляет на кресло-коляску с ручным приводом для управления одной рукой, прогулочную – 4 года, комнатную – 6 лет.

**Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

В описание объекта закупки для ТСР: 7-01-03 Кресло-коляска с ручным приводом, для управления одной рукой комнатная и  7-02-04 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой, прогулочная сформировано на основании базовых характеристик и описания моделей кресел-колясок, которые есть у нескольких производителей на рынке, и которые позволят удовлетворить потребности Получателей, которых планируется обеспечить по результатам данной закупки.

Количество поставляемых товаров невозможно определить в соответствии с ч.24 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Требования к качеству, безопасности, упаковке и транспортированию Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность» и ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола помещения, одежды и кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Они должны быть разрешены к применению Минздравом России (п.9.7.2. ГОСТ Р 51083-2021).

Материалы, контактирующие с телом пользователя и/или сопровождающего, должны отвечать требованиям биологической переносимости, установленным в ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», и могут быть применены для изготовления кресел-колясок только при наличии результатов токсикологических исследований, подтверждающих токсикологическую и санитарно-химическую безопасность этих материалов (п.9.7.3  ГОСТ Р 51083-2021).

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86,  ГОСТ 9.302-88 (п. 9.7.4 ГОСТ Р 51083-2021) .

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности, кресел-колясок должны быть гладкими, а также чистыми от заусенцев и острых кромок. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту для  предотвращения травм и/или повреждений (п.11.7 ГОСТ Р 51083-2021).

Элементы кресел-колясок с мягкой обивкой (например, сиденья, спинки, противопролежневые подушки и т. п.) должны быть стойкими к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела» (п.11.3 ГОСТ Р 51083-2021).

В соответствии с п.7.3.2. ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования» все регулируемые размеры кресла-коляски, как можно ближе должны быть установлены к контрольным значениям настройки согласно табл.1.

Подвижные колеса кресла-коляски (в случае их применения в конструкции кресла-коляски) должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна свободно, без заеданий (п.9.3.7 ГОСТ Р 51083-2021).

На шинах колес кресел-колясок должна быть нанесена маркировка их размеров (п.17.2 ГОСТ Р 51083-2021).

Документация, предоставляемая изготовителем кресел-колясок, в соответствии с п.16.1.1 ГОСТ Р 51083-2021 должна быть выполнена на официальном языке страны, в которую экспортируются кресла-коляски, и должна включать:

а) паспорт кресла-коляски:

б) описание отличий данной модификации кресла-коляски (при наличии);

в) описание особенностей применения кресла-коляски (например, максимальная масса пользователя кресла-коляски):

г) гарантии на детали кресла-коляски (если предусматриваются);

д) информацию, необходимую для сервисного обслуживания и ремонта кресла-коляски и для замены деталей;

е) инструкцию для пользователя.

На каждое кресло-коляску наносят маркировку, которая в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» и ГОСТ P 51083-2021 должна содержать:

а) наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

б) обозначение изделия и серийный номер кресла-коляски;

в) дату изготовления кресла-коляски (год. месяц):

г) ограничения использования (предельная масса пользователя):

д) рекомендуемую массу пользователя;

е) надпись страны производства, например: «Сделано в России»;

ж) знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации, а также другие данные, определенные изготовителем кресла-коляски.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Упаковка кресел-колясок должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресел-колясок во время хранения и транспортировки до места назначения (п.17.4 ГОСТ Р 51083-2021).

Транспортирование кресел-колясок осуществляют крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида (п.17.7 ГОСТ Р 51083-2021).

Гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам  на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны или книжки (руководства пользователя), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах или книжках (руководствах пользователя), указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара  до 29 ноября 2024 года.

Место поставки: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская область) право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"