Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки

Предмет контракта: «Поставка в 2025 году кресел-колясок с ручным приводом для лиц с большим весом комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для социального обеспечения».

Общее количество: 40 шт.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок поставки товара в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 30.08.2025.

Условия поставки:

- поставка технических средств реабилитации Получателям должна осуществляться при наличии направления, выданного Заказчиком;

- в случае выбора способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пункта выдачи Товара и предоставления Получателем (представителем Получателя с надлежащим образом оформленными полномочиями) направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, такие средства выдаются в день обращения Получателя (представителя Получателя) в указанный пункт;

-	ведение журнала телефонных звонков Получателям из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

-	ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения технического средства реабилитации;

-	предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

-	информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации Получателю;

-	исключение длительного ожидания и обслуживания Получателей, в случае выбора ими способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

-	информирование Получателей о дате, времени и месте поставки;

-	установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля выдачи товара Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи технических средств реабилитации Получателям.

Для связи со стационарным пунктом выдачи технических средств должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки товара Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки товара Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи технических средств.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки товара.

В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки Товара, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей Товара Поставщик предоставляет график поставки Товара Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

В своей заявке участник должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, наименование страны происхождения товара.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Рекомендуется указывать торговые наименования и артикулы.

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в г. Воронеж, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Описание объекта закупки

| Тип | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Заполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 7-01-07 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000039 - 11шт. |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 55 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Комнатная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть стальная или изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны быть с цельнолитыми шинами диаметром не менее 18 см и не более 20 см. Поворотные колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях. |  |  |
|  |  | Приводные колеса должны быть с цельнолитыми шинами диаметром не менее 57 см и не более 62 см., быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены обручами и алюминиевыми ободами. Задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях. Поверхность сидения должна не пропускать влагу, быть устойчивой к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны быть регулируемыми по высоте, откидываться назад или быть съемными. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза с левой и с правой стороны. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. |  |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 25 кг. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 5,6), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| 2. 7-01-07 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000037- 4шт. |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 55,5 и ≤ 71 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 120 и ≤ 180 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Комнатная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть стальная или изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны быть с цельнолитыми шинами диаметром не менее 18 см и не более 20 см. Поворотные колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях. |  |  |
|  |  | Приводные колеса должны быть с цельнолитыми шинами диаметром не менее 57 см и не более 62 см., быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены обручами и алюминиевыми ободами. Задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях. Поверхность сидения должна не пропускать влагу, быть устойчивой к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны быть регулируемыми по высоте, откидываться назад или быть съемными. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза с левой и с правой стороны. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. |  |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 25 кг. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 5,6), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| 3. 7-02-08 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000039 15шт. |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 55 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть стальная или изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны быть с цельнолитыми шинами диаметром не менее 18 см и не более 20 см. Поворотные колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях. |  |  |
|  |  | Приводные колеса должны иметь пневматические шины диаметром не менее 57 см и не более 62 см., быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены обручами и алюминиевыми ободами. Задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях. Поверхность сидения должна не пропускать влагу, быть устойчивой к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны быть регулируемыми по высоте, откидываться назад или быть съемными. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза с левой и с правой стороны. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. |  |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. В комплект кресла-коляски должны входить светоотражающие устройства. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 25 кг. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 5,6), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| 3. 7-02-08 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 30.92.20.000 / КТРУ 30.92.20.000-00000037 - 10шт. |  |  |  |  |
| качественная (обязательная) | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | ≥ 55,5 и ≤ 71 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | ≥ 120 и ≤ 180 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная | Описание | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть стальная или изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны быть с цельнолитыми шинами диаметром не менее 18 см и не более 20 см. Поворотные колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях. |  |  |
|  |  | Приводные колеса должны иметь пневматические шины диаметром не менее 57 см и не более 62 см., быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены обручами и алюминиевыми ободами. Задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях. Поверхность сидения должна не пропускать влагу, быть устойчивой к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. |  |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски должны быть регулируемыми по высоте, откидываться назад или быть съемными. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза с левой и с правой стороны. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. |  |  |
|  |  | Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. В комплект кресла-коляски должны входить светоотражающие устройства. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 25 кг. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 5,6), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |