Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка ходунков опорных стандартных, складных** **(приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товаров, работ, услуг | Характеристики товара, работы, услуги | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | 32.50.22.129-00000012 | Ходунки опорные стандартные, складные |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Ходунки шагающие | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ходунки – вспомогательное техническое средство, которое предназначено для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| По соотношению высоты ходунка и роста пользователя поставляются несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты в диапазоне | ≥ 755 и ≤ 955 Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Устройство регулирования высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов.Устройство складывания обеспечивает надежную фиксацию ходунка в рабочем положении.Рукоятки (ручки) ходунка изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина рукояток, миллиметр | ≥ 20 и ≤ 50  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Опоры ходунка имеют наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное их удержание на опорах.Конструкция наконечников ходунков обеспечивает легкость их замены (при необходимости) и не создает «эффекта присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунка.Наконечники ходунков изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения.Ходунки не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 градусов С до минус 40 градусов С.Металлические детали ходунка изготовлены из коррозинно-стойких материалов или должны быть защищены от коррозии покрытиями | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В комплект входят: паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке), гарантийный талон | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | 747 | Шт. | 2 798,02 | 2 090 120,94 |
| 2. | 32.50.22.129-00000012 | Ходунки опорные стандартные, складные |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Ходунки шагающие | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ходунки – вспомогательное техническое средство, которое предназначено для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| По соотношению высоты ходунка и роста пользователя поставляются несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты в диапазоне | ≥755 и ≤ 955 Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Устройство регулирования высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов.Устройство складывания обеспечивает надежную фиксацию ходунка в рабочем положении.Рукоятки (ручки) ходунка изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина рукояток, миллиметр | ≥ 20 и ≤ 50  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Опоры ходунка имеют наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное их удержание на опорах.Конструкция наконечников ходунков обеспечивает легкость их замены (при необходимости) и не создает «эффекта присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунка.Наконечники ходунков изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения.Ходунки не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 градусов С до минус 40 градусов С.Металлические детали ходунка изготовлены из коррозинно-стойких материалов или должны быть защищены от коррозии покрытиями | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В комплект входят: паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке) гарантийный талон. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | 3 | шт. | 2 798,02 | 8 394,06 |
| **ИТОГО:** | **750** |  |  | **2 098 515,00** |

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Средства опоры должны соответствовать ГОСТам (ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022 Национальный стандарт Российской Федерации «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки».

При использовании изделий по назначению не должно быть создано угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

Российская Федерация, Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 29.11.2024 года.

В течение 10 (десяти) календарных дней, с даты подписания Контракта на складе Поставщика, расположенном на территории Краснодарского края, должно быть 100 % от общего количества Товара.

**Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров и др.:**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт или замену Товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийного ремонта или замены не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. В случае отсутствия специализированных мастерских (сервисных служб) на территории Краснодарского края Поставщик обязан в течение гарантийного ремонта своими силами осуществить приемку Товара у Получателя для гарантийного ремонта и возврат Товара по месту жительства Получателя Товара. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее - ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будет осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)