Приложение №1

Техническое задание

- Способ определения поставщика: Запрос котировок в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: поставка гражданам в пользу их социального обеспечения в 2025 году: Электронный ручной видеоувеличитель.

- КТРУ: 28.99.39.190-00000282 – видеоувеличитель.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем, код 13-01-02 (ЭРВУ) должен быть предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания удаленных объектов лицами с остротой зрения 0,03 – 0,1. Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы: - рассматривание удалённых объектов на расстоянии ≤ 10 м включительно; - наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали ≥3 и < 5 дюйм (25,4 мм); - режим отображения ≥ 9 шт: полноцветный и черно-белый естественной контрастности, высококонтрастные режимы для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном, красный на белом, синий на белом, синий на желтом). - максимальный уровень увеличения ≥ 10 крат; - минимальный уровень увеличения ≤ 5 крат. ЭРВУ должен обеспечивать во всех режимах высокое качество изображения без видимых цветовых, геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея, в том числе с цветных глянцевых поверхностей, а также: - режим фиксации изображения на дисплее; - режим записи изображения в память на флэш-карту; - режим просмотра изображений, записанных на флэш-карте с функцией перемещения изображений в горизонтальном и вертикальном направлениях (скроллинг); - режим преобразования плоскопечатного текста в речь при помощи синтезатора речи, соответствующего высшему классу качеству ГОСТ Р50840-95 п. 8.4; - режим настройки яркости изображения и громкости звуковых сигналов; - режим автоматической фокусировки изображения. Обновление внутреннего программного обеспечения аппарата должно производиться в автономном режиме из файлов, записанных на флэш-карте. Включение, выключение, а также переключение режимов работы должно подтверждаться звуковыми сигналами и речевыми сообщениями. Все органы управления ЭРВУ должны по цвету и тактильным обозначениям отличаться друг от друга, тактильные обозначения должны быть выпуклыми, четко различимыми и контрастными по цвету. Тип – ручной. Тип питания: от аккумулятора, от одноразовых элементов питания, от сети. Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора или батареи ≥ 2 часов. Наличие светодиодного индикатора заряда батареи. Наличие разъемов: для подключения сетевого адаптера, выход на наушники и внешнюю акустическую систему, слот для флэш-карты. Вес ≤ 0,3 кг. Наличие чехла/сумки в комплекте. Соответствие по ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р ИСО 9999-2014, ГОСТ Р 15.111-2015 Гарантийный срок должен быть ≥ 24 месяца с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки товара. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней. | 32 798,04 | 60 | 1 967 882,40 |
| ИТОГО |  | 60 | 1 967 882,40 |

3. Источник финансирования заказа: Бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 967 882 рубля 40 копеек.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение №2.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места пребывания Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию ГО «Якутск» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» сентября 2025 г. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №5. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Поставщиком в единой информационной системе.

9. Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Указанная сумма является предварительной и рассчитана от начальной (максимальной) цены контракта. Итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ)

11. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.