Приложение 3

к Извещению электронного аукциона

Техническое задание

на поставку слуховых аппаратов цифровых заушных сверхмощных

в целях социального обеспечения на 2025 год

Общие требования к транспортировке, условиям хранения и упаковке слуховых аппаратов

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Срок службы слухового аппарата цифрового заушного сверхмощного, устанавливается приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107 н.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который  не был в употреблении, не прошел ремонт,  в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Технические характеристики к слуховым аппаратам (должны быть: максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии с стандартом IEC 118-7  2сс (измерения для 2-х кубовой камеры) и указаны в технических требованиях слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, должны быть установлены в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия).

Транспортирование слуховых аппаратов, должно быть проведено по группе 5 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» раздел 10.

Условия хранения слуховых аппаратов, в упаковке изготовителя – должны быть по группе 1 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» раздел 10.

Упаковка слуховых аппаратов, должна, обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

На каждом слуховом аппарате должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Наличие регистрационного удостоверения – обязательно.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки слуховых аппаратов

Место поставки:  Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуга и Калужская область) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней  (до 29.08.2025 года) с момента получения направленного заказчиком  реестра Получателе товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар,  по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению выданного Заказчиком Получателю.  В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра Получателей товара произвести выдачу товара получателю на основании направления Заказчика.

Срок действия государственного контракта до 30.09.2025 года

Срок поставки товара на территорию  г. Калуги, Калужской области в течении 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Срок поставки  – до 29.08.2025 г. должно быть выдано получателям 100% объема товара.

Количество пунктов приема Получателей, организованных Подрядчиком –           не более 1 (Одного) пункта.

Условия поставки: При выдаче (передаче) инвалидам слуховых аппаратов производится настройка слуховых аппаратов, поскольку поставка слуховых аппаратов и оказание услуг по их настройке технологически и функционально взаимосвязаны, каждая их которых является необходимой составной частью услуг по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами.

Требования к сроку предоставления гарантии качества слуховых аппаратов

Гарантийный срок на слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный, устанавливается со дня выдачи изделия в эксплуатацию и составляет не менее 12 месяцев с даты передачи товара.

Сведения о включенных в цену контракта расходах:  Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

Технические параметры слуховых аппаратов приводятся в соответствии со стандартами IEC 118-7 2 CC (измерения для 2-хкубовой камеры) и указаны в технических требованиях к слуховым аппаратам.

| 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный |  | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Единица измерения | Количество товара, объема работы или услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | КТРУ 26.60.14.120 - 00000004 (Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | шт | 150 |
| В комплекте | - слуховой аппарат; - элементы питания; - футляр; -паспорт слухового аппарата; -инструкция по эксплуатации слухового аппарата. |  |  |  |
| Количество программ прослушивания | не менее 3 |  |  |  |
| дополнительное усиление низких частот | наличие |  |  |  |
| защита от внешних воздействий | наличие |  |  |  |
| функция шумоподавления | наличие |  |  |  |
| элементы питания (батареи № 675 или 13) | наличие |  |  |  |
| Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов | не менее 140 не более 143 дБ |  |  |  |
| Максимальное усиление | не менее 80 не более 83дБ |  |  |  |
| Диапазон частот нижний предел | не более 100Гц; |  |  |  |
| Диапазон частот верхний предел | не менее 4900Гц |  |  |  |
| Количество каналов цифровой обработки звука | не менее 4 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | шт | 150 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

Наличие у Поставщика лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от .01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением  указанной деятельности,   осуществляемой   медицинскими организациями  и другими организациями,  входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») или при осуществлении поставщиком или соисполнителем, в случае его привлечения к исполнению контракта по договору, деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 № 226н, наличие документа, подтверждающего квалификацию специалиста.

Настройка слухового аппарата должна производиться врачом-сурдологом или сурдоакустиком.

| № п/п | Наименование товара | Периоды (этапы) поставки на 2025 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | В течении 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта | 150 |
|  | ИТОГО |  | 150 |