Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

к открытому аукциону в электронной форме на поставку кресел-колясок активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году.

1. Наименование объекта закупки: Поставка кресел-колясок активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году.

2. Цель закупки: определение поставщика на поставку кресел-колясок активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) (далее – Товар) в пользу граждан в целях их социального обеспечения (далее – Получатели) в 2025 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.Требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара:

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Наименование Товара в соответствии Классификацией, утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 7-03-01 Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и на улице. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую стабильность конструкции. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 8 см и не более 14 см. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические покрышки, быть легко демонтируемыми (быстросъемными), должны быть снабжены ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Высота спинки должна быть не менее 30 см. Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица. Подлокотники и грязезащитные щитки кресла-коляски должны быть съемными. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте. Оснащены ремнями-упорами для голени. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Многофункциональный адаптер: Должен располагаться на приводном колесе и обеспечивать индивидуальные настройки коляски (изменение высоты и угла наклона сиденья, изменение длины колесной базы посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами Максимальный вес пользователя: не менее 100 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 17 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя или инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Штука | Невозможно определить количество ТРУ (п. 24 ст. 22 44-ФЗ) |
| 2. | - | 7-03-01-01 Кресло-коляска активного типа с регулируемым углом наклона спинки (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и на улице. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую стабильность конструкции. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 8 см и не более 14 см. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические покрышки, быть легко демонтируемыми (быстросъемными), должны быть снабжены ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки не менее чем до 30º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Высота спинки должна быть не менее 30 см. Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица. Подлокотники и грязезащитные щитки кресла-коляски должны быть съемными. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте. Оснащены ремнями-упорами для голени. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Многофункциональный адаптер: Должен располагаться на приводном колесе и обеспечивать индивидуальные настройки коляски (изменение высоты и угла наклона сиденья, изменение длины колесной базы посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами Максимальный вес пользователя: не менее 100 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 17 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя или инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Штука | Невозможно определить количество ТРУ (п. 24 ст. 22 44-ФЗ) |
| 3. | - | 7-03-01-02 Кресло-коляска активного типа с жесткой спинкой (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и на улице. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую стабильность конструкции. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 8 см и не более 14 см. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические покрышки, быть легко демонтируемыми (быстросъемными), должны быть снабжены ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Вид спинки – жесткая. Высота спинки должна быть не менее 30 см. Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица. Подлокотники и грязезащитные щитки кресла-коляски должны быть съемными. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте. Оснащены ремнями-упорами для голени. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Многофункциональный адаптер: Должен располагаться на приводном колесе и обеспечивать индивидуальные настройки коляски (изменение высоты и угла наклона сиденья, изменение длины колесной базы посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами Максимальный вес пользователя: не менее 100 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 17 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя или инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Штука | Невозможно определить количество ТРУ (п. 24 ст. 22 44-ФЗ) |

4. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

Место поставки: Ульяновская область.

Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателям (инвалидам) в соответствии с реестром Получателей Товара, направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 сентября 2025 года.

Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 октября 2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

5. Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и безопасности Товара:

Требования к функциональным и техническим характеристикам

Кресло-коляска – техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Кресла-коляски представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 51083-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 Национальный стандарт Российской Федерации «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Национальный стандарт Российской Федерации «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Национальный стандарт Российской Федерации «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Требования к качеству и безопасности Товара

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Конструктивные элементы кресел-колясок, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5 Исследования на цитотоксичность методами in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи Получателя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Сиденье кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 16840-2-2020 «Сиденья кресел-колясок. Часть 2. Определение физико-механических характеристик устройств, предназначенных для сохранения целостности тканей. Подушки сиденья».

Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких документов.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка, упаковка, транспортирование кресел-колясок должны соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

На каждое кресло-коляску наносят маркировку, содержащую:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- дата изготовления кресла-коляски (год, месяц);

- надпись: «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации, а также другие данные, определенные изготовителем кресла-коляски.

На шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размера.

Упаковка кресла-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортирования до места назначения. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Поставляемый Товар должен быть новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

В течение гарантийного срока Поставщик должен произвести замену или ремонт Товара за счет собственных средств.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника электронного аукциона