Приложение № 1

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Объект закупки: поставка электронных ручных видеоувеличителей в 2025 году.

| Наименование товара, работы, услуги Код позиции ОКПД 2/ КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. |  |
| Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) Вид ТСР 13-01-02 26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 28.99.39.190-00000282 Видеоувеличитель | Тип | Ручной |  | 80 |
|  | Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 40 |  |  |
|  | Минимальный уровень увеличения | ≤ 2 |  |  |
|  | Наличие экрана | Да |  |  |
|  | Интерфейс | Слот для SD-карты; Разъём для наушников. |  |  |
|  | Размер диагонали экрана | ≥3 и <5 | Дюйм (25,4 мм) |  |
|  | Наличие подсветки | Да |  |  |
|  | Наличие дополнительных функций | Стоп кадр; Автофокус; Синтез речи; Хранение изображений. |  |  |
|  | Возможность регулировки | Яркость изображения |  |  |
|  | Количество языков распознавания и чтения | < 10 |  |  |
|  | Количество цветовых режимов | ≥ 10 | Штука |  |
|  | Цветная HD камера | Да |  |  |
|  | Максимальное время автономной работы от аккумулятора | ≥ 2 | Час |  |
|  | Вес | ≤ 0,3 | Килограмм |  |
|  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  |  |
|  | Наличие аккумулятора/ элементов питания в комплекте | Да |  |  |
|  | Тип питания | От сети; От аккумулятора. |  |  |
|  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  | Назначение: | для чтения плоскопечатного текста и рассматривания удаленных объектов лицами с остротой зрения 0,03 – 0,1. |  |  |
|  | Длительность каждого звукового комментария | не менее 30 сек. |  |  |
|  | Рассматривание удаленных объектов на расстоянии | до 10 м. включительно |  |  |
|  | Режимы работ | Обеспечивает во всех режимах высокое качество изображения без видимых цветовых, геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея в том числе с цветных глянцевых поверхностей, а также: - режим фиксации изображения на дисплее; - режим записи изображения в память на флэш-карту; - режим просмотра изображений, записанных на флэш-карте с функцией перемещения изображений в горизонтальном и вертикальном направлениях (скроллинг); - режим записи и воспроизведения звукового комментария для каждого записанного изображения. |  |  |
|  | Комплект поставки | Руководство по эксплуатации плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте) |  |  |

Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии п. 8.3 ч.1 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.

Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию, которым должен отвечать закупаемый товар.

Назначение технического средства реабилитации

Электронно-оптические средства для коррекции слабовидения способствуют частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

Требования к безопасности технического средства реабилитации

- Электронные ручные видеоувеличители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51075-2017 (п. 5.1, п. 5.2) «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия», а также требованиям ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные» и ГОСТ Р 51632-2021 (п. 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6.1, 4.7.14, 4.7.15, 4.8.1.6) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности».

- Сырье и материалы для изготовления электронных ручных видеоувеличителей должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам

технического средства реабилитации

Электронно-оптические средства должны иметь преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

Режим преобразования плоскопечатного текста в речь при помощи синтезатора речи, должен соответствовать высшему классу качеству ГОСТ Р50840-95 п. 8.4

Требование к упаковке и отгрузке технического средства реабилитации

- Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (п.1).

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на устройство в доступном для осмотра месте. ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (п.2.6)

На товаре должны быть нанесены товарный знак, установленный для поставщика, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. При этом каждый видеоувеличитель долен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном транспорте.

Требования к сроку и (или) объему

предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока.

Обязательно указание в гарантийных талонах адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении получателей специальными устройствами для оптической коррекции слабовидения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». При этом срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 20 рабочих дней.

Место и срок поставки товара

Место поставки товара: Поставщик предоставляет Товар Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта – Курганская область, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отделением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

При работе с Получателями Поставщик должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 01.09.2025 года (включительно).

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

В календарном плане период поставки Товара в 100% объеме в субъект – Курганскую область в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, но не ранее 25.12.2024 года.

Срок действия государственного контракта до 30.09.2025 года.