Требования к качеству, техническим и функциональным

характеристикам (потребительским свойствам) товара

Требования к срокам и месту поставки товара:

Сроки поставки товара: поставка Товара в Архангельскую область осуществляется по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом (Приложение №3 к проекту контракта). Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, но не позднее 30.04.2025г. Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок исполнения контракта: контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе и действует до 30.05.2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Место поставки товара: Архангельская область. Поставка Товара Получателю, указанному в направлении, осуществляется по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя; в пунктах выдачи Товара.

Место и порядок передачи товара получателю:

Поставщик осуществляет поставку инвалидам или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия (далее соответственно - Получатель, представитель Получателя), следующих технических средств реабилитации: слуховых аппаратов (далее – Товар), предусмотренных техническим заданием и спецификацией в Архангельскую область в соответствии с календарным планом, по направлениям.

Поставщик передает Товар Получателю (представителю Получателя) на основании акта приема-передачи Товара при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю, осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

При приеме-передаче Товара Поставщик обязан осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Поставщик осуществляет фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Поставщик ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара.

Поставщик предоставляет Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Архангельской области право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

| Наименование объекта закупки по КТРУ, код КТРУ* | Наименование объекта закупки | Описание технических и функциональных характеристик товара** | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные должны иметь следующие технические характеристики: -нижняя граница частотного диапазона должна быть не более 0,1 кГц; -верхняя граница частотного диапазона должна быть не менее 4,7 кГц; -должна быть телефонная катушка; -должна быть регулировка ТНЧ; -должна быть регулировка АРУ; -должна быть регулировка ВУЗД; -должен быть переключатель О-Т-М; -должен быть регулятор усиления; -максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 138 дБ; -максимальное усиление должно быть не менее 76дБ. | 2 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный должен иметь следующие технические характеристики: - нижняя граница частотного диапазона должна быть не более 0,25 кГц; - верхняя граница частотного диапазона должна быть не менее 4,65 кГц; - должна быть телефонная катушка; - должна быть регулировка ТНЧ; - должна быть регулировка ВУЗД; - должен быть переключатель М-Т; - должен быть регулятор усиления; - максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 135 дБ; - максимальное усиление должно быть не менее 50 д | 3 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности должен иметь границы диапазона частот: нижняя граница частотного диапазона должна быть не более 0,15 кГц, верхняя граница частотного диапазона должна быть не менее 4,5 кГц. В слуховом аппарате должно быть наличие: - телефонная катушка; - регулировка ТНЧ; - регулировка АРУ. Максимальный ВУЗД 90 должен быть: нижняя граница не менее 90 дБ, верхняя граница не более 125 дБ. Максимальное усиление должно быть не менее 52 дБ. | 3 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь границы диапазона частот: - нижняя граница частотного диапазона должна быть не более 0,1 кГц; - верхняя граница частотного диапазона должна быть не менее 4,9 кГц. - максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 142 дБ. - максимальное усиление должно быть не менее 82 дБ. - количество каналов цифровой обработки звука должно быть не менее 16; - количество программ прослушивания должно быть не менее 4. В слуховых аппаратах должно быть в наличии: - регулятор громкости; - оперативный выбор направления прослушивания; - оперативная частотно - зависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные; - частотная компрессия; - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления; - многополосная система подавления шума; - подавление шума ветра; - подавление импульсных звуков; - in-situ-аудиометрия; - аудиовход; - возможность беспроводного управления. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале; - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков; - диапазон регулятора громкости; - режим телефонной катушки; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. | 81 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь границы диапазона частот: - нижняя граница частотного диапазона должна быть не более 0,1 кГц; - верхняя граница частотного диапазона должна быть не менее 4,9 кГц. - максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 142 дБ. - максимальное усиление должно быть не менее 82 дБ. - количество каналов цифровой обработки звука должно быть не менее 16; - количество программ прослушивания должно быть не менее 4. В слуховых аппаратах должно быть в наличии: - регулятор громкости; - оперативный выбор направления прослушивания; - оперативная частотно - зависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные; - частотная компрессия; - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления; - многополосная система подавления шума; - подавление шума ветра; - подавление импульсных звуков; - in-situ-аудиометрия; - аудиовход; - возможность беспроводного управления. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале; - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков; - диапазон регулятора громкости; - режим телефонной катушки; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. | 3 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны иметь следующие технические характеристики: - нижняя граница частотного диапазона должна быть не более 0,12 кГц; -верхняя граница частотного диапазона должна быть не менее 6,12 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука должно быть не менее 16-и; - количество программ прослушивания должно быть не менее 4-х; -должно быть динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления; -должно быть адаптивное АРУ по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов); -должна быть система снижения шумов микрофона; -должна быть система направленных микрофонов с фиксированной направленностью; -должна быть широкополосная АРУ по выходу; -должно быть АРУ по входу в каждом частотном канале; -должна быть раздельная регулировка усиления тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале; -должен быть диапазон регулятора громкости; -максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 130 дБ и не более 138 дБ; -максимальное усиление должно быть не менее 60 дБ и не более 75 дБ . | 162 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны иметь следующие технические характеристики: - нижняя граница частотного диапазона должна быть не более 0,12 кГц; -верхняя граница частотного диапазона должна быть не менее 6,12 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука должно быть не менее 16-и; - количество программ прослушивания должно быть не менее 4-х; -должно быть динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления; -должно быть адаптивное АРУ по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов); -должна быть система снижения шумов микрофона; -должна быть система направленных микрофонов с фиксированной направленностью; -должна быть широкополосная АРУ по выходу; -должно быть АРУ по входу в каждом частотном канале; -должна быть раздельная регулировка усиления тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале; -должен быть диапазон регулятора громкости; -максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 130 дБ и не более 138 дБ; -максимальное усиление должно быть не менее 60 дБ и не более 75 дБ . | 10 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь следующие технические характеристики: Границы диапазона частот: - нижняя граница частотного диапазона должна быть не более 0,15кГц; - верхняя граница частотного диапазона должна быть не менее 7,45 кГц. Диапазон регулятора громкости: - максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 123 дБ и не более 129 дБ; - максимальное усиление должно быть не менее 55 дБ и не более 65дБ. Количество каналов цифровой обработки звука должно быть не менее 4-х. Количество программ прослушивания должно быть не менее 4-х. В слуховых аппаратах должно быть в наличии: - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления; - адаптивное АРУ по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов); - система направленных микрофонов с фиксированной направленностью; - система снижения шумов микрофона; - широкополосная АРУ по выходу; - наличие АРУ по входу в каждом частотном канале; - раздельная регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале. | 24 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь следующие технические характеристики: Границы диапазона частот: - нижняя граница частотного диапазона должна быть не более 0,15кГц; - верхняя граница частотного диапазона должна быть не менее 7,45 кГц. Диапазон регулятора громкости: - максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 123 дБ и не более 129 дБ; - максимальное усиление должно быть не менее 55 дБ и не более 65дБ. Количество каналов цифровой обработки звука должно быть не менее 4-х. Количество программ прослушивания должно быть не менее 4-х. В слуховых аппаратах должно быть в наличии: - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления; - адаптивное АРУ по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов); - система направленных микрофонов с фиксированной направленностью; - система снижения шумов микрофона; - широкополосная АРУ по выходу; - наличие АРУ по входу в каждом частотном канале; - раздельная регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале. | 10 |

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар на основании п.4 ст.38 Федерального закона от 21.11.2011г. 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» должен иметь регистрацию  в качестве медицинского изделия.

Слуховой аппарат должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60118-13-2022 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 13. Требования и методы измерения устойчивости к электромагнитным помехам от мобильных цифровых беспроводных устройств», ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020  «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»,  ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к безопасности товара.

Слуховой аппарат должен соответствовать требованиям стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методами in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Транспортировка слухового аппарата должна осуществляться крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.

При отправке слухового аппарата в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Хранение слухового аппарата должно осуществляться в упаковке изготовителя.

Упаковка слухового аппарата должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

В комплект поставки должно входить: слуховой аппарат, вкладыши ушные стандартные (2 шт.), комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей  гарантийный ремонт, футляр.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок службы для кресел-колясок прогулочных составляет 4 (Четыре) года со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

* На основании пункта 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145, Заказчиком по позициям, включенным в КТРУ и обязательными для применения, внесена в описание объекта закупки дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), поскольку указанные описание объекта закупки не предусмотрены в позиции каталога.

Прописывая данные технические характеристики, Заказчик исходит из необходимости определения качества поставляемого товара, его соответствия установленным стандартам качества и подтверждения качества поставляемого товара, необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.

**Включение обязательных технических характеристик обусловлено тем, что Заказчик исходил из приоритета обеспечения государственных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции (ст.10 Закона о контрактной системе в сфере закупок). Пунктом 4.6. ГОСТ Р 51024-2012 установлено, что в технических условиях на слуховые аппараты конкретных типов дополнительно к перечисленным должны быть приведены другие параметры в соответствии с функциональными особенностями и назначением слуховых аппаратов. Таким образом, производители обязаны внедрять иные функции в свою продукцию, помимо указанных в ГОСТ. Именно эти иные функции и создают отличия устаревших медицинских изделий от современных.