Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки.

Объект закупки: выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей по индивидуальным показателям в 2025 году.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы внешние 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.01 | Протез стопы 8-07-01 | Выполнение работ по изготовлению протеза стопы без косметической облицовки, без оболочки. Гильза индивидуальная, должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя. Одна приемная (пробная) гильза. Постоянная гильза должна быть изготовлена из углеволокнистого материала. Гильза разъемная с механизмом бесступенчатой регулировки объема. Вкладная гильза должна быть изготовлена из вспененного материала, без гелевого полимерного чехла. Крепление протеза должно осуществляться за счет формы приемной гильзы. Стопа должна быть энергосберегающей для протезов при ампутации по Шопару. Тип протеза постоянный. | шт |
| 2 | Протезы внешние 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.01 | Протез стопы 8-07-01 | Выполнение работ по изготовлению протеза стопы без косметической облицовки или облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), без оболочки или косметическое. Покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя. Одна приемная (пробная) гильза. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика, облегченного, карбона или на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененного материала, без чехла полимерного гелевого. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы.Стопа энергосберегающая для протезов при ампутации по Шопару. Тип протеза постоянный. | шт |
| 3 | Протезы внешние 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.04 | Протез голени для купания 8-07-04 | Выполнение работ по изготовлению Протеза голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Протез должен быть без силиконового чехла. Приёмная гильза индивидуальная, в т. ч. с изготовлением одной пробной гильзы. Индивидуальная постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе полиамидных или акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Крепление должно быть с использованием силиконового наколенника или за счёт формы приёмной гильзы. Регулировочно-соединительные устройства специальные для протеза для купания, должны соответствовать весу Получателя. Стопа должна быть для купания. Тип протеза специальный, для купания. | шт |
| 4 | Протезы внешние 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.05 | Протез бедра для купания 8-07-05 | Выполнение работ по изготовлению Протеза бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя с силиконовым чехлом. Косметическая оболочка формообразующая часть косметической облицовки – отсутствует. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов и эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). Крепление силикон-лайнером. Коленный модуль влагостойкий моноцентрический с замком или полицентрический с замком. Регулировочно-соединительные устройства специальные для протеза для купания, должны соответствовать весу Получателя. Стопа должна быть для купания. Тип протеза специальный, для купания. | шт |
| 5 | Протезы внешние 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Выполнение работ по изготовлению Протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза), в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, или листовой термопластичный пластик. Материал вкладной гильзы из вспененных материалов. Крепление с использованием силиконового наколенника или за счет формы приемной гильзы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя. Стопа должна быть подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней или высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению постоянный. | шт |
| 6 | Протезы внешние 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Выполнение работ по изготовлению Протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная, в т.ч. с изготовлением одной пробной гильзы. Материалом индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелевые или силиконовые или силиконгелевые или полиуретановые. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, или листовой термопластичный пластик. Крепление за счет полимерного чехла. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: должна быть энергоэффективная, с несущим модулем из углеволокна, с возможностью выбора жесткости модуля в соответствии с весом Получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. | шт |
| 7 | Протезы внешние 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 | Выполнение работ по изготовлению Протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии шинно-кожаный должен быть с облегчёнными шинами. Без косметической облицовки и оболочки. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа. Вкладная гильза отсутствует. Метод крепления протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). Стопа должна быть с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости или стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза постоянный. | шт |
| 8 | Протезы внешние 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.10 | Протеза бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению Протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов и эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). Крепление силикон-лайнером. Допускается применение поворотного устройства. Протез оснащен устройством регулировки высоты каблука от 0 до 2 см. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней или высокой степенью энергосбережения. Коленный шарнир с пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или коленный шарнир с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза постоянный. | шт |
| 9 | Протезы внешние 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.10 | Протеза бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению Протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материалом индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов и эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). Крепление должно быть силикон-лайнером. Допускается применение поворотного устройства. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу Получателя. Стопа должна быть подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней или высокой степенью энергосбережения. Коленный шарнир должен быть с пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или коленный шарнир с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза постоянный. | шт |
| 10 | Протезы внешние 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.04 | Протез голени для купания 8-07-04 | Выполнение работ по изготовлению Протеза голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка- без облицовки или облицовка жесткая влагостойкая или разъемная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРА Получателя. Косметическая оболочка-без оболочки. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Вкладная гильза отсутствует или смягчающая из вспененного полимера или из силикона в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРА Получателя. Крепление влагозащищенное бандаж-наколенник силиконовый или бандаж наколенник силиконовый и вакуумный клапан или индивидуальное в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРА Получателя. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) на основании рекомендаций в ИПРА Получателя. Тип протеза специальный. | шт. |
| 11 | Протезы внешние 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.05 | Протез бедра для купания 8-07-05 | Выполнение работ по изготовлению Протеза бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка без облицовки или облицовка жесткая влагостойкая или разъемная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРА Получателя. Косметическая оболочка- без оболочки. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Вкладная гильза отсутствует или из вспененного полимера или силикона в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРА Получателя. Крепление влагозащищенное вакуумный клапан влагозащищенный или индивидуальное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя. Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности, на основании рекомендаций в ИПРА Получателя. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая), на основании рекомендаций в ИПРА Получателя. Тип протеза специальный. | шт. |

В соответствии с п.24 ст. 22 Федерального закона N44-ФЗ объем выполняемых работ невозможно определить.

Порядок определения объема выполняемых работ на основании заявок Заказчика

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей протезно-ортопедических изделий (далее – ПОИ) и выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и предоставленного Исполнителю Получателем ПОИ направления Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящей закупки в порядке и в сроки, установленные требованиями к настоящей закупке.

Работы выполняются Исполнителем по цене единицы работы, определенной по результатам проведенной закупки.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

Максимальное значение цены контракта составляет 7 800 000 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Требования к результатам работ

Протезирование конечностей – процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических, производственных и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей Получателей с помощью протезов конечностей. (п.2 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Протезы нижних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие или имеющие врожденные дефекты нижние конечности и служащие для восполнения косметического и/или функционального дефектов. (п.7 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижней конечности с помощью протезов.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза изготовлена по индивидуальным параметрам Получателя и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза [ортеза] конечности: сборочная единица протеза конечности (ортеза конечности), выполняющая в нем заданную функцию и имеющая конструктивно-технологическую завершенность (п.21 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 и выдачу технических средств реабилитации.

Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности, предоставляемые получателю, направлены на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации, и имеют конечной целью содействие их социальной адаптации и интеграции в общество и должны соответствовать требованиям   ГОСТ Р 59542-2021 Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности. После окончания получателем курса по обучению пользованию протезом нижней конечности, Исполнитель оформляет заключение о проведенном курсе и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте.

Требования к качеству и безопасности

Протезы изготавливаются с учетом индивидуальных особенностей Получателей, из новых узлов протезов нижних конечностей, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изготовленные протезы не имеют дефектов, являются новыми и, согласно п.5.1 ГОСТ Р 53869-2021, соответствуют требованиям ГОСТ Р 53869-2021, ГОСТ Р 51632-2021 по пунктам, применимым к протезам конкретного вида, требованиям стандарта ГОСТ Р 53869-2021 и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Протезы собраны из узлов, соответствующих ГОСТ Р 53868-2021 и ГОСТ Р 51191-2019 в части предъявляемых требований и характеристик с учетом предельной массы тела пользователя (п.5.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы, применяемые при изготовлении протезов соответствуют требованиям п.9.1 ГОСТ Р 53869-2021.

Материалы, из которых изготовлены приемные гильзы протезов и/или вкладные элементы, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с кожей пользователей, удовлетворяют требованиям биологической безопасности ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-12-2023 в части предъявляемых требований и характеристик (п.9.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Термопластичные материалы приемных гильз протезов обеспечивают термическую и механическую подгонку (подформовку) (п.9.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз обеспечивают установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов (п.9.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз не деформируются в процессе эксплуатации протезов (п.9.5 ГОСТ Р 53869-2021).

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, материалы, узлы, полуфабрикаты для выполнения работ по изготовлению протезов для подтверждения соответствия имеют декларацию о соответствии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Внутренняя форма приемных гильз соответствует индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывает чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее. (п.8.1.5.1 ГОСТ Р 53869-2021).

На внутренней поверхности гильз нет неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягчающей подкладки (п.8.1.5.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Приемные гильзы и крепления изделий не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и образования наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании изделиями (п.5.1.7 ГОСТ Р 57765-2021).

Элементы креплений протезов надежно удерживают протез на культях Пользователей и не вызывают потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений (8.1.5.6 ГОСТР 53869-2021).

Узлы ремонтопригодные или работоспособные в течение срока службы (п.5.2 ГОСТ Р 51191-2019).

Приемные гильзы устойчивы к дезинфекции и санитарно-гигиенической обработке (п.6.3 ГОСТ Р 51191-2019).

Узлы и детали изделия устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи) (п.6.4 ГОСТ Р 51191-2019).

Металлические детали изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п.6.5 ГОСТ Р 51191-2019).

На поверхности металлических деталей нет трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материалов, заусенец и острых кромок (п.5.1.16 ГОСТ Р 57765-2021).

В комплект поставки протеза входит:

- протез;

- инструкция по эксплуатации (памятка по пользованию) - по ГОСТ Р 2.601-2019 (п.10.1, п.10.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Требования к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Упаковку протезов проводят при их выдаче пользователям (п. 12.1 ГОСТ Р 53869-2021). В зависимости от размеров протезы упакованы в оберточную бумагу ГОСТ 8273-75 или в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 или в коробку из картона ГОСТ 7933-89 и (или) в чехол из хлопчатобумажной ткани ГОСТ 29298-2005 (п. 12.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Упакованный протез перевязан шпагатом ГОСТ 17308-88 или оклеен клеевой лентой на бумажной основе ГОСТ 18251-87 или полиэтиленовой лентой с липким слоем ГОСТ 20477-86 (п. 12.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5, имеет этикетку. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р 53869-2021).

Инструкция по применению протезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р 53869-2021). Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Получателем Акта приема передачи и составляет 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать                          20 рабочих дней. В течение гарантийного срока исполнитель обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя не по вине исполнителя (несоблюдение инструкций Исполнителя, изменение объемных размеров культи Получателя).

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Курганской области для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока.

Требования к месту, условиям и срокам выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления Изделий на территории Российской Федерации по индивидуальному заказу Получателя.

Срок выполнения работ в течение 60 календарных дней со дня получения Исполнителем реестра получателей.

Срок выполнения работ: по 29.11.2025г.

Прием заказа на выполнение работ, примерка и получение готового изделия должно быть осуществлено по месту выполнения работ на территории Российской Федерации или по месту жительства Получателя (право выбора способа получения   предоставляется Получателю).

Срок действия контракта: по 20.12.2025г.

При работе с Получателями Исполнитель должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).