**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

|  |
| --- |
| **Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | Кресла – стулья с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП должны быть предназначены для использования инвалидами и больными с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Кресло-стул должен быть изготовлен из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющее производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция должна быть разборная.Конструкция кресла-стула должна предусматривать:-устройство для фиксации (поддержки) головы; -устройство для фиксации (поддержки) тела;- сиденье из ПВХ с гигиеническим отверстием;- съемное санитарное устройство, с крышкой;- съемные подлокотники, регулируемые по высоте;- руководство по эксплуатации.Кресла – стулья с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП должны соответствовать следующим требованиям: - максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 130 кг включительно;- вес кресло – стула не более 30 кг;- поставка должна включать кресла-стулья не менее шести типоразмеров при ширине сидений: 30 +/-1 см, 35 +/-1 см, 40 +/-1 см, 45 +/-1 см, 50 +/-1 см, 55 +/-1 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). | 100 | Шт. | 56 500,00 | 5 650 000,00 |
| **ИТОГО:** | **100** |  |  | **5 650 000,00** |

**Требования.**

**Кресло-стул с санитарным оснащением** предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.

Материалы, применяемые для изготовления кресла-стула не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Наружные поверхности кресло-стула должны быть устойчивы к воздействию 1 %-ного раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

 Маркировка кресло-стула должна содержать:

 - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

 - адрес производителя;

 - обозначение типа (модели) кресла-стула (в зависимости от модификации);

 - дату выпуска (месяц, год);

 - артикул модификации кресло-стула;

 - серийный номер данного кресла-стула.

 - рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресло-стул должен иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Кресло-стул с санитарным оснащением должен отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", "ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro"; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Кресло-стул должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

**Срок выполнения гарантийного ремонта** со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

В течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта, поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) обеспечивается замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок замены либо безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

**Место поставки:** Краснодарский край: - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара; - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Срок поставки:** Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 31.08.2023.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Контракта предоставляется на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 100% от общего количества Товара.

**Гарантийный срок:** Гарантийный срок: Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) обеспечивается замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Краснодарском крае (возможно привлечение соисполнителей).

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)