Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

Код по ОКПД2: 26.60.14.120: Аппараты слуховые

КТРУ 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости

| № п/п | Наименование изделия | Код по КОЗ | Описание изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 01.28.17.01.07 | Максимальный (ВУЗД 90) - не менее 128 дБ. Максимальное акустическое усиление - не менее 61 дБ. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: должно быть не менее 4 Количество программ прослушивания должно быть не менее 3. Должен иметь следующие дополнительные параметры: - подавление шума микрофона; - система направленных микрофонов; -программируемый регулятор громкости; - запирающийся батарейный отсек; - совместимость с беспроводными и мобильными телефонами; - совместимость с обычными FM-системами; - акустический сигнал, предупреждающий о разрядке батареи. - подавление обратной связи; - защита нано покрытие, защищающее аппарат от влаги и грязи. *Ушной вкладыш- стандартный. | 200 |

Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями,

предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером поставляемых товаров,

потребностями получателей.

* Термин «стандартный» ушной вкладыш используется для более точного описания объекта закупки и обусловлен наличием данного понятия

в руководствах пользователя производителей слуховых аппаратов.

Требования к качеству Товара

Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми, строго соответствовать указанным характеристикам, соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Получателям должны быть переданы новые слуховые аппараты, пригодные для использования по назначению в течение гарантийного срока их эксплуатации.

Обязательно наличие регистрационного удостоверения, сертификаты соответствия или декларации о соответствии на изделия предоставляются при наличии

Несоответствие качества будет определяться на основании письменного обращения получателя.

Требования к безопасности Товара

- Требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024- 2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Технические требования и методы испытаний. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, Общие технические условия, ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2см для измерения параметров слуховых аппаратов с ушными вкладышами.

- При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни, здоровья потребителя, не должен быть причинен вред его имуществу (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

- Требования к упаковке и отгрузке Товара

Упаковка слуховых аппаратов должна осуществляться в соответствии с требованиями п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Маркировка слуховых аппаратов – по ГОСТ 50444-2020 пункт 11.1.1. должна содержать товарный знак изготовителя, обозначение модели, номер слухового аппарата по системе нумерации изготовителя.

Транспортирование слуховых аппаратов должно проводится крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

В соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его получателю, и составляет 4 года.

Поставщик должен гарантировать надлежащее качество слуховых аппарата, отсутствие в них дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на выданные изделия.

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов – не менее 12 месяцев с момента выдачи изделия получателю со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

В период гарантийного срока эксплуатации, в случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан принять у получателя некачественное изделие и обеспечить его доставку к месту проведения гарантийного ремонта, при этом получатель и Заказчик не несут расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта и устранения недостатков при обеспечении Получателей изделиями осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления гарантийного ремонта изделий, Поставщик должен осуществить замену такого изделия.   После ремонта или замены вернуть изделие получателю. В связи с тем, что передача изделий осуществляется непосредственно получателю, Поставщик должен вместе с изделием передать получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта или замены изделия, а также адрес и режим работы.