Приложение № 1

к Извещению

**Описание объекта закупки**

**Техническое задание**

**на поставку электронных стационарных** **видеоувеличителей**

Срок поставки: до 18.12.2023 года включительно.

Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя; в пунктах выдачи.

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 695 259 руб. 20 коп.

ОКПД2: 26.40.33.190

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:

[ГОСТ Р 51075-2017](http://www.rags.ru/gosts/gost/65831/) «[Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия](http://www.rags.ru/gosts/gost/65831/)»,

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара1 | Наименование товара, описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, штук |
| Электронный стационарный видеоувели-читель | Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения от 0,03 до 0,2 возможность чтения плоскопечатных текстов, рассматривания иллюстраций и мелких объектов, письма и выполнения других ручных работ со зрительным контролем. **ЭСВУ имеет следующие технические и функциональные характеристики:**Тип: СтационарныйРегулировка кратности увеличения в диапазоне меньше или равно 2\* крат, максимальный уровень увеличения больше или равно 50\* крат с автоматической фокусировкой и отображением на экране установленной кратности увеличения. Возможность фиксации выбранной кратности увеличения. Локализация участка читаемого текста для последующего просмотра с заданным увеличением. Фиксация фокусировки в плоскости бумаги при письме.Включение/выключение устройства сопровождает звуковым сигналом. Функция стоп-кадр.Имеется возможность регулировки светодиодов подсветки с возможностью полного отключения для сохранения электроэнергии, сохранение последних настроек (в том числе увеличение и яркости света), возможность восстановления заводских настроек.Режим обучения пользователя с демонстрацией основных возможностей видеоувеличителя в автоматическом режиме.Для удобства использования возможность выбора между двумя режимами работы ЭСВУ с цветозамещением изображения на мониторе: упрощенная, которая включает в себя не более 5\* режимов, и стандартная, включающая в себя не менее 17\* режимов отображения. Режимы отображения:- естественной контрастности – цветной;- высококонтрастный для чтения текста, в том числе:- черно-белый позитивный;- черно-белый негативный;- цветовые сочетания текста и фона (не менее 20\*);- регулировка яркости и контрастности изображения.Выделение читаемого участка текста при помощи горизонтальных линий с регулируемым расстоянием по вертикали.Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 24\* дюймов, разрешающей способностью не менее 1920х1080\*, частотой обновления изображения не менее 60\* Гц и камерой с автофокусом, разрешающей способностью не менее 1280х720\*.Питание от сети переменного тока 100-240 В, 50 Гц.Вес не более 17\* кг.**Требования к конструкции и эргономике:**ЭСВУ выполнен в виде единого конструктивного блока, содержащего монитор, видеокамеру, панель управления, подвижный столик и осветитель.Все органы управления различаются по тактильным обозначениям. Тактильные обозначения выпуклые.Монитор расположен на уровне глаз пользователя в положении сидя.Подвижный двухкоординатный столик с длиной не менее 430\* мм и шириной не менее 410\* мм. Столик устройства оснащен двухрежимым фиксатором, который дает пользователю возможность блокировать перемещение как по оси XY, так и по оси Y раздельно. Дополнительно он имеет на заднем конце ограничитель для фиксации круглых предметов и отсек для хранения письменных принадлежностей, таких как ручка, карандаш. Для удобства слабовидящих пользователей столик устройства оснащен не менее двумя\* выдвижными тактильно-обозначенными направляющими, которые делают возможность перемещать столик по оси X и Y.Пределы перемещения столика с ограничением в крайних положениях: - вперед-назад не менее 260\* мм;- влево-вправо не менее 400\* мм.Свободная высота над поверхностью столика не менее 170\* мм.Угол поворота монитора:- влево-вправо не менее 45\* градусов в каждом направлении;- вперед-назад не менее 90\* градусов.Органы управления обеспечивают удобство пользования человеку с пониженным зрением, иметь крупные размеры и контрастные цвета.Устройство имеет возможность установки новых прошивок от производителя через USB-порт.**Комплект поставки:**Электронный стационарный видеоувеличитель - 1 шт;Сетевой кабель - 1 шт;Руководство по эксплуатации и паспорт на русском языке - 1 шт;Упаковочная коробка - 1 шт. | 40 |

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

¹ В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование изделия определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р».

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомить Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи и начале работы посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты.

Пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

 Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации пункта выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.