Приложение II

Описание объекта закупки (Технические требования)

Кресла-коляски с ручным приводом комнатные и прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов) являются техническим средством реабилитации и предназначены для передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц внутри помещения и на открытых площадках с твердым ровным покрытием.

Изделия представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.

| Наименование в соответствии с классификацией ТСР | Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 7-01-01 Кресла-коляски с ручным приводом комнатные (для инвалидов и детей- инвалидов) (с широкой шириной сиденья) | Изделия должны быть предназначены для передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата как самостоятельно, так и с помощью сопровождающих лиц преимущественно в условиях помещения. Ширины сидений: 50 см +/- 1 см, 52 см +/-1 см, 55 см +/- 1 см, 56 см +/- 1см, 57см +/- 1 см (типоразмеры по заявке Заказчика в зависимости от потребностей получателей). Подлокотники и подножки должны быть съемные или откидные. Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 150 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 30 кг. | 13 |
| 7-02-01 Кресла-коляски с ручным приводом прогулочные (для инвалидов и детей- инвалидов) (с широкой шириной сиденья) | Изделия должны быть предназначены для передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата как самостоятельно, так и с помощью сопровождающих лиц преимущественно на открытых площадках с твердым ровным покрытием. Ширины сидений: 51 см +/- 1 см, 52 см +/- 1 см, 53 см +/-1 см, 54 см +/- 1см, 55 см +/- 1 см, 56 см +/- 1см, 57см +/- 1 см, 58 см +/- см, 59 см +/- 1 см, 60 см +/- 1 см (типоразмеры по заявке Заказчика в зависимости от потребностей получателей). Подлокотники и подножки должны быть съемные или откидные. Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 150 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 30 кг. | 50 |

Требования к качеству и безопасности товара

Поставляемые изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, технических условий.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Все доступные для пользователя кромки, узлы и поверхности кресла-коляски должны быть гладкими, а также чистыми от заусенцев и острых кромок. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту для предотвращения травм и (или) повреждений.

Материалы, касающиеся тела человека, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, и не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Металлические части изделия должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, должны быть ровными, без пузырей и отслаиваний.

Поверхность сиденья и спинки (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке растворами моющих средств, применяемых при дезинфекции, не растягивающимся.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

На поставляемый Товар должны быть предоставлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке кресел-колясок.

В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

На кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступной информации”, на которой должны быть указаны:

-товарный знак предприятия-изготовителя;

-надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- адрес производителя;

- серийный номер данного кресла-коляски.

-обозначение типа (модели) кресла-коляски;

-обозначение технических условий;

- артикул модификации кресла-коляски;

-дата изготовления (год, месяц);

-знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, предохраняющую от воздействия механических и климатических факторов, от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи инвалиду должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок.

Гарантийный срок на изделия 12 месяцев со дня со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара. В течение этого срока Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена изделия на аналогичный Товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта либо замены Товара не должен превышать 30 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Использование требований (показателей, условных обозначений и терминологии), не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации  о техническом регулировании и о стандартизации, обусловлено потребностью заказчика в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, которые максимально удовлетворят интересы инвалидов и в наибольшей степени будут способствовать устранению стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, компенсации способностей к выполнению различных видов деятельности, а также необходимостью определения заказчиком соответствия предлагаемого к поставке товара (выполняемой работы) данным потребностям.