Описание объекта закупки

Кресла-стулья с санитарным оснащением - технические средства реабилитации, предназначенные для лиц с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в качестве санитарно-гигиенического средства (передвижная опора для стандартного унитаза с сиденьем и съемным судном).

Изделия представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Рама изделия должна быть изготовлена из металлических высокопрочных материалов, с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку и не подвергающимся коррозии при контакте с водой.

| № п/п | Наименование в соответствии с классификацией ТСР | Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики товара |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Рама изделия должна быть изготовлена из металлических высокопрочных материалов, с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку и не подвергающимся коррозии при контакте с водой. Изделия должно быть новыми, не иметь дефектов, связанных с качеством комплектующих, технологией, материалами или качеством изготовления Упаковка поставляемого товара (продукции) должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товаров (продукции) при транспортировке. | Изделие должно быть оснащено: - съемным санитарным устройством с крышкой из прочного легко моющегося пластика, - подлокотниками с мягкими, легко моющимися накладками, - резиновыми наконечниками на ножках для предотвращения скольжения. Изделие должно иметь не менее 4 уровней регулировки высоты. Ширина сиденья в зависимости от потребности получателя (подбор осуществляется Поставщиком), не менее 2 типоразмеров. Грузоподъемность не менее 100 кг. | 350 |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) |  | Изделие должно быть оснащено: - съемным санитарным устройством с крышкой из прочного легко моющегося пластика, - подлокотниками с мягкими, легко моющимися накладками, - колесами, оборудованными стояночными тормозами. Изделие должно иметь не менее 4 уровней регулировки высоты. Ширина сиденья в зависимости от потребности получателя (подбор осуществляется Поставщиком), не менее 2 типоразмеров. Грузоподъемность не менее 100 кг. | 50 |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа |  | Изделие предназначено для использования в санитарно-гигиенических целях, а также для кратковременного передвижения инвалида как лично, так и с помощью сопровождающего лица. Рама изделия должна быть металлическая, легко складываться и раскладываться без применения инструментов, иметь покрытие, обеспечивающее высокую устойчивость к механическим повреждениям, обеспечивающее антикоррозийную защиту и устойчивость к дезинфекции. Изделие должно быть оснащено: - съемным санитарным устройством с крышкой, - откидными подлокотниками; - съемным сидением с мягкой подушкой. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, должна быть устойчива к их воздействию и поддаваться санитарной обработке; - колесами передними диаметром не менее 140 мм, задними с приводом от обода колеса диаметром не менее 550 мм; - стояночными тормозами; - ручками для управления сопровождающим лицом. Ширина сидения: не менее 420 мм. Масса не более 25 кг. Грузоподъемность не менее 110 кг. | 3 |
| 4 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) |  | Изделие предназначено для лиц, имеющих повышенный вес тела. Рама изделия должна быть изготовлена из анодированного алюминия. Конструкция рамы разборная. Изделие должно быть оснащено: - съемным санитарным устройством с крышкой, - подлокотниками. Изделие должно иметь регулируемую высоту сиденья Ширина сидения не менее 580 мм. Масса не более 10 кг. Грузоподъемность не менее 180 кг. | 5 |

Требования к качеству и безопасности товара.

Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"; ГОСТ Р 57766-2017 "Кресла-стулья с санитарным оснащением. типы, технические требования , методы контроля", ГОСТ Р 15.111-2015 "Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов".

Материалы, из которых изготавливаются изделия, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, и не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной  эксплуатации.

Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования»,  должны быть ровными, без пузырей и  отслаиваний.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

На изделия должны быть предоставлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке

Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, предохраняющую от воздействия механических и климатических факторов, от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи инвалиду (ветерану) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок со дня передачи изделия Получателю должен составлять не менее 12 месяцев. В течение этого срока Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена изделия на аналогичное изделие надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта либо замены Товара не должен превышать 30 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Изделия должны иметь установленный изготовителем  срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 №107н.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Использование требований (показателей, условных обозначений и терминологии), не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации  о техническом регулировании и о стандартизации, обусловлено потребностью заказчика в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, которые максимально удовлетворят интересы инвалидов и в наибольшей степени будут способствовать устранению стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, компенсации способностей к выполнению различных видов деятельности, а также необходимостью определения заказчиком соответствия предлагаемого к поставке товара (выполняемой работы) данным потребностям.